**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

 Протокольним рішенням  Уповноваженої особи

**Топчій С.Т.**

***№153 від 11.10.2022 р.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Т. Топчій /***

**OГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**­­­­­­­­­­­­за предметом:**

**ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (НК 024:2019: 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих) 3 лоти**

*Умови застосування:*

Відповідно до ст. 64 Конституції України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та Указу Президента України від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Регламенту Кабінету Міністрів України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а також керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) та Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 723

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія**:

- **найменування** Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;

- **місцезнаходження** 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24;

- **ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** 26385055;

- **категорія замовника**: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та є одержувачем бюджетних коштів.

**1.1** Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

з організаційних питань: Светліков Віктор Леонідович – начальник відділу з підготовки та контролю за державними закупівлями, тел. (044) 206-50-59.

**2.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником *(у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лота)* та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (НК 024:2019: 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих) 3 лоти

**3.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**

зазначається в Додатку №1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

**4.Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:** обсяг товарів зазначається в Додатку № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі; місце поставки товарів - 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24;

**5**. **Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:**до 21.11.2022.

**6.Умови оплати:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подія** | **Опис** | **Тип оплати** | **Період,****(днів)** | **Тип днів** | **Розмір****оплати,****(%)** |
| Дата виставлення рахунку |  | Аванс | 30 | Календарні | 100 |

**7.Очікувана вартість предмета закупівлі:**

Лот 1- 3`416`000.00 Грн

Лот 2- 2`813`000.00 Грн

Лот 3- 24`024`000.00 Грн

**8.Період уточнення інформації про закупівлю *(не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель)*:** згідно інформації в електронній системі майданчика.

**9.Кінцевий строк подання пропозицій *(строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю*):** згідно інформації в електронній системі майданчика.

**10.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв**: ціна (питома вага – 100 %). Найвигіднішою пропозицією є пропозиція з найменшою ціною по критерію оцінки за результатами проведеного понижуючого аукціонуз урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник не є платником ПДВ. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.

**11.Розмір та умови надання забезпечення пропозиції учасників (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.

**12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати):** не вимагається.

**13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5% до 3% або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі:**

1%.

**14.Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:**

Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші характеристики та вимоги до предмета закупівлі);

Додаток № 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі(документи, що подаються у складі пропозиції Учасника);

Додаток № 3до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (інші умови проведення спрощеної закупівлі);

Додаток № 4 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (інформація про Учасника);

Додаток № 5 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (форма «пропозиція учасника спрощеної закупівлі);

Додаток№ 6 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (форма «Лист-згода на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»);

Додаток № 7 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (проєкт договору про закупівлю).

Додаток № 1

 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Кількісні та медико-технічні вимоги щодо предмету закупівлі**

**ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (НК 024:2019: 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих) 3 лоти**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лоту** | **Код ДК 021:2015** | **Код НК 024:2019** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | 33172000-6 Апаратура для анестезії та реанімації  | 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих | Апарат штучної вентиляції легенів високочастотний, неонатальний | шт. | 1 |
| 2 | 33172000-6 Апаратура для анестезії та реанімації  | 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих | Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу  | шт. | 1 |
| 3 | 33172000-6 Апаратура для анестезії та реанімації  | 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих | Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу з капнографією | шт. | 8 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги** | **Відповідність**  |
| 1 | Медичні вироби повинні бути зареєстровані в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується завіреною копією декларації або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. |  |
| 2 | Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацієюторгів та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа). |  |
| 3 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, та таким, що не використовувався раніше. |  |
| 4 | Термін гарантійного обслуговування обладнання має бути не менше 12 місяців. |  |
| 5 | Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником або його офіційним представником. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера, виданого виробником або його офіційним представником.  |  |
| 6 | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації конкурсних торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською або російською мовою) |  |
| 7 | Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською або російською мовою (оригінал або копія) |  |

**Медико-технічні вимоги**

**Лот №1Апаратштучноївентиляціїлегеніввисокочастотний, неонатальний**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Медико-технічні вимоги** | **Значення** | **Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника** |
| **1.** | **Загальні характеристики** |
|  | Призначення  | Апарат штучної вентиляції легенів для тривалої респіраторної підтримки, моніторингу та лікування пацієнтів в лікувальних установах |  |
|  | Категорії пацієнтів | Новонароджені та діти вагою від 0,3 до 30 кг |  |
|  | Тригерна система  | По тиску, по потоку та поелектричній активності діафрагми |  |
|  | Система доставки газів  | Клапанами, які управляються мікропроцесором |  |
|  | Діапазон потоків  | Не гірше 0 – 192 л/хв. |  |
|  | Електроживлення від мережі перемінного струму | 220 -240 В ,50 – 60 Гц |  |
|  | Вбудовані акумулятори  | Не менше 60 хвилин роботи (з можливістю розширення принеобхідності до 3 годин) |  |
|  | Газопостачання | О2 і стисле повітря від індивідуального компресора або від центральної газової мережі  |  |
|  | Ультразвуковоий датчик потоку, який вбудований в апарат  | Наявність |  |
|  | Датчик потоку, що розміщується на У-конекторі пацієнта | Наявність |  |
|  | Кисневий датчик | Наявність |  |
|  | Автоматичне перевірка апарату перед підключенням з тестуванням датчиків  | Наявність |  |
|  | Графічний дисплей  | Наявність |  |
|  | Рідкокристалічнийдисплей  | Наявність |  |
|  | Інтерфейс користувача розміри (ШхВхГ) не менше  | 360х300х50 |  |
|  | Функція сенсорного дисплея  | Наявність |  |
|  | Види екрану | Основний та розширений |  |
|  | Налаштування яскравості екрану автоматичне  | Наявність |  |
|  | Вага апарату  | не більше 25 кг |  |
| **2.** |  |
|  | Вентиляція, керована за тиском; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого тиску з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (PC; SIMV(PC)+PS) або аналог  | Наявність |  |
|  | Вентиляція, керована за об´ємом; синхронізована переміжна примусова вентиляція в межах встановленого об´єму з можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами. (VC; SIMV(VC)+PS) або аналог  | Наявність |  |
|  | Підтримка тиском самостійного дихання (PS) або аналог  | Наявність |  |
|  | Підтримуюча вентиляція з гарантованим об´ємом (VS) або аналог  | Наявність |  |
|  | Самостійне дихання з постійним позитивним тиском в дихальних шляхах (СРАР) або аналог  | Наявність |  |
|  | Регульована тиском, керована за об'ємом вентиляція; синхронізована переміжна примусова вентиляція з доставкою цільового дихального об'єму з автоматичним підбором оптимального рівня тиску в дихальних шляхах та можливістю самостійного дихання з підтримкою за тиском в проміжках між керованими вдихами .(PRVC; SIMV (PRVC) +PS) або аналог  | Наявність |  |
|  | Режим нейро-контрольованої респіраторної підтримки (NAVA) з використанням стравохідного датчика для контролю рівня електричної активності діафрагми (Edi-сигналу) або аналог  | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція в режимі NAVA або аналог | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція в режимах PC, PS, назального CPAP | Наявність |  |
|  | Неінвазивна вентиляція з використанням лицьової маски і назальних канюль | Наявність |  |
|  | Можливість компенсації витоків в режимі неінвазивної вентиляції  | До 25 л |  |
| **3.** |  |
|  | Інспіраційний дихальний об’єм  | Не гірше 2 - 350мл |  |
|  | Інспіраційний хвилинний об’єм  | Не гірше 0,1 – 20 л/хв |  |
|  | Частота керованих дихальних циклів  | Не гірше 4-150 дих/хв |  |
|  | Частота дихання при високочастотній вентиляції | Не гірше ніж від 5 до 20 Гц |  |
|  | SIMV-частота  | Не гірше 1-60 дих/хв |  |
|  | Керований тиск  | Не гірше 1-80 см Н2О |  |
|  | Підтримуючий тиск  | Не гірше 0-79 см Н2О |  |
|  | ПТКВ  | Не гірше 1-50 см Н2О |  |
|  | Співвідношення вдих:видих  | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Час вдиху  | Не гірше 0,1-5 сек. |  |
|  | Наростання вдиху  | Не гірше 0-20% часу дих. циклу |  |
|  | Переключення вдиху  | Не гірше 1-70% від пікового потоку |  |
|  | Час апное  | Не гірше 2 – 45 сек. |  |
|  | Можливість встановлення затримкии включення звукового сигналу тривоги апное  | Наявність |  |
|  | Концентрація кисню  | Не гірше 21-100% |  |
|  | Чутливість тригера по тиску  | Не гірше -20 -1 см Н2О |  |
|  | Чутливість тригера по потоку  | Не гірше 0-0,5 л/хв |  |
|  | Обвідний потік  | Не гірше 0,5 л/хв. |  |
|  | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів | Наявність |  |
|  |  |
|  | Автоматичний режим резервної вентиляції у випадках апное  | Наявність |  |
|  | Інспіраторний дихальний об'єм в режимі резервної вентиляції  | Не гірше 2- 350 мл. |  |
|  | Керований тисквище ПТКВ в режимі резервної вентиляції  | Не гірше 5-79 см H2O |  |
|  | Частота дихання в режимі резервної вентиляції  | Не гірше 4-150 дих/хв. |  |
|  | Співвідношення вдих:видих в режимі резервної вентиляції  | Не гірше 1:10-4:1 |  |
|  | Час вдоху в режимі резервної вентиляції  | Не гірше 0.1-5 сек. |  |
|  | Автоматичне повернення в режим підтримуючої вентиляції при відновленні самостійного дихання  | Наявність |  |
| **4.** |  |
|  | Можливості графічного відображення  | не менше 3 дих. кривих та не менше 3 петель на екрані одночасно |  |
|  | криві  | Потік-часТиск-часОб'єм-часEdi-сигнал |  |
|  | петлі  | Тиск-потікТиск-об’ємОб'єм-потік |  |
|  | Цифрові параметри, що моніторуються:* Видихуваний хвилинний об'єм
* Вдихуваний обсяг
* Видихуваний обсяг
* Частота подихів
* Концентрація

О2 - Середній тиск - Тиск в дихальних шляхах | Наявність |  |
|  | Тренди  | Не менш ніж за 72 години по всім параметрам , що моніторуються |  |
|  | Можливість передачі даних журналу та збережених записів екрану за допомогою USB  | Наявність |  |
|  | Запис дихальних кривих та цифрових значень  | 30 сек. епізоди |  |
|  | Сигнали тривог Високий тиск в дихальних шляхах Постійний високий тиск Концентрація кисню Видихуваний хвилинний об'єм Апное Частота диханняГазопостачання Ємкість акумуляторів Витоки  | Наявність |  |
|  | Автоматичне та ручне налаштування меж тривог  | Наявність |  |
| **5.** |  |
|  | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі | Наявність |  |
|  | Можливість дооснащення новими модулями в майбутньому | Наявність |  |
|  | Можливість встановлення модулю режиму нейро-контрольованої респіраторної підтримки (NAVA) з використанням стравохідного датчика для контролю рівня електричної активності діафрагми (Edi-сигналу) або аналог | Наявність |  |
|  | Журнал запису функцій вентилятора та сервісного обслуговування | Наявність |  |
| **6.** |  |
| 6.1 | - медичний компресор – 1 шт.- мобільний візок – 1 шт.- шланг для кисню – 1 шт- шланг для повітря – 1 шт.- тримач контуру пацієнта – 1 шт.- зволожувач – 1 шт.-дихальний контурбагаторазовоговикористання неонатальний, не менше 2 шт.- фільтри вірусно-бактеріальні, не менше 5 шт.- небулайзер – 1 шт.- набір масок для неінвазивної вентиляції – 1 компл.- Наявність опції капнографії | Наявність |  |

**Лот №2**

**Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги** | **Відповідність****("Так"/"Ні", з обов’язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі )** |
| **1.** | **ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
|  | Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу призначений для тривалої респіраторної підтримки в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії |  |
|  | Категорії пацієнтів: діти та дорослі від 500 грам до 250 кг |  |
|  | Від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц |  |
|  | Вбудований акумулятор, який дозволяє здійснювати роботу апарату за умов відсутності зовнішнього живлення впродовж щонайменше 2 години |  |
|  | Автоматичне самотестування апарату перед підключенням з калібруванням датчиків |  |
|  | Ультразвуковий датчик потоку, який вбудований в апарат |  |
|  | Кисневий датчик, який не потребує регулярної заміни |  |
| **2.** |  |
| 2.1 | Контрольована за об’ємом (VC); |  |
| 2.2 | Контрольована за тиском (РС); |  |
| 2.3 | Підтримка за тиском (PS); |  |
| 2.4 | Підтримка за об’ємом (VS) |  |
| 2.5 |  Регульована тиском контрольована за об’ємом (PRVC) |  |
| 2.6 | Режим постійного позитивного тиску (CPAP); |  |
| 2.7 | SIMV(VC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі об´єму з підтримкою тиском); |  |
| 2.8 | SIMV(РC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі тиску з підтримкою тиском); |  |
| 2.9 | SIMV(PRVC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на регульованому тиском контролі об´єму з підтримкою тиском); |  |
| 2.10 | Автоматичний перехід від режиму допоміжної вентиляції до примусової вентиляції при перевищенні встановленого періоду апное; |  |
| 2.11 | Автоматичний перехід від режиму примусової вентиляції до підтримуючої вентиляції при виявленні регулярних дихальних спроб пацієнта  |  |
| 2.12 | Двухфазна вентиляція зі зміною рівнів тиску в дихальних шляхах та підтримкою тиском (PS) дихальної активності пацієнта на обох рівнях. Зміна рівнів тиску має бути синхронізована з дихальною активністю пацієнта |  |
| 2.13 | Неінвазивна вентиляція з використанням лицьової маски |  |
| 2.14 | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів |  |
| 2.15 | Апарат повинен за рахунок закритого контролю параметрів вентиляції забезпечувати штучну вентиляцію легенів із зворотнім зв’язком з можливістю адаптації потоку до потреб пацієнта при всіх режимах роботи |  |
| **3** |  |
| 3.1 | Об’єм вдиху, мл – не гірше ніждля дорослих – 100-4000для дітей – 2-350 |  |
| 3.2 | Хвилинний об’єм вдиху, л/хв. – не гірше ніждля дорослих – 0,5 - 60для дітей – 0,3 - 20 |  |
| 3.3 | Рівень тиску, см вод. ст. - не гірше ніждля дорослих – 0 – (120-РЕЕР)для дітей – 0 – (80-РЕЕР)  |  |
| 3.4 | РЕЕР, см вод. ст. – не гірше ніж 0-50 |  |
| 3.5 | Частота дихання при контрольованій вентиляції, дих/хв. – не гірше ніж для дорослих – 4 – 100для дітей – 4 – 150  |  |
| 3.6 | Співвідношення вдих/видих, не гірше ніж 1:10 – 4:1 |  |
| 3.7 | Апное, час до включення тривоги, с – не гірше ніждля дорослих – 15 - 45для дітей – 2 - 15 |  |
| 3.8 | Довжина дихального циклу,SIMV, с – не гірше ніждля дорослих – 1- 15для дітей – 0,5 - 15 |  |
| 3.9 | Час наростання вдиху, с – не гірше ніж для дорослих – 0 – 0,4для дітей – 0 – 0,2 |  |
| 3.10 | Наявність регулювання часу наростання вдиху у межах 0 – 20% від часу дихального циклу  |  |
| 3.11 | Наявність тригерної системи, представленої тригером за потоком та тригером за тиском  |  |
| 3.12 | Наявність регулювання паузи вдиху у межах 0 – 30% від часу дихального циклу |  |
| 3.13 | Чутливість потокового тригера повинна складати 0 – 100%  |  |
| 3.14 | Базовий поток(обвідной поток), л/хв -не гірше новонароджені - 0,5дорослі - 2 |  |
| 3.15 | Повинен забезпечувати регулювання часу закінчення вдиху у межах 1 – 70% від пікового потоку |  |
| 3.16 | Апарат повинен створювати та самостійно вимірювати концентрацію кисню у межах 21 – 100% за допомогою ультразвукового кисневого датчика |  |
| **4** |  |
| 4.1 | Управління та моніторинг повинні здійснюватися з використанням кольорового сенсорного дисплею |  |
| 4.2 | На дисплеї повинні відображуватися графіки:- тиск-час, - потік-час, - об’єм-час  |  |
| 4.3 | На дисплеї повинні відображуватися петлі:- тиск-об’єм, - потік-об’єм |  |
| 4.4 | Усі графіки та петлі повинні бути відображені одночасно. |  |
| 4.5 | Наявність індикатору дихальної активності пацієнта |  |
| 4.6 | На дисплеї повинні відображуватися числові значення наступних параметрів:* частота дихання
* піковий тиск
* середній тиск
* тиск паузи
* тиск наприкінці видиху
* об’єм вдиху
* об’єм видиху
* хвилинний об’єм видиху
* співвідношення вдих/видих
* співвідношення часу вдиху до часу всього дихального циклу
* статичний комплайенс
* резистентність вдиху
* резистентність видиху
* робота дихання пацієнта
* робота дихання апарата
* загальний PEEP
* виміряна концентрація кисню
* витоки
 |  |
| 4.7 | Функція фіксування поточних графіків за 20 с (10 с до натискання кнопки і 10 с після) |  |
| 4.8 | Функція трендів щонайменше за 24 години |  |
| 4.9 | Функція запису журналу подій з фіксацією змін в установках вентилятора, тривог |  |
| 4.10 | Можливість перенесення всіх даних пацієнта на комп’ютер за допомогою карти пам’яті  |  |
| **5** |  |
| 5.1 | Система попереджувальної сигналізації на випадок, якщо встановлювані оператором параметри вентиляції перевищують межі, безпечні для конкретного пацієнта |  |
| 5.2 | Система звукових та візуальних тривог із градацією за значимістю повинна мати не менше 4-х типів тривог |  |
| 5.2.1 | Тиск у дихальних шляхах* високий
* низький
 |  |
| 5.2.2 | Експіраторний дихальний об’єм* високий
* низький
 |  |
| 5.2.3 | Хвилинний об’єм видиху* високий
* низький
 |  |
| 5.2.4 | Частота дихання* висока
* низька
 |  |
| 5.2.5 | Тиск в кінці видиху* високий
* низький
 |  |
| 5.2.6 | Апное |  |
| 5.2.7 | Концентрація кисню* висока
* низька
 |  |
| 5.2.8 | Подача газів* низький тиск
 |  |
| **6** |  |
| 6.1 | Разбирання апарату для дезінфекції без застосування додаткових інструментів |  |
| 6.2 | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі |  |
| **7** |  |
| 7.1 | Апарат ШВЛ з кольоровим сенсорним дисплеєм |  |
| 7.2 | Тримач контуру |  |
| 7.3 | Набори силіконового багаторазового дихального контуру для дорослих пацієнтів, дітей та новонароджених  |  |
| 7.4 | Електронний зволожувач повітря з температурним датчиком і камерами зволоження для дорослих пацієнтів та новонароджених з автоматичним регулюванням температури повітря, що вдихається; |  |
| 7.5 | Візок |  |
| 7.6 | Зволожувач дихальної суміші |  |
| 7.7 | Керівництво користувача українською або російською мовою |  |
| 7.8 | Інтегрований небулайзер для розпилення лікарських засобів |  |
| 7.9 | Шланги для повітря та кисню |  |
| 7.10 | Маски для неінвазивної вентиляції S, M, L  |  |
| 7.11 | Тестова легеня |  |

**Лот №3Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу з капнографією**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вимоги** | **Відповідність****("Так"/"Ні", з обов’язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі )** |
| **1.** | **ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** |
|  | Апарат штучної вентиляції легенів вищого класу призначений для тривалої респіраторної підтримки в умовах відділень реанімації та інтенсивної терапії |  |
|  | Категорії пацієнтів: діти та дорослі від 500 грам до 250 кг |  |
|  | Від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц |  |
|  | Вбудований акумулятор, який дозволяє здійснювати роботу апарату за умов відсутності зовнішнього живлення впродовж щонайменше 2 години |  |
|  | Автоматичне самотестування апарату перед підключенням з калібруванням датчиків |  |
|  | Ультразвуковий датчик потоку, який вбудований в апарат |  |
|  | Кисневий датчик, який не потребує регулярної заміни |  |
| **2.** |  |
| 2.1 | Контрольована за об’ємом (VC); |  |
| 2.2 | Контрольована за тиском (РС); |  |
| 2.3 | Підтримка за тиском (PS); |  |
| 2.4 | Підтримка за об’ємом (VS) |  |
| 2.5 |  Регульована тиском контрольована за об’ємом (PRVC) |  |
| 2.6 | Режим постійного позитивного тиску (CPAP); |  |
| 2.7 | SIMV(VC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі об´єму з підтримкою тиском); |  |
| 2.8 | SIMV(РC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на контролі тиску з підтримкою тиском); |  |
| 2.9 | SIMV(PRVC)+PS (Синхронізована перемінна підтримуюча вентиляція, заснована на регульованому тиском контролі об´єму з підтримкою тиском); |  |
| 2.10 | Автоматичний перехід від режиму допоміжної вентиляції до примусової вентиляції при перевищенні встановленого періоду апное; |  |
| 2.11 | Автоматичний перехід від режиму примусової вентиляції до підтримуючої вентиляції при виявленні регулярних дихальних спроб пацієнта  |  |
| 2.12 | Двухфазна вентиляція зі зміною рівнів тиску в дихальних шляхах та підтримкою тиском (PS) дихальної активності пацієнта на обох рівнях. Зміна рівнів тиску має бути синхронізована з дихальною активністю пацієнта |  |
| 2.13 | Неінвазивна вентиляція з використанням лицьової маски |  |
| 2.14 | Автоматичний режим пре-і постоксігенаціі при від’єднанні для санації бронхів |  |
| 2.15 | Апарат повинен за рахунок закритого контролю параметрів вентиляції забезпечувати штучну вентиляцію легенів із зворотнім зв’язком з можливістю адаптації потоку до потреб пацієнта при всіх режимах роботи |  |
| **3** |  |
| 3.1 | Об’єм вдиху, мл – не гірше ніждля дорослих – 100-4000для дітей – 2-350 |  |
| 3.2 | Хвилинний об’єм вдиху, л/хв. – не гірше ніждля дорослих – 0,5 - 60для дітей – 0,3 - 20 |  |
| 3.3 | Рівень тиску, см вод. ст. - не гірше ніждля дорослих – 0 – (120-РЕЕР)для дітей – 0 – (80-РЕЕР)  |  |
| 3.4 | РЕЕР, см вод. ст. – не гірше ніж 0-50 |  |
| 3.5 | Частота дихання при контрольованій вентиляції, дих/хв. – не гірше ніж для дорослих – 4 – 100для дітей – 4 – 150  |  |
| 3.6 | Співвідношення вдих/видих, не гірше ніж 1:10 – 4:1 |  |
| 3.7 | Апное, час до включення тривоги, с – не гірше ніждля дорослих – 15 - 45для дітей – 2 - 15 |  |
| 3.8 | Довжина дихального циклу,SIMV, с – не гірше ніждля дорослих – 1- 15для дітей – 0,5 - 15 |  |
| 3.9 | Час наростання вдиху, с – не гірше ніж для дорослих – 0 – 0,4для дітей – 0 – 0,2 |  |
| 3.10 | Наявність регулювання часу наростання вдиху у межах 0 – 20% від часу дихального циклу  |  |
| 3.11 | Наявність тригерної системи, представленої тригером за потоком та тригером за тиском  |  |
| 3.12 | Наявність регулювання паузи вдиху у межах 0 – 30% від часу дихального циклу |  |
| 3.13 | Чутливість потокового тригера повинна складати 0 – 100%  |  |
| 3.14 | Базовий поток(обвідной поток), л/хв -не гірше новонароджені - 0,5дорослі - 2 |  |
| 3.15 | Повинен забезпечувати регулювання часу закінчення вдиху у межах 1 – 70% від пікового потоку |  |
| 3.16 | Апарат повинен створювати та самостійно вимірювати концентрацію кисню у межах 21 – 100% за допомогою ультразвукового кисневого датчика |  |
| **4** |  |
| 4.1 | Управління та моніторинг повинні здійснюватися з використанням кольорового сенсорного дисплею |  |
| 4.2 | На дисплеї повинні відображуватися графіки:- тиск-час, - потік-час, - об’єм-час  |  |
| 4.3 | На дисплеї повинні відображуватися петлі:- тиск-об’єм, - потік-об’єм |  |
| 4.4 | Усі графіки та петлі повинні бути відображені одночасно. |  |
| 4.5 | Наявність індикатору дихальної активності пацієнта |  |
| 4.6 | На дисплеї повинні відображуватися числові значення наступних параметрів:* частота дихання
* піковий тиск
* середній тиск
* тиск паузи
* тиск наприкінці видиху
* об’єм вдиху
* об’єм видиху
* хвилинний об’єм видиху
* співвідношення вдих/видих
* співвідношення часу вдиху до часу всього дихального циклу
* статичний комплайенс
* резистентність вдиху
* резистентність видиху
* робота дихання пацієнта
* робота дихання апарата
* загальний PEEP
* виміряна концентрація кисню
* витоки
 |  |
| 4.7 | Функція фіксування поточних графіків за 20 с (10 с до натискання кнопки і 10 с після) |  |
| 4.8 | Функція трендів щонайменше за 24 години |  |
| 4.9 | Функція запису журналу подій з фіксацією змін в установках вентилятора, тривог |  |
| 4.10 | Можливість перенесення всіх даних пацієнта на комп’ютер за допомогою карти пам’яті  |  |
| **5** |  |
| 5.1 | Система попереджувальної сигналізації на випадок, якщо встановлювані оператором параметри вентиляції перевищують межі, безпечні для конкретного пацієнта |  |
| 5.2 | Система звукових та візуальних тривог із градацією за значимістю повинна мати не менше 4-х типів тривог |  |
| 5.2.1 | Тиск у дихальних шляхах* високий
* низький
 |  |
| 5.2.2 | Експіраторний дихальний об’єм* високий
* низький
 |  |
| 5.2.3 | Хвилинний об’єм видиху* високий
* низький
 |  |
| 5.2.4 | Частота дихання* висока
* низька
 |  |
| 5.2.5 | Тиск в кінці видиху* високий
* низький
 |  |
| 5.2.6 | Апное |  |
| 5.2.7 | Концентрація кисню* висока
* низька
 |  |
| 5.2.8 | Подача газів* низький тиск
 |  |
| **6** |  |
| 6.1 | Разбирання апарату для дезінфекції без застосування додаткових інструментів |  |
| 6.2 | Дезінфекція та стерилізація експіраторного каналу в сборі |  |
| **7** |  |
| 7.1 | Апарат ШВЛ з кольоровим сенсорним дисплеєм |  |
| 7.2 | Тримач контуру |  |
| 7.3 | Набори силіконового багаторазового дихального контуру для дорослих пацієнтів, дітей та новонароджених  |  |
| 7.4 | Електронний зволожувач повітря з температурним датчиком і камерами зволоження для дорослих пацієнтів та новонароджених з автоматичним регулюванням температури повітря, що вдихається; |  |
| 7.5 | Візок |  |
| 7.6 | Зволожувач дихальної суміші |  |
| 7.7 | Керівництво користувача українською або російською мовою |  |
| 7.8 | Інтегрований небулайзер для розпилення лікарських засобів |  |
| 7.9 | Шланги для повітря та кисню |  |
| 7.10 | Маски для неінвазивної вентиляції S, M, L  |  |
| 7.11 | Тестова легеня |  |
| 7.12 | Наявність опції капнографії |  |

Додаток № 2

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,**

**ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Перелік документів, які Учасник повинен надати для участі у закупівлі(завантажити в систему електронних закупівель)** |
| 1. | Заповнена цінова пропозиція відповідно до форми згідно Додатку 5«Пропозиція учасника спрощеної закупівлі» |
| 2. | Заповнена «Інформація про учасника»на бланку учасника (за наявності) згідно Додатку № 4 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі |
| 3. | Витяг/Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| 4. | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції - у разі, якщо учасником є юридична особа, то учасник надає документ, який підтверджує її повноваження (наказ про призначення керівника підприємства на посаду або протокол/рішення власників чи акціонерів про призначення керівника або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління і т. п. або довіреність керівника учасника, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції або інше);- у разі, якщо учасником є фізична особа або фізична особа-підприємець – копіями сторінок (1, 2, 3 та прописка) паспорту громадянина або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій з наданням витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі, якщо підписувати пропозицію буде уповноважена учасником особа необхідно додатково надати нотаріально посвідчену довіреність, яка засвідчує повноваження уповноваженої особи на підпис пропозиції) |
| 5. | Копію Статуту або іншого установчого документу в останній редакції. У випадку, якщо Учасник діє на підставі модельного статуту, необхідно надати рішення про створення Учасника. (для юридичних осіб). У разі, якщо державна реєстрація установчого документу чи змін до нього, була здійснена після 13.12.2015 року додатково необхідно надати копію «Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» з відповідним кодифікатором реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. |
| 6. | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 7. | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.Примітка: *\*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».*  |
| 8. | Проєкт договору, підготовлений у відповідності з Додатком 7 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, який повинен бути заповнений зі сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (за наявності). При заповненні проєкту договору та додатків до нього цінові показники не зазначаються. |
| 9. | Надати гарантійний лист, що Учасник при поданні пропозиції враховує норми:-  Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією російської федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є російська федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації;- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи послуги, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню. |
| 10. | Форма письмової згоди на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згідно Додатку №6 Лист-згодадо Оголошення про проведення спрощеної закупівлі. |

**Оформлення пропозиції Учасника**

1.Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто пропозиція повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконаленого електронного підпису на кваліфікованому сертифікаті відкритих ключів (УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до вимог цього оголошення.

2. Документи (копії документів), що мають відношення до пропозиції складаються українською мовою та засвідчуються підписом посадової особи або представника Учасника закупівлі, які мають повноваження щодо підпису документів пропозиції та відбитком печатки Учасника (за наявності).

3. Документи, що розміщуються Учасником в системі електронних закупівель, повинні бути належного рівня якості зображення та доступні для перегляду. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

4. У разі відсутності в пропозиції Учасника будь-яких документів, що вимагаються оголошенням Замовника, Учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності з вказанням причини та/або посиланням на нормативні акти.

Додаток № 3

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Інші умови проведення спрощеної закупівлі**

1. **Вимоги до пропозиції:**
	1. Усі документи, що входять до складу пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Документи, що подаються учасником у складі пропозиції іншою мовою потребують наявність перекладу, завіреного підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі наявності). Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник.
	2. Учасник повинен сформувати та подати (завантажити на майданчик) у сканованому вигляді (формат pdf) свою пропозицію відповідно до вимог викладених у Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та Додатках до нього.
	3. Ціна пропозиції зазначається з урахуванням всіх необхідних витрат (у тому числі на транспортування), обов’язкових платежів, податків, зборів та мита, що можуть виникнути у учасника під час поставки товару (у разі, якщо учасник звільнений від сплати ПДВ, ціна пропозиції вказується, а у подальшому і оцінюється без ПДВ).
	4. Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію.
	5. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі пропозиції, несе учасник. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.
	6. Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються та не беруться до уваги Замовником під час розгляду пропозиції учасника.
	7. Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадку якщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».
2. **Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:**
	1. Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
	2. Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
	3. Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
	4. Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.
3. **Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:**
	1. Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
	2. Неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
	3. Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
4. **Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:**
	1. Відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»;
	2. Відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

1. **Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:**

5.1. Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

5.2. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Додаток № 4

До Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне та скорочене найменування Учасника (для юридичних осіб) / П.І.Б. (для фізичних осіб) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)\* |  |
| Місцезнаходження (юридична адреса для юридичних осіб) / місце проживання (для фізичних осіб) |  |
| Адреса для листування, телефон, факс, електронна пошта |  |
| Банківські реквізити |  |
| ПІБ посадової особи або представника Учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю |  |

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності))*

Додаток № 5

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**Форма**

**«ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ»**

(форма подається учасником )

 Ми, *(найменування Учасника)*, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом:**ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (НК 024:2019: 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих) 3 лоти**, (ідентифікатор закупівлі(*вказується ідентифікатор закупівлі*)), вивчивши Оголошенняпро проведення спрощеної закупівлі з Додатками, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно Додатку №1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі), маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах зазначених нижче:

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції учасників спрощеної закупівлі та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше наступного дня після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через 20 днів.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

4. На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в оголошенні та додатках до нього за такими цінами:

| **№****п/п** | **Назва предмету закупівлі згідно з документацією до спрощеної закупівлі** | **Торгова назва предмету закупівлі згідно з документами виробника** | **Виробник, країна походження** | **Одиниця виміру** | **К-сть** | **Ціна за од. виміру (без ПДВ) грн.** | **Ціна за од. виміру (з ПДВ) грн.** | **Ставка, ПДВ, %.** | **Загальна вартість з ПДВ, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальна ціна ТОВАРУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словами) грн. в т.ч. ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та загальна ціна Товару без ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

*\* ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством. У разі, якщо Учасник діє на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, у таблиці має зазначити «без ПДВ» та з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції, Учасник повинен надати* ***інформацію в довільній формі з посиланням на законодавчі підстави, якими передбачено звільнення від сплати ПДВ***

*\*\* Ціна пропозиції включає в себе всі необхідні податки, збори, обов`язкові платежі, додаткові витрати технічного характеру (мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з державних реєстрів, відрядження ,транспорт, копіювання документів, кур`єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов`язані із постачанням Товарів. У разі зменшення за результатами аукціону загальної вартості пропозиції Учасника, який став переможцем спрощеної закупівлі, ціна за одиницю, зазначена у пропозиції, підлягає коригуванню в сторону зменшення з метою приведення розрахунків до остаточної загальної вартості пропозиції Учасника. Остаточна пропозиція подається з відкоригованою ціною (число десяткових знаків – два).*

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення спрощеної закупівлі, визначеними в Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та додатках до нього.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника (підпис)*

*Форма пропозиції заповнюється Учасником у вигляді, наведеному вище,та надається у складі пропозиції. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

Додаток №6

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Форма письмової згоди**

**на обробку наявних персональних даних,**

**відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»**

*Подається на бланку учасника (в разі його наявності)*

**Лист-згода**

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ім’я, по-батькові працівника Учасника, чиї персональні дані згадуються у пропозиції Учасника) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси) або інша необхідна інформація, передбачена законодавством) відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(назва учасника)* у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище, ініціали) |

Додаток № 7

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ПРОЄКТ

**Договір №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **про закупівлю**

|  |  |
| --- | --- |
| **м. Київ** | **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року** |

**Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»,** що надалі іменується «**Замовник»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони,

та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** що надалі іменується «**Постачальник»,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижче наведене:

1. **Предмет договору**
2. Найменування: **ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (НК 024:2019: 42411 Апарат штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальний / для дорослих) 3 лоти,** за результатами спрощеної закупівлі.
3. Постачальник зобов'язується своєчасно поставити та передати у власність Замовника Товар в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), яка розроблена на підставі пропозиції Постачальника та є невід'ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити Товар на умовах цього Договору.
4. Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків Замовника, про що останній повідомляє письмово.
5. *Цей Договір укладений під час дії воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (із змінами та доповненнями) та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного часу» (із змінами та доповненнями).*
6. **Якість товару**
7. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації спрощеної закупівлі.
8. Гарантійний строк на Товар повинен становити не менше 12 місяців з момент поставки товару Замовнику (або, за необхідності, з моменту вводу товару в експлуатацію), та зазначається в супровідних документах на Товар.
9. Якщо протягом гарантійного строку буде виявлено, що якість Товару не відповідає умовам Договору, Постачальник за свій рахунок зобов’язується відремонтувати або замінити неякісний Товар якомога швидше але не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надіслання письмового повідомлення (претензії) Замовника на адресу Постачальника.
10. Гарантійне ремонт здійснюється за рахунок Постачальника та передбачає: ремонт або заміну складових Товару, доставку спеціалістів сервісного центру до місця експлуатації Товару.
11. Замовник має право повернути Постачальнику неякісний товар.
12. **Ціна договору**

3.1. Ціна цього Договору становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),** в т.ч. ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. та загальна ціна Товару без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ціна Товару зазначена у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору).

3.2. Зміни в податковому, тарифному та іншому законодавстві, що впливають на ціноутворення, є для Сторін безумовною підставою для перегляду цін та загальної вартості Товарів, якщо ці зміни виникли до проведення Замовником розрахунків за Договором.

3.3. Фінансові зобов’язання у Замовника виникають за умови наявності відповідних кошторисних призначень.

1. **Порядок розрахунків**
2. Замовник здійснює попередню оплату (аванс) у розмірі 100 % ціни Товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання рахунку-фактури в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (зі змінами та доповненнями) та Наказу МОЗ України від 20.01.2020 року № 102 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти».
3. Оплата за поставлений Товар може бути здійснена по факту поставки згідно видаткової накладної та рахунку-фактури протягом 30 днів з дня отримання Товару Замовником.
4. У випадку внесення змін під час дії цього Договору до законодавчих та нормативно-правових актів щодо здійснення попередньої оплати, умови здійснення попередньої оплати за цим Договором можуть бути змінені, у відповідності до змін, внесених до зазначених законодавчих та нормативно-правових актів.
5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюватиметься протягом 30-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Бюджетні зобов'язання за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

 4.4.1.зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

 4.4.2. збільшення ціни за одиницю Товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання Договору. Для підтвердження зміни ціни за одиницю товару Постачальник зобов'язаний надати довідку з відповідного державного органу;

 4.4.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі;

 4.4.4. продовження строку дії цього Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі Товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;

 4.4.5. погодження зміни ціни в цьому Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку;

 4.4.6. зміни ціни в цьому Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

 4.4.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в цьому Договорі, у разі встановлення в цьому Договорі порядку зміни ціни;

 4.4.8. зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

 4.4.9. в інших випадках, передбачених діючим законодавством, цим Договором або за погодженням Сторін.

4.5. Внесення змін до істотних умов цього Договору здійснюється Сторонами виключно за взаємною згодою, з обґрунтуванням підстав та їх документальним підтвердженням.

4.6. Зміна істотних умов цього Договору оформляється в письмовій формі, у вигляді додаткових угод, що підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

1. **Термін та місце поставки товару**

5.1. Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування, виробника.

5.2. Строк поставки Товару: до 21 листопада 2022 року.

Приймаючи до уваги п.1.4. цього Договору, строк поставки Товару за взаємною згодою Сторін може бути продовжений на строк дії воєнного стану в Україні (за умови його продовження) але в будь-якому випадку не пізніше ніж до 23 грудня 2022 року.

* 1. Місце поставки: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24.

5.4. Товар повинен мати всі необхідні супроводжувальні документи, зокрема видаткові накладні та рахунки-фактури. Накладні за вмістом інформації повинні дублювати Специфікацію (Додаток №1 до цього Договору), в тому числі дату та номер цього Договору, назву Товару, одиниці виміру та ціну.

1. **Права та обов'язки сторін**
2. Замовник зобов’язаний:
3. Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений Товар.
4. Прийняти поставлений Товар, згідно з накладною та рахунком-фактурою.
5. Замовник має право:
6. У разі невиконання будь-яких зобов’язань Постачальником в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Постачальника у семиденний термін.
7. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
8. Зменшувати обсяг закупівлі Товару у строки, встановлені цим Договором.
9. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення Постачальником документів, необхідних для оплати за цим Договором (актів прийому**-**передачі Товару, рахунків та ін.).
10. Постачальник зобов’язаний:
	* 1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.
		2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.
11. Постачальник має право:
12. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.
13. **Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків**
14. Замовник має право в односторонньому порядку зменшити обсяг закупівлі, визначений у цьому Договорі, у зв`язку зі зменшенням бюджетних призначень на зазначені цілі, повідомивши письмово Постачальника протягом 14 робочих днів з дня виникнення таких обставин.
15. **Відповідальність сторін**
16. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
17. У разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі партії Товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує на користь Замовника неустойку в розмірі 1% від суми непоставленого в строк Товару, за кожний день затримки.
18. За порушення умов Договору щодо якості Товару стягується штраф у розмірі 5 % від вартості неякісного Товару.
19. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.
20. У разі затримки поставки Товару, більш як на один місяць понад строку передбаченого цим Договором, Покупець має право в односторонньому порядку достроково припинити дію цього Договору (повідомивши про це Постачальника письмово) стосовно непоставленого товару без будь**-**якої компенсації за збитки, які Постачальник може понести у зв’язку з таким розірванням цього Договору.
21. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та чиним законодавством України, крім сплати штрафних санкцій зобов’язана відшкодувати завдані таким порушенням збитки іншій Стороні, чиї права або законні інтереси було порушено.
22. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
23. **Обставини непереборної сили**
24. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
25. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
26. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово**-**промислової палатою.
27. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
28. **Вирішення спорів**
29. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
30. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно чинному законодавству України.
31. **Строк дії договору**
32. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 23грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що виникли до дня припинення дії цього Договору (включаючи поставку та оплату за поставлений товар).
33. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
34. Усі додатки до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору, та є його невід’ємною частиною.
35. **Інші умови**
36. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах. Замовник є державною бюджетною неприбутковою установою.
37. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, регулюються згідно з чинним законодавством України.
38. Постачальник зобов'язався дотримувати конфіденційність інформації в рамках цього Договору і не розголошувати її третім особам, а також у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Сторони згодні на обробку і зберігання персональних даних для здійснення повноважень за даним Договором.
39. **Додатки до договору**
40. Невід'ємною частиною цього Договору є - Специфікація (Додаток № 1 до цього Договору).

**Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:** | **Постачальник:** |
| **ДУ «Науково-практичниймедичний центр дитячоїкардіології та кардіохірургії МОЗ України»** |  |
|  |  |
| Юридична адреса та індекс:Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка,24.Телефон / факс: (044) 206-50-10; (044) 284-03-11.Р/р UA 318201720343100002000011825 UA 718201720343191002200011825в ДКCУ, м. КиївКод банку 820172, код ЄДРПОУ 26385055Центр внесено в реєстрнеприбутковихорганізацій та присвоєно код неприбутковості 0031 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток 1** **до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ про закупівлювід «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року** |

**Специфікація**

| **№****п/п** | **Назва предмету закупівлізгідно з документацією до спрощеноїзакупівлі** | **Торгованазва предмету закупівлізгідно з документами виробника** | **Виробник, країнапоходження** | **Одиницявиміру** | **К-сть** | **Ціназа од. виміру (без ПДВ) грн.** | **Ціназа од. виміру (з ПДВ) грн.** | **Ставка, ПДВ, %.** | **Загальнавартість з ПДВ, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальнаціна ТОВАРУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словами) грн. в т.ч. ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та загальнаціна Товару без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:** | **Постачальник:** |
|  |  |
| **Державнаустанова «Науково-практичний****медичний центр дитячої****кардіології та кардіохірургії****Міністерстваохорониздоров’я****України»** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****М.П.** |

*\* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.*