Додаток № 3

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

## до насосу шприцевого

1. Призначення виробу:

| Вимога | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Насос шприцевий має бути призначений для тривалого дозованого вливання лікарських препаратів дорослим, дітям та новонародженим пацієнтам в медичних установах. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель | вказати |  |
| 2 | Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців |  |
| 3 | Країна-виробник | вказати |  |
| 4 | Фірма виробник обладнання | вказати |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос шприцевий з кронштейном кріплення до інфузійної стійки | 1 шт. |  |
| 2 | Інструкція з експлуатації українською мовою | 1 екземпляр |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Значення | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимоги до живлення виробу: |
|  | Напруга живлення, В~ | не гірше 110-240 |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Тривалість роботи від в акумулятора із швидкістю інфузії 5 мл/год , год | не менше 8 |  |
| 2 | Вимоги до габаритних розмірів та виробу: |
|  | Виріб повинен бути компактних розмірів для забезпечення зручності використання. Габаритні розміри (довжина×ширина×висота), мм | не більше 350×200×200 |  |
|  | Виріб повинен бути незначної ваги для забезпечення безпечного кріплення на інфузійній стійці, кг | не більше 3 |  |
| 3 | Вимоги до екрану виробу: |
|  | Тип дисплея | кольоровий, сенсорний |  |
|  | Діагональ дисплея | не менше 4 |  |
|  | Функція калібрування сенсорного екрану | наявність |  |
|  | Функція налаштування яскравості | наявність |  |
|  | Функція автоматичного блокування сенсорного екрану з можливістю налаштування часу блокування | наявність |  |
| 4 | Загальні вимоги: |
|  | Шприцевий насос повинен працювати з шприцами об’ємом 5, 10, 20, 30, 50/60 мл. | наявність |  |
|  | Індикація типу шприца, що використовується | наявність |  |
|  | Шприцевий насос повинен автоматично визначати технічні характеристики шприца | наявність |  |
|  | Інформація на РК-дисплеї (меню налаштувань, інформація про режими і.т.д ) повинна відображатись українською мовою | наявність |  |
|  | Режим швидкості: оператор повинен мати змогу налаштовувати швидкість інфузії, об’єм інфузії та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим часу: оператор повинен мати змогу налаштовувати тривалість інфузії (час), об’єм інфузії, концентрацію препарату, та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим ваги: оператор повинен мати змогу налаштовувати вагу пацієнта, концентрацію препарату, швидкість дози та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Режим TIVA: оператор повинен мати змогу налаштовувати вагу пацієнта, концентрацію препарату, стимуляційний об’єм та час за який цей об’єм буде введено | наявність |  |
|  | Режим інтервалу: оператор повинен мати змогу налаштовувати швидкість інфузії, об’єм інфузії, інтервал (час, через який інфузія буде повторена) | наявність |  |
|  | Лінійний режим: оператор повинен мати змогу налаштовувати об’єм інфузії, час наростання та час падіння | наявність |  |
|  | Мікрорежим для дітей і новонароджених: оператор повинен мати змогу налаштовувати об’єм інфузії, швидкість інфузії та вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Послідовний режим: оператор повинен мати змогу налаштовувати максимально до 10 послідовностей об’єму та швидкості інфузії | наявність |  |
|  | Режим першої дози: оператор повинен мати змогу налаштовувати початковий об’єм та швидкість інфузії, основний об’єм та швидкість інфузії, вибирати лікарський препарат із списку | наявність |  |
|  | Діапазон швидкості інфузії | не гірше 0.1-2200 мл/год |  |
|  | Швидкість болюса | не гірше: 0.1-100мл/год - шприц 5мл; 0.1-300мл/год - шприц 10мл; 0.1-600мл/год - шприц 20мл; 0.1-1200мл/год - шприц 30мл; 0.1-2200мл/год - шприц 50/60мл. |  |
|  | Швидкість промивки | не гірше: 0.1-100мл/год - шприц 5мл; 0.1-300мл/год - шприц 10мл; 0.1-600мл/год - шприц 20мл; 0.1-1200мл/год - шприц 30мл; 0.1-2200мл/год - шприц 50/60мл. |  |
|  | Швидкість KVO | не гірше від 0.1 до 5.0 мл/год. з кроком 0.1 мл/год . |  |
|  | Функція налаштування рівня межі оклюзії | не гірше від 150 до 1000 мм.рт.ст |  |
|  | Функція антиболюс | наявність |  |
|  | Функція перегляду журналу ін’єкцій | не менше 2000 записів в пам’яті приладу |  |
|  | Функція перегляду журналу подій тривоги | наявність |  |
|  | Графічні тренди | наявність |  |
|  | Функція самодіагностики | наявність |  |
|  | Бібліотека лікарських препаратів | наявність, не менше 2000 препаратів |  |
|  | Функція додавання нових та видалення існуючих лікарських препаратів | наявність |  |
|  | Функція підключення до центральної станції моніторингу | наявність |  |
|  | Нічний режим | наявність |  |
|  | На корпусі виробу повинен бути фіксатор для фіксації інфузійної трубки, яка йде до пацієнта | наявність |  |
|  | Насос шприцевий повинен мати зручну ручку для забезпечення зручності перенесення однією рукою | наявність |  |

5. Інші умови:

| № | Документація | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| 2 | Сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| 3 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | наявність |  |
| 4 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до відсмоктувача медичного

- Призначення:

| Призначення: | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Медичний відсмоктувач повинен бути призначений для надання невідкладної допомоги хворим з перекритими дихальними шляхами, а також для інших процедур, в яких використовується вакуум для забору біологічної речовини або рідини, в умовах лікарень, а також інших закладів охорони здоров`я. |  |
| Медичний відсмоктувач повинен бути призначений для відсмоктування крові, гною, продуктів секреції, різних рідин і газів з ран та порожнин під час операцій та в післяопераційний період. |  |

2. Загальні відомості :

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців |  |

3. Комплектація :

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відсмоктувач медичний | 1 шт. |  |
| 2 | Гнучка трубка | 1 к-т. |  |
| 3 | Повітряний фільтр | 2 шт. |  |
| 4 | Запобіжник | 2 шт. |  |
| 5 | Абдомінальна всмоктувальна трубка для дорослих | 1 шт. |  |
| 6 | Абдомінальна всмоктувальна трубка для дітей | 1 шт. |  |
| 7 | Інструкція з експлуатації | 1 екз. |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діапазон регулювання вакууму, МПа | не гірше від 0,02 до 0,075 |  |
| 2 | Об’єм ємності для відсмоктування, мл | не менше 1000 |  |
| 3 | Максимальний потік по повітрю, л/хв | не менше 18 |  |
| 4 | Максимальний потік по рідині, л/хв | не менше 6 |  |
| 5 | Безмасляний поршневий вакуумний насос | наявність |  |
| 6 | Вакуумметр | наявність |  |
| 7 | Поплавковий пристрій, що запобігає переповненню ємності та потрапляння рідини в насос | наявність |  |
| 8 | Фільтр, що запобігає бактеріальному забрудненню | наявність |  |
| 9 | Напруга живлення, В | 220 |  |
| 10 | Частота, Гц | 50 |  |
| 11 | Споживана потужність, ВА | не більше 100 |  |
| 12 | Рівень шуму, дБ | не більше 65 |  |
| 13 | Маса, кг | не більше 4,5 |  |
| 14 | Габаритні розміри, (мм) | не більше 290×200×290 |  |

5. Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертифікат відповідності та декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів або повідомлення МОЗ про введення в експлуатацію медичних виробів | Надати копію |  |
| 2 | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати копію |  |
| 3 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До складу тендерної пропозиції Учасник надає:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам технічної специфікації до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всім іншим вимогам тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару вимогам технічної специфікації підтверджується технічним документом виробника (експлуатаційна документація: настанова з експлуатації або інструкція, або технічний опис чи технічні умови, або інший

документ українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням відповідного документа у складі тендерної пропозиції.

2.	Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований товар є новим і таким, що не був у використанні та за допомогою нього не проводились демонстраційні заходи.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути дозволений та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник надає декларацію/сертифікат відповідності або інший подібний документ, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

4.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись гарантійним листом від виробника або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись відповідним листом, дорученням, авторизацією тощо від виробника) щодо можливості постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника.

5.	Наявність технічного документа українською мовою при постачанні.

6.	Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки.

На підтвердження учасник надає гарантійний лист.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».