### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1.Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради».

1.2. Місцезнаходження: 23700, Україна, м. Гайсин, Вінницької області, вул.  В’ячеслава Чорновола,1

1.3. Код за ЄДРПОУ: 36205651

1.3. Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail):

Настаскін Сергій Анатолійович ,м. Гайсин,вул. В’ячеслава Чорновола,1, тел.: 0975195102, е-mail: nastaskin@ukr.net

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

2.1. Система рентгенівська мобільна IMAX 112 E, Система рентгенівська мамографічна.

2.2. Код згідно національного класифікатора України (Єдиний закупівельний словник) Класифікація ДК 021:2015 код 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, коди НК: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова, 37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова  (Система рентгенівська мобільна IMAX 112 E, Система рентгенівська мамографічна)

- Інформація про технічні, якісні, та інші характеристики предмета закупівлі:

3.1. Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги наведені у додатку №1

3.2. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження наведені у Додатку №2

3.3. Форма цінової пропозиції наведена у Додатку №3

3.4. Проект договор наведений у Додатку №4

- Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. Кількість та одиниця виміру товару, послуги: 2 шт.

4.2. Місце поставки товарів надання послуг/ виконання робіт: 23700, м. Гайсин, вул. В’ячеслава Чорновола,1

- Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

З дати укладання договору по 31 грудня  2022 р

- Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка товару |  | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі:  8 975 000грн. 00коп.(Вісім мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч грн 00 коп.) з   ПДВ.

- Період уточнення інформації про закупівлю:.09.2022 року,

- Кінцевий строк подання пропозицій:.10.2022 року,

- Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Не вимагається

- Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Не вимагається

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціонув межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5%

- Додатки до оголошення:

Додаток №1 Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги

Додаток №2 Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження

Додаток №3 Форма цінової пропозиції

Додаток №4 Договір

Уповноважена особа 						           	 Сергій Настаскін

Додаток №1

Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги

Медико-технічні вимоги до електрокардіографа

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДК 021:2015 код 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, коди НК: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова, 37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова  (Система рентгенівська мобільна IMAX 112 E, Система рентгенівська мамографічна)

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

НК 024:2019: 37672 — Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

2. Учасник повинен  надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді  копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача  або тощо українською або російською мовою.

3. Надати копію діючої, на момент проведення закупівлі, ліцензії ДІВ (на роботу з Джерелами іонізуючого випромінювання).

4. Учасник повинен надати сканований з оригіналу гарантійний лист від офіційного представника, що підтверджує можливість постачання учасником системи рентгенівської діагностичної в необхідній кількості, в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (надати сканований з оригіналу гарантійний лист).

5. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати гарантійний лист від Учасника)

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

7. Інструктаж спеціалістів за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

8. Строк поставки, не більше 90  робочих днів з моменту письмової заявки. (надати гарантійний лист від Учасника).

9. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Найменування, характеристики | Значення параметру/ вимога | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції або іншого документу із зазначеням запропонованих значень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основні галузі клінічного застосування: |  |  |
|  | Загальна мамографія, скринінгові дослідження молочної залози | Відповідність |  |
| 2. | Характеристики рентгенівського генератора: |  |  |
|  | Вимоги щодо електроживлення | 220 (+/-10%) В, 50/60 Гц |  |
|  | Високочастотний генератор | Наявність |  |
|  | Частота інвертора генератору | не менше 80 кГц |  |
|  | Вихідна потужність генератору | не менше 5 кВт |  |
|  | Діапазон напруги | від 20 до 40 кВ |  |
|  | Діапазон вихідного струму | від 10 ~ 160 мА |  |
|  | Мінімальне значенням мАс | не більше 0,5 |  |
|  | Максимальне значенням мАс | не менше 560 |  |
|  | Крок зміним мАс | автоматична не більше 0,5 мАс |  |
|  | Діапазон регулювання експозиції | Не гірше нід 0,005с – 10с |  |
| 3. | Наявні характеристики рентгенівського випромінювача: |  |  |
|  | Трубка рентгенівська з анодом, що обертається, двофокусна | Наявність |  |
|  | Розміри фокальних плям | Велика: не більше 0,3 мм |  |
|  |  | Мала: не більше 0,1 мм |  |
|  | Тип охолодження анода | Повітряне охолодження |  |
|  | Матеріал анода: молібден | Наявність |  |
|  | Мінімальна теплоємність анода | не менше 300 000 |  |
|  | Швидкість обертання аноду | Не менше 1000 обертів/хв |  |
|  | Мікропроцесорна система захисту | Наявність |  |
| 4. | Наявні характеристики експонометрa: |  |  |
|  | Автоматичний вибір експозиції | Наявність |  |
|  | Полуавтоматичний вибір експозиції | Наявність |  |
|  | Автоматичний контроль експозиції з інтегрованою системою контролю якості знімка | Наявність |  |
|  | Ручне управління щільністю | Наявність |  |
|  | Захист від розсіяного випромінення | Наявність |  |
| 5. | Наявні характеристики неізоцентричної С-дуги: |  |  |
|  | Діапазон електричного обертального руху | не менше -155°~ +195° |  |
|  | Вертикальне переміщення С-дуги в діапазоні | не вужче від 630 до 1440 мм |  |
|  | Дисплей на стійці має відображати поточний стан і інформацію про положення, яке потрібно сфотографувати | Наявність |  |
|  | Відстань фокус-плівка | не більше ніж 66 см |  |
| 6. | Наявні характеристики коліматора: |  |  |
|  | Інтенсивність світового проміння | Не менше 100 люкс |  |
|  | Тип коліматора | Автоматичний |  |
| 7. | Наявні характеристики системи компресії: |  |  |
|  | Компресійний пристрій ручний або моторизований | Наявність |  |
|  | Пересувна компресійна пластина 24см х30см | Наявність |  |
|  | Діапазон сили компресії (Н) | не вужче від 150Н до 200Н |  |
|  | Алюмінієвий еквівалент компресійних пластин | Не більшніж 0.2 мм А1 |  |
| 8. | Наявні характеристики робочої станції та плоскопанельного детектора: |  |  |
|  | Медичний монітор | Не гірше, 5 мегапікселів |  |
|  | Програмне забезпечення для обробки зображень | Наявність |  |
|  | Жорсткий диск | не менше 1 Тб |  |
|  | Вага детектора | Не більше 3,5 кг |  |
|  | Просторова роздільна здатність детектора | не гірше 7 пар.л/мм |  |
|  | Розмір детектора | Не менше 24х30 см |  |
|  | Розмір матриці | Не менше 2816х3584 пікселів |  |
|  | Просторова розподільча здатність | Не менше 16 біт |  |
|  | Розмір пікселя | Не менше 85 мкм |  |
|  | Консоль для введення даних пацієнта, попереднього перегляду, діагностики, вимірів, друку та архівації зображень з можливостями: -ведення бази даних пацієнтів і досліджень -корекція даних пацієнтів -вимірювання: лінійні розміри, кути -накладення на зображення довільних текстових приміток -встановлення радіографічних маркерів на зображенні -ручний і автоматичний підбір яскравості та контрасту -інверсія зображення -автоматична установка яскравості та контрасту в залежності від досліджуваної області -поліпшення контрасту дрібних деталей зображень зі збереженням фотографічної широти -можливість друку різних форматів | Наявність |  |
| 9. | Додаткова робоча станція лікаря рентгенолога |  |  |
|  | Програмне забезпечення для роботи лікаря рентгенолога з DICOM медичними зображеннями | Наявність |  |
|  | Можливість протоколювання з використанням шаблонів, вставкою зображень та написання висновків. Друк на звичайних та спеціалізованих DICOM-принтерах. | Наявність |  |
|  | Інструменти для роботи з зображенням: поворот, відображення, кути(в т.ч. Кобба), вимірювання розмірів, площ геометричних фігур(овал, багатокутники, довільні форми), масштабування, використання фільтрів, режим автоматичного виділення об’єкту, калібрування зображення, маркування на зображенні(текст, лінія, стрілка). | Наявність |  |
|  | Автоматичнарозкладка на екрані 2-х моніторів проекцій молочних залоз: MLO-R,MLO-L, CC-R, CC-L | Наявність |  |
|  | Функція аналізу мамограм: інвертування (позитив / негатив) тільки для тканин молочної залози, залишаючи фон поза молочної залози чорним | Наявність |  |
|  | Функція аналізу мамограм: зміна вікна яскравості / контрасту тільки для тканин молочної залози, залишаючи фон поза молочної залози чорним | Наявність |  |
|  | Сучасний персональний комп’ютер у комплекті з клавіатурою, мишею | Наявність |  |
| 10. | Комплектація системи |  |  |
|  | Мамографічна система з вищезазначеними характеристиками | Наявність |  |
|  | Робоча станція | Наявність |  |
|  | Додаткова робоча станція лікаря рентгенолога | Наявність |  |
|  | Плоскопанельний детектор | Наявність |  |
|  | Принтер для друку цифрових рентгенівських зображень | Наявність |  |
|  | Дозиметр | Наявність |  |

Загальні вимоги

Класифікація за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

Класифікація за НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів": 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова

1.Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Учасник повинен  надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді  копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача  або тощо українською або російською мовою.

3. Надати копію діючої, на момент проведення закупівлі, ліцензії ДІВ (на роботу з Джерелами іонізуючого випромінювання).

4. Учасник повинен надати сканований з оригіналу гарантійний лист від офіційного представника, що підтверджує можливість постачання учасником системи рентгенівської діагностичної в необхідній кількості, в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (надати сканований з оригіналу гарантійний лист).

5. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати гарантійний лист від Учасника)

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

7. Інструктаж спеціалістів за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).	8. Строк поставки, не більше 90  робочих днів з моменту письмової заявки. (надати гарантійний лист від Учасника).

9. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

Медико-технічні вимоги мобільної рентгенівської системи

| № | Найменування параметру | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису або паспорту виробника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наявні характеристики рентгенівської трубки |  |  |
| 1 | Тип аноду, фіксований | Наявність |  |
| 2 | Теплоємність аноду, не менше 35 кДж | Наявність |  |
| 3 | Теплоємність рентгенівської трубки, не менше 650 кДж | Наявність |  |
| 4 | Кут нахилу аноду, не менше 15° | Наявність |  |
| 5 | Розмір малої фокусної плями, не менше 0.3 | Наявність |  |
| 6 | Розмір великої фокусної плями, не більше 1.5 | Наявність |  |
| 7 | Мінімальна власна фільтрація, не менше 0.5 ммАл | Наявність |  |
| 8 | Максимальне значення струму рентгенівської трубки, не менше 100 мА | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики при рентгеноскопії в автоматичному режимі |  |  |
| 9 | Напруга рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 40 до 110 кВ | Наявність |  |
| 10 | Струм рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 0.3 до 4 мА | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики при рентгеноскопії в ручному режимі |  |  |
| 11 | Напруга рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 40 до 110 кВ | Наявність |  |
| 12 | Струм рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 0.3 до 4 мА | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики при рентгеноскопії в імпульсному режимі |  |  |
| 13 | Напруга рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 40 до 110 кВ | Наявність |  |
| 14 | Струм рентенівської трубки, не гірше ніж в межах від 4.1 до 8 мА | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики при рентгенографії |  |  |
| 15 | Напруга рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 40 до 120 кВ | Наявність |  |
| 16 | Струм рентгенівської трубки, не гірше ніж в межах від 25 до 100 мА | Наявність |  |
| 17 | Діапазон мАс, не гірше ніж в межах від 1 до 170 | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики С-подібної дуги: |  |  |
| 18 | Фокусна відстань, не менше 900 мм | Наявність |  |
| 19 | Моторизоване вертикальне переміщення, не менше 400 мм | Наявність |  |
| 20 | Поворот дуги штативу, відносно вертикальної осі, не більше ±12° | Наявність |  |
| 21 | Горизонтальне переміщення, не менше 200 мм | Наявність |  |
| 22 | Кут повороту С-подібної дуги, навколо горизонтальної осі, не менше ±180° | Наявність |  |
| 23 | Кут орбітального повороту С-подібної дуги, не менше -90/+25° | Наявність |  |
| 24 | Можливість бокового переміщення апарату, без розвороту вдовж операційного стола за рахунок повороту задніх колес | Наявність |  |
| 25 | Радіус С-подібної дуги, не менше 680 мм | Наявність |  |
| 26 | Захист від наїзду на пацієнта | Наявність |  |
| 27 | Час позиціонування С-подібної дуги, не більше 10 с | Наявність |  |
| 28 | Кут повороту щільової діафрагми, не менше 180° | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики робочої станції |  |  |
| 29 | Кількість моніторів, не менше 1 | Наявність |  |
| 30 | Діагональ медичного монітору не менше 23" | Наявність |  |
| 31 | Монітор повинен знаходитись безпосередньо на корпусі С-дуги | Наявність |  |
| 32 | Колеса з фіксаторами | Наявність |  |
| 33 | ПК модуль з монітором, для обробки зображень | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики підсилювача рентгенівського випромінювання |  |  |
| 34 | Номінальний діаметр ПРВ, не менше 9" | Наявність |  |
| 35 | Кількість робочих полів ПРВ, не менше 3 | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики Блоку керування |  |  |
| 36 | Поворот зображення на довільний кут | Наявність |  |
| 37 | Кількість рівнів шумоподавлення, не менше 4 | Наявність |  |
| 38 | Інверсія зображення (позитив/негатив) | Наявність |  |
| 39 | Можливість запису останнього кадру (Стоп-кадр) | Наявність |  |
| 40 | Об`єм оперативної пам`яті відео системи, не менше 4 кадрів за секунду | Наявність |  |
| 41 | Кількість програм, обстеження органів з заданими параметрами, не менше 20 | Наявність |  |
| 42 | Швидкість зйомки в режимі імпульсної рентгеноскопії, не менше 1-10 кадрів за секунду | Наявність |  |
| 43 | Мікропроцесорний пристрій автоматичного керування експозицією | Наявність |  |
|  | Наявні характеристики генератора |  |  |
| 44 | Потужність генератора, не менше 5 кВт | Наявність |  |
| 45 | Частота генератора, не менше 40 кГц | Наявність |  |
| 46 | Живлення від мережі змінного струму, з напругою 200±22В | Наявність |  |
| 47 | Час безперервної роботи апарату, не менше 45 хвилин | Наявність |  |
| 48 | Довжина шнура виносної педалі, для подачі високої напруги на трубку, не менше 4 метрів | Наявність |  |
|  | Комплектація мобільної рентген системи типу С-дуга |  |  |
| 49 | Мобільна рентген система типу С-дуга з вищезазначеними характеристиками | Наявність |  |
| 50 | Робоча станція з вищезазначеними характеристиками | Наявність |  |
| 51 | Дозиметр | Наявність |  |

Додаток №2

Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження

Перелік сканованих/електроних документів (наприклад: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg), що обов’язково надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронний майданчик до закінчення терміну прийому пропозицій:

- Цінова пропозиція підприємства, викладена на фірмовому бланку згідно Додатоку №3.

- Гарантійний лист щодо поставки товару / надання послуг в повному об’ємі без авансових платежів.

- Статут (у останній редакції) із змінами та доповненнями (для юридичних осіб).

- Свідоцтво про державну реєстрацію або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі відсутності надати копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість/ єдиного податку

# Товар повинен відповідати  вимогам законодавства України, санітарним та іншим                         нормам.

Додаток №3

Форма цінової пропозиції

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: Класифікація за ДК 021:2015 код 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, коди НК: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова, 37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова  (Система рентгенівська мобільна IMAX 112 E, Система рентгенівська мамографічна)

Вивчивши вимоги замовника до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна за од. грн. без ПДВ | Загальна вартість, грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції, грн., без ПДВ |  |
| ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ, у випадках передбачених законодавством) |  |
| Загальна вартість пропозиції, грн., в т.ч. ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ, у випадках передбачених законодавством) |  |

Загальна ціна пропозиції (з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат) становить _______________ грн. без ПДВ, окрім цього ПДВ** ________ грн., разом загальна ціна пропозиції складає _____________ грн. (____прописом___) з урахуванням ПДВ (**).

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені цією пропозицією.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти Договір про закупівлю відповідно до вимог Замовника, документації та умов акцептованої пропозиції не раніше ніж через 2 робочих днів з дати визначення переможця, але не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції.ерівник Учасника процедури закупівлі	_____________	Прізвище, ініціали

(або уповноважена особа)                                         (підпис)

Додаток №4 Договір

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ  №

| м. Гайсин |  | «___» ___________ 2022 року |
| --- | --- | --- |

Постачальник:_____________________________________________________________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙСИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» особі головного лікаря Кохана Ігоря Васильовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

- Предмет Договору

1.1.Постачальник передає у власність Замовника товар, а саме :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а Замовник сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

1.2. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

2. Cума визначена у договорі

2.1. Сума визначена у договорі вказується в національній валюті України - гривні з зазначенням податку.

2.2. Ціна  цього Договору становить ____________ грн. (цифрами та прописом), в т.ч. ПДВ ________________грн. _____ коп. (цифрами та прописом) (якщо ПДВ передбачений)/ без ПДВ, що обумовлено ________________________________________(зазначити підстави).

2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. Порядок розрахунків

3.1 Замовник здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування товару на свій розрахунковий рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений товар.

3.2. Розрахунки за поставлений товар проводяться Замовником після відвантаження Товару за адресою Замовника і згідно представлених відповідних накладних документів протягом 10-ти календарних днів.

4. Порядок та строки поставки

4.1. Місце поставки: за адресою Замовника: 23700 Україна, Вінницька  область, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 1.

4.2. Товар повинен бути запакований у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує його схоронність при перевезенні та зберіганні.

4.3. Поставка та розвантаження товару здійснюється власними силами Постачальника.

4.4. Поставка товару (предмету закупівлі) буде проходити відповідно до поданої заявки від Замовника в письмовому або телефонному режимі (заявка буде надаватись за 10 днів до поставки товару). В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки (не більше 10 днів з моменту подання заявки).

4.5. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання - передачі).

4.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

5. Передача і приймання товару

5.1. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та ін. первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

6. Якість товару, пакування та маркування

6.1. Якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором.

6.3. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар на протязі трьох днів. Всі витрати, пов'язані з заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

6.4. Наявність санітарного паспорту на транспортний засіб і санітарної книжки водія - експедитора обов’язково при постачанні товару.

6.5. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання Замовником правил зберігання продукції.

6.6. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають.

6.7. Термін придатності товару не може бути меншим 90% від загального терміну, визначеного для даного товару на момент поставки.

6.8. Приймання-передача ТОВАРУ по якості проводиться відповідно до документів, що засвідчують його якість.

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Постачальник:

7.1.1 зобов’язаний виконати замовлення та передати якісний товар Покупцю за місцем знаходження останнього згідно поданих замовлень;

7.1.2  замінити неякісний товар на якісний упродовж трьох діб.

7.2. Замовник:

7.2.1 зобов’язаний вчасно оплатити товар;

7.2.2 залишає за собою право повернення  товару.

7.3. У разі невиконання зобов’язань Постачальником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Постачальника у термін 1(один) місяць.

7.3.1. Повернути видаткову накладну/рахунок - фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів).

7.3.2. Вимагати заміни товару  неналежної якості та/або некомплектного товару.

7.4. Постачальник  зобов'язаний:

7.4.1. Забезпечити поставку товару  разом з усіма документами, необхідними для прийняття ТОВАРУ на умовах і у терміни цього Договору.

6.4.2. Забезпечити поставку товару , якість якого відповідає  усім установленим умовам .

7.4.3. Забезпечити товар експлуатаційною документацією українською мовою.

7.4.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар  до моменту його належної передачі.

7.5. Постачальник має право:

7.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку здійснення оплати, визначеного цим Договором.

7.5.2. На дострокову поставку товару.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. Сторони несуть відповідальність у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України. У випадку прострочення передачі Постачальник товару (партії товару) Замовнику перший сплачує штраф Замовнику у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми невчасно поставленого товару. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання умов договору.

8.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконуючої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі "форс-мажорні обставини").

При виникненні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 10 днів, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс - мажорних обставин.

9.4. Наявність та строк дії форс - мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

10. Вирішення спорів.

10.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

11. Строк дії Договору.

11.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

11.3. Дія договору припиняється  або:

- достроково за згодою сторін або:

- з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

12.Прикінцеві положення.

12.1. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.2. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13. Інші умови

13.1. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не встановлено інше.

13.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.

14. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація на поставку ТОВАРУ (Додаток 1)

15. Юридичні адреси та реквізити Сторін

| Замовник: КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР Юридична адреса: 23700, Вінницька область, м. Гайсин,вул.,В.Чорновола,1. Розрахунковий рахунок: UA 943204780000026006924855843 В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 36205651 Тел. (04334) 2-50-16 Email: gaysincrl@ukr.net Головний лікар І.В.Кохан | Постачальник: |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № ____

від " ___" __________ 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з\п | Найменування товару | Один. виміру | Кількість | Ціна з ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. | 1 |  |  |

Загальна вартість, грн.:

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

| Замовник: КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР Юридична адреса: 23700, Вінницька область, м. Гайсин,вул.,В.Чорновола,1. Розрахунковий рахунок: UA 943204780000026006924855843 В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 36205651 Тел. (04334) 2-50-16 Email: gaysincrl@ukr.net Головний лікар І.В.Кохан | Замовник: | Постачальник: |
| --- | --- | --- |

ДОДАТОК №1  ДО ДОГОВОРУ

№ ___ від ________ 2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн., без ПДВ | Ціна за одиницю, грн., з ПДВ | Сума усього,грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції, грн. без ПДВ |  |
| ПДВ |  |
| Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ |  |

| ЗАМОВНИК | ПОСТАЧАЛЬНИК |
| --- | --- |
| «ПОСТАЧАЛЬНИК» КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» 23700, Вінницька область, м.Гайсин,вул.,В.Чорновола,1. Розрахунковий рахунок UA 943204780000026006924855843 В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 36205651 Тел. (04334) 2-50-16 Email: gaysincrl@ukr.net |  |

Головний лікар            І.В. Кохан