### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1.Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради».

1.2. Місцезнаходження: 23700, Україна, м. Гайсин, Вінницької області, вул.  В’ячеслава Чорновола,1

1.3. Код за ЄДРПОУ: 36205651

1.3. Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mail):

Настаскін Сергій Анатолійович ,м. Гайсин,вул. В’ячеслава Чорновола,1, тел.: 0975195102, е-mail: nastaskin@ukr.net

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

2.1. Авторефкератометр HRK-8000A.

2.2. Код згідно національного класифікатора України (Єдиний закупівельний словник) код ДК 021:2015-33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; електрокардіограф код НК 024:2019 – 36386-Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний (авторефкератометр HRK-8000A)

Інформація про технічні, якісні, та інші характеристики предмета закупівлі:

3.1. Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги наведені у додатку №1

3.2. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження наведені у Додатку №2

3.3. Форма цінової пропозиції наведена у Додатку №3

3.4. Проект договор наведений у Додатку №4

- Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. Кількість та одиниця виміру товару, послуги: 1 шт.

4.2. Місце поставки товарів надання послуг/ виконання робіт: 23700, м. Гайсин, вул. В’ячеслава Чорновола,1

- Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

З дати укладання договору по 31 грудня  2022 р

- Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка товару |  | Післяоплата | 10 | Календарні | 100 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі:  353 450,00 грн. 00коп(Триста п’ятдесят три тисячі чотириста п’ятдесят грн 00 коп.) з  ПДВ.

- Період уточнення інформації про закупівлю:29.09.2022 року,

- Кінцевий строк подання пропозицій: 05.10.2022 року,

- Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Не вимагається

- Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: Не вимагається

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціонув межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5%

- Додатки до оголошення:

Додаток №1 Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги

Додаток №2 Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження

Додаток №3 Форма цінової пропозиції

Додаток №4 Договір

Уповноважена особа 						          	 Сергій Настаскін

Додаток №1

Детальний опис предмета закупівлі та технічні вимоги

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю товару

код ДК 021:2015-33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; електрокардіограф код НК 024:2019 – 36386-Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний (авторефкератометр HRK-8000A)

Медико-технічні вимоги

до Авторефкератометру HRK-8000A

|  | Параметри | Наявність | Посилання на документ, який підтверджує наяв-ність, с вказанням сторінок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вимога: |  |  |
| 1 | Прилад повинен бути призначений для автоматичного вимірювання оптичної сили ока та надавати інформацію про величину сфери, циліндра, осі астигматизму ока пацієнта та міжзіничну відстань, вимірювати кривизну рогівки по центру та на периферії. |  |  |
|  | Загальні відомості: |  |  |
| 1 | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2 | Країна-виробник | вказати |  |
| 3 | Модель | вказати |  |
| 4 | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців |  |
|  | Комплектація: |  |  |
| 1 | Модель штучного ока | 1 шт. |  |
| 2 | Папір для принтера | 2 рул. |  |
| 3 | Папір для підставки для підборіддя | 100 шт. |  |
| 4 | Захисний чохол | 1 шт. |  |
| 5 | Стіл з електроприводом | Надати Лист про комплектацію |  |
|  | Технічні параметри: |  |  |
| 1 | Режим кератометрії і рефрактометрії одночасно (K / R) | Наявність |  |
| 2 | Режим рефрактометрії (REF) | Наявність |  |
| 3 | Режим кератометрії (KER) | Наявність |  |
| 4 | Режим вимірювання базової кривизни контактних лінз (CLBC) | Наявність |  |
| 5 | Режим периферійної кератометрії (KER-P) | Наявність |  |
| 6 | Карта Церніке (Z-Map) | Наявність |  |
| 7 | Режим перегляду у кольорі | Наявність |  |
| 8 | Режим автонаведення | Наявність |  |
| 9 | Ручний та автоматичний режимів вимірювання | Наявність |  |
| 10 | Режим вимірювань у відбитому світлі (режим Retro-Illum) | Наявність |  |
| 11 | Режим жовтого фільтра | Наявність |  |
| 12 | Моторизована підставка під підборіддя | Наявність |  |
|  | Рефрактометрія: |  |  |
| 1 | Сфера (SPH) | -30,00 ~ + 25,00D (VD=12 мм) (крок 0,01/ 0.12/0.25D) |  |
| 2 | Циліндр (CYL) | 0,00 ~ +/- 12,00D (крок 0.12/0.25D ) |  |
| 3 | Вісь | 1 ~ 180 °(крок 1) |  |
| 4 | Вертексна відстань | 0,0; 12,0; 13,5; 15,0; |  |
| 5 | МЦР (PD) | 10 ~ 85 мм |  |
| 6 | Мінімальний діаметр зіниці | 2,00 мм |  |
|  | Кератометрія: |  |  |
| 1 | Роговічна рефракція | 33,00 ~ 67,50D (При к=1,3375; крок 0.05/0.12/0.25D) |  |
| 2 | Астигматизм рогівки | 0,00 ~ -15,00D ( крок 0.05/0.12/0.25D)) |  |
| 3 | Радіус кривизни | 5,0 ~ 13,0 мм (крок 0,1 мм) |  |
| 4 | Вісь | 1 ~ 180 ° (крок 1) |  |
| 5 | Діаметр рогівки | 2,0 ~ 13,00 мм (крок 0,1мм) |  |
|  | Інші параметри: |  |  |
| 1 | Збереження даних для кожного ока | 10 результатів (ліве/праве око) |  |
| 2 | Вбудований термопринтер | Наявність |  |
| 3 | Монітор | 7-дюймовий, рідко-кристаличний |  |
| 4 | Дисплей | TFT-дисплей із сенсорним екраном |  |
| 5 | Живлення | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Гц |  |
| 6 | Функція енергозбереження | Наявність |  |

Інші вимоги

| 1 | Сертифікат відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів | Наявність |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Декларація відповідності технічному регламенту 753 щодо медичних виробів | Наявність |  |
| 3 | Лист авторизація від виробника обладнання або його уповноваженого представника на території України | Наявність |  |
| 4 | Сертифікат інженера, що є підтвердженням можливості інсталяції та сервісного обслуговування обладнання | Наявність |  |
| 5 | Інструкція з експлуатації українською мовою | Наявність |  |

Аналоги не пропонувати

Додаток №2

Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження

Перелік сканованих/електроних документів (наприклад: *.doc, *.docx, *.pdf, *.jpg, *.jpeg), що обов’язково надаються учасником у складі цінової пропозиції на електронний майданчик до закінчення терміну прийому пропозицій:

- Цінова пропозиція підприємства, викладена на фірмовому бланку згідно Додатоку №3.

- Гарантійний лист щодо поставки товару / надання послуг в повному об’ємі без авансових платежів.

- Статут (у останній редакції) із змінами та доповненнями (для юридичних осіб).

- Свідоцтво про державну реєстрацію або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку (у разі відсутності надати копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість/ єдиного податку

# Товар повинен відповідати  вимогам законодавства України, санітарним та іншим                         нормам.

Додаток №3

Форма цінової пропозиції

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю: Класифікація за ДК 021:2015-33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання; електрокардіограф код НК 024:2019 – 36386-Рефрактометр офтальмологічний, автоматичний (авторефкератометр HRK-8000A)

Вивчивши вимоги замовника до предмету закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору за наступними цінами:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кіль- кість | Ціна за од. грн. без ПДВ | Загальна вартість, грн., без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції, грн., без ПДВ |  |
| ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ, у випадках передбачених законодавством) |  |
| Загальна вартість пропозиції, грн., в т.ч. ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ, у випадках передбачених законодавством) |  |

Загальна ціна пропозиції (з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат) становить _______________ грн. без ПДВ, окрім цього ПДВ** ________ грн., разом загальна ціна пропозиції складає _____________ грн. (____прописом___) з урахуванням ПДВ (**).

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені цією пропозицією.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти Договір про закупівлю відповідно до вимог Замовника, документації та умов акцептованої пропозиції не раніше ніж через 2 робочих днів з дати визначення переможця, але не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня акцепту пропозиції.ерівник Учасника процедури закупівлі	_____________	Прізвище, ініціали

(або уповноважена особа)                                         (підпис)

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ  №

| м. Гайсин |  | «___» ___________ 2022 року |
| --- | --- | --- |

Постачальник:_____________________________________________________________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Замовник: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЙСИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» особі головного лікаря Кохана Ігоря Васильовича, який діє на підставі Статуту з другої сторони, надалі – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

- Предмет Договору

1.1.Постачальник передає у власність Замовника товар, а саме :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, а Замовник сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід'ємною частиною.

1.2. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

2. Cума визначена у договорі

2.1. Сума визначена у договорі вказується в національній валюті України - гривні з зазначенням податку.

2.2. Ціна  цього Договору становить ____________ грн. (цифрами та прописом), в т.ч. ПДВ ________________грн. _____ коп. (цифрами та прописом) (якщо ПДВ передбачений)/ без ПДВ, що обумовлено ________________________________________(зазначити підстави).

2.3. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

3. Порядок розрахунків

3.1 Замовник здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товар здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування товару на свій розрахунковий рахунок. Протягом всього періоду затримки бюджетного фінансування до Замовника не можуть застосовуватись штрафні санкції за порушення строків оплати за поставлений товар.

3.2. Розрахунки за поставлений товар проводяться Замовником після відвантаження Товару за адресою Замовника і згідно представлених відповідних накладних документів протягом 10-ти календарних днів.

4. Порядок та строки поставки

4.1. Місце поставки: за адресою Замовника: 23700 Україна, Вінницька  область, місто Гайсин, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 1.

4.2. Товар повинен бути запакований у тару, яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує його схоронність при перевезенні та зберіганні.

4.3. Поставка та розвантаження товару здійснюється власними силами Постачальника.

4.4. Поставка товару (предмету закупівлі) буде проходити відповідно до поданої заявки від Замовника в письмовому або телефонному режимі (заявка буде надаватись за 10 днів до поставки товару). В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки (не більше 10 днів з моменту подання заявки).

4.5. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання - передачі).

4.6. Зобов'язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товарів у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

5. Передача і приймання товару

5.1. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та ін. первинних документів та по якості - відповідно до документів, що засвідчують його якість.

6. Якість товару, пакування та маркування

6.1. Якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

6.2. Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором.

6.3. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити неякісний товар на протязі трьох днів. Всі витрати, пов'язані з заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

6.4. Наявність санітарного паспорту на транспортний засіб і санітарної книжки водія - експедитора обов’язково при постачанні товару.

6.5. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання Замовником правил зберігання продукції.

6.6. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання. Тара та упаковка одноразового використання поверненню Постачальнику не підлягають.

6.7. Термін придатності товару не може бути меншим 90% від загального терміну, визначеного для даного товару на момент поставки.

6.8. Приймання-передача ТОВАРУ по якості проводиться відповідно до документів, що засвідчують його якість.

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Постачальник:

7.1.1 зобов’язаний виконати замовлення та передати якісний товар Покупцю за місцем знаходження останнього згідно поданих замовлень;

7.1.2  замінити неякісний товар на якісний упродовж трьох діб.

7.2. Замовник:

7.2.1 зобов’язаний вчасно оплатити товар;

7.2.2 залишає за собою право повернення  товару.

7.3. У разі невиконання зобов’язань Постачальником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Постачальника у термін 1(один) місяць.

7.3.1. Повернути видаткову накладну/рахунок - фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів).

7.3.2. Вимагати заміни товару  неналежної якості та/або некомплектного товару.

7.4. Постачальник  зобов'язаний:

7.4.1. Забезпечити поставку товару  разом з усіма документами, необхідними для прийняття ТОВАРУ на умовах і у терміни цього Договору.

6.4.2. Забезпечити поставку товару , якість якого відповідає  усім установленим умовам .

7.4.3. Забезпечити товар експлуатаційною документацією українською мовою.

7.4.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар  до моменту його належної передачі.

7.5. Постачальник має право:

7.5.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку здійснення оплати, визначеного цим Договором.

7.5.2. На дострокову поставку товару.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. Сторони несуть відповідальність у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України. У випадку прострочення передачі Постачальник товару (партії товару) Замовнику перший сплачує штраф Замовнику у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми невчасно поставленого товару. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання умов договору.

8.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконуючої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі "форс-мажорні обставини").

При виникненні форс - мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

9.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 10 днів, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс - мажорних обставин.

9.4. Наявність та строк дії форс - мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

10. Вирішення спорів.

10.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.

11. Строк дії Договору.

11.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

11.2. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.

11.3. Дія договору припиняється  або:

- достроково за згодою сторін або:

- з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

12.Прикінцеві положення.

12.1. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

12.2. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

13. Інші умови

13.1. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не встановлено інше.

13.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.

14. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація на поставку ТОВАРУ (Додаток 1)

15. Юридичні адреси та реквізити Сторін

| Замовник: КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР Юридична адреса: 23700, Вінницька область, м. Гайсин,вул.,В.Чорновола,1. Розрахунковий рахунок: UA 943204780000026006924855843 В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 36205651 Тел. (04334) 2-50-16 Email: gaysincrl@ukr.net Головний лікар І.В.Кохан | Постачальник: |
| --- | --- |

Додаток № 1

до Договору № ____

від " ___" __________ 2022 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з\п | Найменування товару | Один. виміру | Кількість | Ціна з ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт. | 1 |  |  |

Загальна вартість, грн.:

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

| Замовник: КНП Гайсинська ЦРЛ ГМР Юридична адреса: 23700, Вінницька область, м. Гайсин,вул.,В.Чорновола,1. Розрахунковий рахунок: UA 943204780000026006924855843 В АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478 Код ЄДРПОУ 36205651 Тел. (04334) 2-50-16 Email: gaysincrl@ukr.net Головний лікар І.В.Кохан | Замовник: | Постачальник: |
| --- | --- | --- |