***Додаток № 3 до тендерної документації***

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Кількісні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість одиниць*** |
| ***1.*** | Ліжко для пологів – 1 шт.код згідно основного словника національногокласифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник":ДК 021:2015: ДК 021-2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні,НК 024:2019 – 15732 Ліжко для народжування | **Шт** | **1** |

**Медико-технічні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **код ДК 021:2015:33160000-9 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**  **(Код НК 024:2019 – 15732 Ліжко для народжування)**  **Ліжко для пологів – 1 шт.** | | | |
| №  п/п | Найменування технічної вимоги | Значення | Відповідність (так/ні) з посиланням на нормативний документ |
| 1 | Ліжко для прийому пологів може використовуватися протягом усього часу перебування пацієнтки в пологовому відділенні: в передпологовому, пологовому та післяпологовому періоді. | Наявність |  |
| 2 | Ліжко можна використовувати як звичайне ліжко до та після пологів. Під час пологів секцію ніг можна зняти, а ліжко може бути гінекологічним операційним столом. | Наявність |  |
| 3 | Пульт керування та педалі керування | Наявність |  |
| 4 | Ліжко повинно мати на кожному куті ліжка гумові амортизатори | Наявність |  |
| 5 | Конструкція ліжка виконана із сталевих профілів, покритих порошковою фарбою та закриті кожухами з ABS-пластика. | Наявність |  |
| 6 | Ліжко повинно мати 3 частини ложа, які покриті АБС-вакуумованим покриттям. При необхідності їх можна зняти для очищення. | Наявність |  |
| 7 | Матраци для ліжка виконані з пінополіуретану та водонепроникною, антибактеріальною обшивкою | Наявність |  |
| 8 | Ліжко має 3 електродвигуни | Наявність |  |
| 9 | Регулювання висоти за допомогою електромотора. | Наявність |  |
| 10 | Регулювання нахилу спинної секції, положення Тренделенбурга та антиТренделенбурга здійснюється за допомогою електромоторів | Наявність |  |
| 11 | Конфігурація ліжка:  - головний і ножний пластикові торці - знімні;  - можливість зміни положення крісла;  - основа ліжка на мобільній основі з колесами та центральною системою блокування | Наявність |  |
| 12 | Довжина ліжка | Не менше 2020 мм |  |
| 13 | Максимальна ширина рами ложа | Не менше 1030 мм |  |
| 14 | Регулювання висоти | Не гірше 540 до 975 мм |  |
| 15 | Регулювання секції спини | Не гірше 0° до 70° |  |
| 16 | Положення Тренделенбурга | 21° |  |
| 17 | Положення антиТренделенбурга | 21° |  |
| 18 | Гінекологічний лоток | наявність |  |
| 19 | Максимальне навантаження | Не гірше 250 кг |  |
| 20 | Інфузійна стійка  Матрац  Контейнер для відходів  Анестезіологічна рамка  Центральний замок  Акумулятор  Ручна СЛР  Педалі керування  2 опори гінекологічні  2 опори для литок  Лоток гінекологічний  Підставка на колесах для зберігання аксесуарів | Наявність |  |
| 21 | Декларація відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів, яка підтверджує якість запропонованого товару. | Наявність |  |
| 22 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 18 місяців.  На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі | Наявність |  |
| 23 | Інструкція (паспорт) з експлуатації українською мовою | Наявність |  |
| 24 | Гарантійний термін 24 місяці | Наявність |  |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*

**Загальні вимоги :**

1. Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці відповідності разом з технічним документом виробника на який Учасник посилається в таблиці.

2. У вартість товару також повинна бути включена вартість всіх необхідних послуг (логістичних послуг, інсталяції, введення в експлуатацію товару), в тому числі вартість інформаційно-консультаційних послуг. **Учасник повинен надати гарантійного листа.**

3. Устаткування має бути новим, раніше ніде не встановленим і не використаним для демо-цілей. Устаткування має поставлятися в фірмовій упаковці виробника. Рік випуску не раніше 2021 року. **Учасник повинен надати гарантійного листа.**

4. Гарантійний термін - не менше 12 місяців з дня пробного пуску обладнання в експлуатацію **(надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).**

5. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом **гарантійного листа** від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скановану копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції) із зазначенням номера оголошення.

6. Товар повинен мати декларацію відповідності та сертифікат відповідності або документи, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. **Відповідні документи надаються у складі тендерної пропозиції (Копія завірена учасником або скан з оригіналу)**

7. Строк поставки не пізніше **31 грудня 2022 року. Учасник повинен надати гарантійного листа.**

8. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження **Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.**