ДОДАТОК  1

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

за кодом ДК 021:2015:50420000-5 «ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ»

Перелік обладнання, що підлягає технічному обслуговуванню та/або ремонту.

| № п/п | Назва апарату | Рік випуску |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «Рентген-40» | 1990 |
| 2 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний Арман 8Л3 | 1983 |
| 3 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний Арман 9Л5У | 1987 |
| 4 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «OPERA RT-20» | 2007 |
| 5 | Система рентгенографічна Perform-X | 2017 |
| 6 | Флюрограф стаціонарний 12Ф7К | 1986 |
| 7 | Флюрограф стаціонарний 12Ф7К | 1990 |

Технічне обслуговування рентген-діагностичного обладнання включає:

1. Перевірка надійності з'єднання корпусів складених (стикових) частин комплексу з шиною заземлення, перевірка випромінювачів на герметичність. Зовнішній огляд апарату, перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, слідів зносу, запиленості; діагностика кожного робочого режиму.

2. Дрібний ремонт (підтяжка контактів на резисторах схеми накалу, кріплення діафрагми, кріплення пульта на стійці знімків, кріплення випромінювачів).

3. Обслуговування електромеханічної апаратури керування рентгенівськими апаратами (чистка, промивання та змащування контактів: магнітних пускачів, реле, роз'ємних з'єднань, кнопок та ключів керування).

4. Регулювання або заміна  (за потреби) запобіжників, кнопок, лампочок, вимикачів та ін.

5. Налагоджувально-регулювальні роботи (схеми керування накалом, схеми керування постачальних пристроїв, схеми керування знімками, режим «скопії»).

6. Центрування та юстування апаратів згідно технічної документації (суміщення рентгенівського та світлового променя, калібрування знімальних струмів).

7. Перевірка радіаційного виходу рентгенівської трубки в контрольній точці.

8. При отриманні замовлення на проведення термінового поточного ремонту, Виконавець повинен розпочати надання послуг протягом 1 (однієї) доби, з моменту отримання заявки, з виїздом до Замовника.

Виконаний поточний ремонт обов'язково забезпечується гарантією на виконані послуги, замінені запчастини, комплектуючі, та повинен становити не менше 3-х місяців (підтверджується гарантійним листом).

При проведенні технічного обслуговування та ремонту обладнання вартість всіх запасних частин та матеріалів до них забезпечується Виконавцем та включається до загальної суми надання послуг з ремонту і технічного обслуговування обладнання.

Технічне обслуговування проводиться незалежно від технічного стану устаткування на момент початку обслуговування