**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

***ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

***(Послуги з технічного обслуговування комп’ютерного томографа TSX-034A Alexion Super16)***

1. Виконавець зобов'язаний виконати послуги своїми засобами. Витратні матеріали для проведення послуг забезпечує Виконавець
2. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання проводиться 2 рази на рік, згідно заявки Замовника.
3. Послуги з сервісного технічного обслуговування обладнання повинні включати діагностику загального стану обладнання та його складових:
	1. Візуальний огляд усієї системи на наявність механічних пошкоджень кабелів, захисних кришок, критичних компонентів. Контроль фіксації критичних елементів, наявність вібрацій та стороннього шуму;
	2. Контроль і регулювання напруг живлення вузлів та компонентів гентрі та консолі;
	3. Контроль, регулювання й чищення механічних частин гентрі, стола пацієнта та консолі. Чищення системи контактної передачі напруги в гентрі. При необхідності – змащування механічних вузлів стола пацієнта та гентрі;
	4. Контроль, регулювання й чищення механічних частин гентрі (механізму нахилу, обертання, системи формування пучка, системи охолодження, перевірка кріплень випромінювача й детектора, працездатність вентиляторів). Чищення фотосенсорів. Перевірка аварійних систем, перевірка інтеркома;
	5. Перевірка ефективності системи охолодження рентгенівської трубки з чищення фільтрів блоку обробки й реконструкції. Контроль працездатності вентиляторів генератора та детектора;
	6. Контроль напруги на рентгенівській трубці. Калібрування струму філаменту;
	7. Калібрування системи по фантомах і повітрю;
	8. Перевірка якості зображення;
	9. Створення резервних копій налаштувань.

4. По завершенню виконання Послуг Виконавець повинен надати відповідний Акт та додатково - Діагностичний Акт у разі знаходження Обладнання у непрацездатному стані з означенням вузлів та комплектуючих, які підлягають заміні.

**Якісні вимоги до послуг:**

1. Сервісне технічне обслуговування обладнання, згідно рекомендацій виробника;
2. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника;
3. Виконавець гарантовано надає віддалений супровід та технічну підтримку;
4. Вартість послуг включає вартість витратних матеріалів, передбачених виробником, для проведення сервісного технічного обслуговування обладнання.

**Посада керівника**

**(*або уповноваженої особи*)**

**підприємства (Учасника) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 *(підпис) (ініціали та прізвище)*

 *МП (за наявності)*