**Додаток № 2**

**до Оголошення про спрощену закупівлю**

**Технічні (якісні), кількісні вимоги до предмета закупівлі: *ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (код НК 024:2019 - 35364 – Стерилізатор сухожаровий) (Стерилізатор повітряний ГП-100)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель, зазначена в умовах закупівлі:** | **Пропозиція:** |
| ***Стерилізатор повітряний ГП-100*** |  |
| **Загальні вимоги:** | **Відповідність,** **Так/ ні** |
| Об’єм камери, л: не менше 100 л |  |
| Розміри стерилізаційної камери, мм, ВхШхГ: не більше 720х320х440 |  |
| Підтримувані режими роботи, град. С / хв: режим 1 - 85/30 режим 2 - 120/45 режим 3 - 160/150 режим 4 - 180/60 можливість встановлення 5 режимів в діапазоні 50…250 град С, 1…999 хв. |  |
| Відхилення температури за обсягом стерилізаційної камери, град.С: + (-) 3 |  |
| Напруга живлення, В: 220 |  |
| Час нагріву до температури стерилізації, хв: не більше 30+ (-) 5 |  |
| Максимальна споживана потужність, кВт: не більше 2,5  |  |
| Кількістьть завантажувальних касет, шт: не менше 6 |  |
| Відстань між полицями: не менше 106 мм |  |
| Габаритні розміри, мм (в.ш.г.): не більше 820х565х610 |  |
| Середній термін служби, років: не менше 8 |  |
| Гарантійний термін, місяців: не менше 18 |  |
| Клас ризику: ІІ б |  |
| Термін виготовлення обладнання: не раніше 2021р |  |

**1.Вимоги до якості:**

1.1.Товар повинен бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації ***(******надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції)*.**

**1.2.** На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості тавідповідності.

1.3. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (**надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції).**

1.4.Заповнена таблиця із підтвердженням відповідної інформації згідно інструкції з вказанням відповідної сторінки.

1.5. Надати інструкцію на товар.

1.6. Надати документи, що свідчать про наявність сервісного центру обслуговування на території України.