Додаток 3

тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

## Предмет закупівлі: Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою та кольпоскоп МК-200 з відеосистемою та варіооб’єктивом (НК 024:2023: 10960 Кольпоскоп) (ДК 021:2015 - 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 60 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 60 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу Гарантійного листа у довільний формі в якому підтвердити проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

Кількісні вимоги:

| № | Найменування предмету закупівлі або еквівалент | Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою | 10960 Кольпоскоп | шт. | 1 |
| 2 | Кольпоскоп МК-200 з відеосистемою та варіооб’єктивом | 10960 Кольпоскоп | шт | 1 |

Технічне завдання на кольпоскоп МК-200 з відеосистемою

| № п/п | Найменування, параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам, Так/Ні | Посилання на документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Технические характеристики |
| 1.1 | Робоча відстань об’єктива, мм | 250 |  |  |
| 1.2 | Тонке фокусування в межах, мм | 12 |  |  |
| 1.3 | Окуляри, крат | 12,5 |  |  |
| 1.4 | Загальне збільшення, крат | 3,2; 5,1; 8,2; 13,1; 20,7 |  |  |
| 1.5 | Поле зору відповідно збільшенню, мм | 63,4; 40,2; 25,1; 15,7; 9,9 |  |  |
| 1.6 | Діоптрійне переміщення окулярів, дптр | ±5 |  |  |
| 1.7 | Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм, в межах | 56 – 74 |  |  |
| 1.8 | Кут між оптичною віссю об'єктива і окулярами , град | 45 |  |  |
| 1.9 | Зелений світлофільтр для підвищення контрасту кровоносних судин | наявність |  |  |
| 1.10 | Світлодіодне (LED) джерело світла | наявність |  |  |
| 1.11 | Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше | 60 000 |  |  |
| 1.12 | Штатив підлоговий (Основа мобільна на 5-ти роликах) | наявність |  |  |
| 1.13 | Мінімальне налаштування по висоті, мм | 990 |  |  |
| 1.14 | Максимальне налаштування по висоті, мм | 1245 |  |  |
| 1.15 | Напруга живлення від мережі 50Гц, В | 90 - 250 |  |  |
| 1.16 | Максимальна потужність споживання, ВА, не більше | 15 |  |  |
| 1.17 | Маса, кг, не більше | 32,5 |  |  |
| 2 Вимоги до відеосистеми |
| 2.1 | Відеосистема встановлена між оптичною головкою та бінокулярною насадкою кольпоскопа і не має впливу на оптичні характеристики виробу | наявність |  |  |
| 2.2 | Зображення відеосистеми повністю збігається із зображенням, що спостерігається через окуляри. | наявність |  |  |
| 2.3 | Кнопка фотозйомки на корпусі відеосистеми | наявність |  |  |
| 2.4 | Максимальна роздільна здатність відео та моментальних знімків, піксель | 1920х1080 |  |  |
| 2.5 | Підключення до ПК за допомогою USB | наявність |  |  |
| 2.6 | Відеосистема оснащена програмним забезпеченням MEDVisor-EVA | наявність |  |  |
| 2.7 | Можливість перегляду кольорового зображення досліджуваної області на моніторі комп'ютера в режимі реального часу | наявність |  |  |
| 3 Можливості програмного забезпечення |
| 3.1 | Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів і наявністю пошукової системи | наявність |  |  |
| 3.2 | Можливість працювати декільком лікарям під особистими паролями зі своїми архівами та індивідуальними налаштуваннями | наявність |  |  |
| 3.3 | Формування звітів за результатами діагностики українською та англійською мовами | наявність |  |  |
| 3.4 | Кольпоскопічний атлас з 180 класичних знімків | наявність |  |  |
| 3.5 | Можливість створення власного кольпоскопічного атласу | наявність |  |  |
| 3.6 | Кольпоскопічна класифікація Ріо-де-Жанейро 2011 р. | наявність |  |  |
| 3.7 | Автоматизована система статистики по захворюваннях | наявність |  |  |
| 3.8 | Автопошук пацієнток за діагнозом | наявність |  |  |
| 3.9 | Можливість визначати і фіксувати на знімку лінійні розміри та площа уражених ділянок. | наявність |  |  |
| 3.10 | Можливість відображати на знімку гінекологічну сітку, робити виноски, позначки та написи | наявність |  |  |

Технічне завдання на кольпоскоп МК-200 з відеосистемою та варіооб’єктивом

| № п/п | Найменування, параметр | Вимоги технічного завдання | Відповідність вимогам, Так/Ні | Посилання на документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Технические характеристики |
| 1.1 | Робоча відстань варіооб’єктива, мм | 200-400 |  |  |
| 1.2 | Окуляри, крат | 12,5 |  |  |
| 1.3 | Плавне фокусування, в межах, мм | 200 |  |  |
| 1.4 | Загальне збільшення, крат | 1,8-18,9 |  |  |
| 1.5 | Поле зору відповідно збільшенню, мм | 11,6-122,2 |  |  |
| 1.6 | Діоптрійне переміщення окулярів, дптр | ±5 |  |  |
| 1.7 | Діапазон регулювання між зіничної відстані, мм, в межах | 56 – 74 |  |  |
| 1.8 | Кут між оптичною віссю об'єктива і окулярами , град | 45 |  |  |
| 1.9 | Зелений світлофільтр для підвищення контрасту кровоносних судин | наявність |  |  |
| 1.10 | Світлодіодне (LED) джерело світла | наявність |  |  |
| 1.11 | Максимальна освітленість в предметній площині, лк, не менше | 60 000 |  |  |
| 1.12 | Штатив підлоговий (Основа мобільна на 5-ти роликах) | наявність |  |  |
| 1.13 | Мінімальне налаштування по висоті, мм | 990 |  |  |
| 1.14 | Максимальне налаштування по висоті, мм | 1245 |  |  |
| 1.15 | Напруга живлення від мережі 50Гц, В | 90 - 250 |  |  |
| 1.16 | Максимальна потужність споживання, ВА, не більше | 15 |  |  |
| 1.17 | Маса, кг, не більше | 32,5 |  |  |
| 2 Вимоги до відеосистеми |
| 2.1 | Відеосистема встановлена між оптичною головкою та бінокулярною насадкою кольпоскопа і не має впливу на оптичні характеристики виробу | наявність |  |  |
| 2.2 | Зображення відеосистеми повністю збігається із зображенням, що спостерігається через окуляри. | наявність |  |  |
| 2.3 | Кнопка фотозйомки на корпусі відеосистеми | наявність |  |  |
| 2.4 | Максимальна роздільна здатність відео та моментальних знімків, піксель | 1920х1080 |  |  |
| 2.5 | Підключення до ПК за допомогою USB | наявність |  |  |
| 2.6 | Відеосистема оснащена програмним забезпеченням MEDVisor-EVA | наявність |  |  |
| 2.7 | Можливість перегляду кольорового зображення досліджуваної області на моніторі комп'ютера в режимі реального часу | наявність |  |  |
| 3 Можливості програмного забезпечення |
| 3.1 | Формування бази даних з кольпоскопічними знімками пацієнтів і наявністю пошукової системи | наявність |  |  |
| 3.2 | Можливість працювати декільком лікарям під особистими паролями зі своїми архівами та індивідуальними налаштуваннями | наявність |  |  |
| 3.3 | Формування звітів за результатами діагностики українською та англійською мовами | наявність |  |  |
| 3.4 | Кольпоскопічний атлас з 180 класичних знімків | наявність |  |  |
| 3.5 | Можливість створення власного кольпоскопічного атласу | наявність |  |  |
| 3.6 | Кольпоскопічна класифікація Ріо-де-Жанейро 2011 р. | наявність |  |  |
| 3.7 | Автоматизована система статистики по захворюваннях | наявність |  |  |
| 3.8 | Автопошук пацієнток за діагнозом | наявність |  |  |
| 3.9 | Можливість визначати і фіксувати на знімку лінійні розміри та площа уражених ділянок. | наявність |  |  |
| 3.10 | Можливість відображати на знімку гінекологічну сітку, робити виноски, позначки та написи | наявність |  |  |

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Наведена Таблиця  заповнюється Учасником і надається в складі документів пропозиції.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.