# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дефектоскоп ультразвуковий, код 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дефектоскоп ультразвуковий | Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки | шт | 2 | *** | **** |

Опис: товар призначений для виявлення дефектів деталей ескалаторів, ліфтів, вантажопідіймальних кранів і машин, підйомників, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж +110оС; виміру глибини і координат залягання дефектів; виміру товщини виробу при односторонньому доступі до нього; виміру відношення амплітуд сигналів, відображених від дефектів; виміру еквівалентних розмірів дефектів; оцінки швидкості поширення ультразвукових коливань в різних матеріалах.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Тип екрану – кольоровий.

1.2. Розмір екрану,  дюймів – _____ (учасником зазначається розмір екрану, який повинен бути не менше 7 дюймів).

1.3. Роздільна здатність екрану, пікселів – _____ (учасником зазначається роздільна здатність екрану, яка повинна бути не менше 800х480 пікселів).

1.4. Інтерфейс – українською мовою.

1.5. Частотний діапазон, широкосмуговий, МГц ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається частотний діапазон від 0,4 МГц до 20 МГц або інший, який включає цей діапазон).

1.6. Амплітуда зондуючого імпульсу, В – від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон амплітуди зондуючого імпульсу від 100 В до 200 В або інший, який включає цей діапазон).

1.7. Частота повторення зондуючих імпульсів, Гц ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон частоти повторення зондуючих імпульсів від 30 Гц до 100 Гц або інший, який включає цей діапазон).

1.8. Діапазон регулювання посилення, дБ ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон регулювання посилення від 0 дБ до 105 дБ або інший, який включає цей діапазон).

1.9. Діапазон вимірювань глибини та координат залягання дефектів (для сталі), мм ‒ від ____              до ____ (учасником зазначається діапазон вимірювань глибини та координат залягання дефектів (для сталі) від 1 мм до 6000 мм або інший, який включає цей діапазон).

1.10. Діапазон вимірювання товщини виробів (для сталі), мм ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон вимірювання товщини виробів (для сталі) від 0,6 мм до 6000 мм або інший, який включає цей діапазон).

1.11. Діапазон встановлення швидкості поширення ультразвукових коливань (далі - УЗК), м/с ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон встановлення швидкості поширення УЗК                від 1000 м/с до 9999 м/с або інший, який включає цей діапазон).

1.12. Діапазон встановлення кута введення УЗК п’єзоелектричного перетворювача (далі - ПЕП), ° ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон встановлення кута введення УЗК ПЕП від 0° до 90° або інший, який включає цей діапазон).

1.13. Діапазон встановлення лінійної компенсованої відсічки, % висоти екрану – від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон встановлення лінійної компенсованої відсічки від 0% до 80% або інший, який включає цей діапазон).

1.14. Діапазон часового регулювання чутливості (далі - ЧРЧ), дБ ‒ від ____ до ____ (учасником зазначається діапазон регулювання ЧРЧ від 0 дБ до 80 дБ або інший, який включає цей діапазон).

1.15. Кількість опорних точок ЧРЧ – _____ (учасником зазначається кількість опорних точок ЧРЧ, яка повинна бути не менше 16).

1.16. Детектування сигналу – радіосигнал, позитивна та негативна напівхвиля (хвиля).

1.17. Автоматична сигналізація дефектів – звукова, світлова, візуальна.

1.18. Пам’ять, Gb – _______ (учасником зазначається об’єм пам’яті, який повинен бути                       не менше 8 Gb).

1.19. Роз’єми:

– для підключення ПЕП до електронного блока дефектоскопа – 2 шт;

– для підключення електронного блока дефектоскопа до персонального комп’ютера – 1 шт;

– для підключення зарядного пристрою – 1 шт.

1.20. Ємність акумуляторної батареї, А•год – _____ (учасником зазначається ємність акумуляторної батареї, яка повинна бути не менше 4 А•год).

1.21. Автономний час роботи, год – ____ (учасником зазначається автономний час роботи, який повинен бути не менше 8 год).

1.22. Діапазон температур експлуатації, оС – від -____ до +____ (учасником зазначається діапазон температур експлуатації від -30оС до +45оС або інший, який включає цей діапазон).

1.23. Габаритні розміри (ВхШхД), мм – __________ (учасником зазначаються габаритні розміри, які повинні бути не більше 300х220х90 мм).

1.24. Маса приладу у повній комплектації, кг – _____ (учасником зазначається маса приладу у повній комплектації, яка повинна бути не більше 2,5 кг).

2. Комплектність товару:

2.1. Електронний блок дефектоскопа – 1 шт.

2.2. П’єзоелектричний перетворювач – 4 шт, а саме:

2.2.1. Двох різних видів п’єзоелектричних перетворювачів контактних, прямих, суміщених з еластичним протектором, що відповідають наступним технічним характеристикам:

| Характеристика (показник) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- |
|  | Вид 1 | Вид 2 |
| Діаметр відбивача, мм | 4 | 1,6 |
| Діапазон контроля, мм | 30-180 | 20-180 |
| Частота перетворення максимума, МГц | 1,25±0,13 | 2,5±0,25 |
| Співвідношення сигнал/шум на глибині діапазона контроля, дБ, не менше | 10 | 10 |
| Розмір робочої поверхні, ø, мм | 23 | 16 |
| Кількість, шт | 1 | 1 |

2.2.2. Двох різних видів п’єзоелектричних перетворювачів контактних, похилих, суміщених, малогабаритних, що відповідають наступним технічним характеристикам:

| Характеристика (показник) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- |
|  | Вид 1 | Вид 2 |
| Ефективна частота, МГц | 1,8±0,18 | 2,5±0,25 |
| Стріла, мм, не більше | 10 | 10 |
| Співвідношення сигнал/шум, дБ, не менше | 16 | 16 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 40х23х30 | 40х23х30 |
| Кількість, шт | 1 | 1 |

2.3. Кабель з’єднувальний (ПЕП/електронний блок) – 1 шт.

2.4. Пристрій зарядний – 1 шт;

2.5. Акумуляторний блок живлення (у складі блока електронного) – 1 шт.

2.6. Програмне забезпечення для перегляду результатів контролю на ПК – 1 прим.

2.7. Сумка – 1 шт.

3. Умови поставки:

3.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (учасником зазначається рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

3.3. Кожна одиниця товару супроводжується:

- документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ________________________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, паспорт якості, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації);

- документом(ами), що підтверджує(ють) повірку та/або калібрування товару: ________________________ (учасником зазначається вид документа, що підтверджує повірку та/або калібрування (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт з відміткою про повірку або з відміткою діючого тавро, свідоцтво про повірку, свідоцтво про калібрування, сертифікат про повірку, сертифікат про калібрування, сертифікат калібрування).

На дату поставки товару строк його наступної повірки не раніше, ніж за _____ місяців (учасником зазначається строк наступної повірки, який повинен бути не раніше, ніж за 9 місяців);

- копією(ями) документу(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці цієї технічної специфікації: _______ (учасником зазначається вид документа (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: декларація про відповідність (декларація відповідності), сертифікат відповідності (сертифікат про відповідність), сертифікат перевірки типу (модуль В) разом із сертифікатом відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу (модуль D), сертифікат перевірки типу (модуль В) разом із сертифікатом відповідності за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки (модуль F), сертифікат відповідності за результатами перевірки кожного окремого засобу вимірювальної техніки (модуль G)).

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантійний строк на товар становить ______ місяців  з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання.

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання учасником;

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).