**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні /33192120-9 Лікарняні ліжка/ (Медичне функціональне ліжко, код НК 024:2019 – 34873 Меблі для лікарень механічні)**

**Специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість, шт.** |
| 1 | Медичне функціональне ліжко | шт. | 2 |

**Загальні положення**

1. Доставка Товару до місця використання, монтаж та введення Товару у експлуатацію має здійснюватися за рахунок Учасника.
2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.
3. Відповідність технічних характеристик запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або іншими технічними документами виробника на запропонований товар. Учасник повинен надати копію інструкції користувача та/або інших технічних документів та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданої інструкції користувача та/або технічних документів, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.
4. Учасник повинен надати на запропонований товар копію декларації чи сертифікату відповідності або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
5. Запропонований товар повинний бути новим, виготовленим не раніше 2021 року та таким, що не був у використанні й не застосовувався при проведенні демонстраційних заходів. Учасник повинен надати довідку довільної форми.
6. Гарантійний термін експлуатації запропонованого товару повинен становити не менше 24 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування функцій та параметрів** | **Вимоги** | **Відповідність** |
| Ліжко має бути призначене для комфортного перебування пацієнта під час лікування та/або реабілітації у стаціонарному медичному закладі | Наявність |  |
| Матеріал металевих частин ліжка (основи ліжка, ніжок, каркасу билець, дротяної сітки ложа) | Нержавіюча сталь марки AISI 304 |  |
| Товщина стінок труб, з яких виготовлені основа ліжка, каркас билець та ніжки | Не менше 1,5 мм |  |
| Кількість секцій ложа ліжка | Не менше 4 |  |
| Секція для спини та голови, секція для стегон й секція для гомілок мають регулюватися за кутом нахилу | Наявність |  |
| Максимальний кут нахилу секції для спини та голови | Не менше 65° |  |
| Максимальний кут нахилу секції для стегон | Не менше 35° |  |
| Максимальний кут нахилу секції для гомілок | Не менше 25° |  |
| Ніжки ліжка повинні бути встановлені на поворотні колеса з блокувальним пристроєм | Наявність |  |
| Діаметр коліс | Не менше 100 мм |  |
| Бильця повинні швидко монтуватися / демонтуватися за допомогою гвинтових фіксуючих рукояток | Наявність |  |
| Основа ліжка повинна бути оснащена по кутах гумовими відбійниками | Наявність |  |
| Секції ложа ліжка повинні являти собою зварну дротяну сітку, закріплену на каркасі | Наявність |  |
| Діаметр дроту дротяної сітки | Не менше 3 мм |  |
| Розміри «віконець» дротяної сітки | Не більше 5 х 5 см |  |
| До комплекту постачання ліжка має входити матрац | Наявність |  |
| Кількість секцій матрацу | Не менше 4 |  |
| Габаритні розміри матрацу (Д х Ш х В) | Не менше 200 х 88 х 8 см |  |
| Чохол матрацу повинен бути виготовлений зі зносостійкої тканини з водостійким покриттям й витримувати часте прання у автоматичній пральній машині при температурах 40-90 °С | Наявність |  |
| Всі елементи ліжка повинні бути стійкими до обробки дезінфекційними засобами | Наявність |  |
| Максимальне безпечне навантаження на ліжко | Не менше 250 кг |  |
| Габаритні розміри ліжка (Д х Ш х В) | Не більше 215 х 100 х 85 см |  |
| Ліжко має бути сумісним із пристроєм для трансформації у спеціалізоване ліжко для лікування пацієнтів з термічними ураженнями шкірних покривів, яке виготовляється серійно й відповідає вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів | Наявність |  |

На підтвердження відповідності запропонованого товару останньому пункту медико-технічних вимог до Медичного функціонального ліжка Учасник повинен надати копію інструкції користувача або іншого технічного документу виробника на ліжко для лікування пацієнтів з термічними ураженнями шкірних покривів та копію декларації чи сертифікату відповідності або інших документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) вказаного спеціалізованого медичного ліжка за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

**У разі якщо у вимогах до предмету закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим вважається наявним вираз "або еквівалент".**

**У разі якщо запропонований товар не відповідає будь-яким з наведених вище технічних, якісних та кількісних вимог до предмета закупівлі, тендерна пропозиція відхиляється як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.**