***Комунальне підприємство***

 ***“Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня***

***Полтавської обласної ради”***

**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення спрощеної закупівлі (умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимоги до предмета закупівлі) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169**

1. **Найменування**, **місцезнаходження** та **ідентифікаційний код** замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його **категорія:**

1.1. найменування замовника: **Комунальне підприємство “Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради”**

1.2. місцезнаходження замовника: **36011, Україна , Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 34**

1.3. ідентифікаційний код замовника: **01204348**

1.4. категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Системи****[енд](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761282-22?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B4" \l "w2_2)оскопічної візуалізації у комплекті за ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (33168100-6 Ендоскопи), НК 024:2019: 35616 — Система ендоскопічної візуалізації у комплекті**

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:**згідно Додатку 2.**

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. кількість товарів або обсяг робіт чи послуг:**1 комплект**

4.2. місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: **36011, Україна , Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, 34**

5.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: **до 23.08.2022 року (до закінчення військового стану).**

6. Умови оплати: **Оплата здійснюється Покупцем по факту поставки Товару, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати видаткової накладної.**

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: **5 243 200, 00 гривень 00 копійок з ПДВ.**

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): по19.08.2022 року

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): 24 .08.2022 року

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***«Ціна» -* єдиний критерій оцінки, питома вага критерію – 100%.** Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною. Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною.

11. Розмір надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**.

11.1. Умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**.

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): **не вимагається**.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: **0,5 відсотка**

14. Джерело фінансування: **Місцевий бюджет**

15. Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками: **Ярошенко Тетяна Костянтинівна - уповноважена Замовником особа – заступник головного лікаря з економічних питань –** podkl.ekonom@gmail.co

16. Інша інформація:

Закупівля здійснюється у відповідності до норм Постанови Кабінету Міністрів України про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 28.02.2022 № 169 в порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону. Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

**УВАГА!!!**

**Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники спрощеної закупівлі подають пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**

**1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**

**2) пропозиція учасника повинна бути підписана Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Удосконаленим електронним підписом (УЕП);**

**3) якщо пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**

**Винятки:**

**1) якщо електронні документи пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**

**Зверніть увагу: документи пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**

**Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП/УЕП. Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання пропозиції (власника ключа). У випадку відсутності даної інформації або у випадку не накладення учасником КЕП/УЕП відповідно до умов оголошення про проведення спрощеної закупівлі учасник вважається таким, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.**

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати якийсь із вказаних в оголошенні документ, то він **надає лист-роз’яснення в довільній формі** в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів.

Пропозиція учасника повинна містити достовірну інформацію. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.

Пропозиція учасника спрощеної закупівлі та усі документи, які передбачені вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогами до предмета закупівлі складаються **українською мовою**. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі та які учасник додатково надає на власний розсуд.

Фактом подання пропозиції учасник - фізична особа чи фізична особа-підприємець, яка є суб’єктом персональних даних, надає свою безумовну згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю у закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.

В усіх інших випадках, фактом подання пропозиції учасник – юридична особа, що є розпорядником персональних даних, підтверджує наявність у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник спрощеної закупівлі, що подав пропозицію.

*У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.*

Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадку якщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».

1. **Відхилення пропозиції учасника:**

***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:***

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

1. **Відміна закупівлі:**

***1. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:***

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**2. *Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:***

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

*Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).*

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель:

замовником ***протягом одного робочого дня*** з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель ***протягом одного робочого дня*** з дня ***автоматичної*** відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

1. **Строк укладання договору про закупівлю:**

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, **на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.**

*У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти.*

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення договору про закупівлю та його пропозиція підлягає відхиленню на підставі п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону та ч. 7 ст. 33 Закону.

1. **Порядок укладення договору про закупівлю, його умови.**

Проєкт Договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цього Оголошення.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм [Цивільного](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського Кодексів України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15).

Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником на основі проєкту договору про закупівлю, що є Додатком 3 до цього Оголошення, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору про закупівлю у строки, визначені частиною 3 цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору про закупівлю. Непідписання переможцем договору про закупівлю та/або не передання одного примірника цього договору про закупівлю у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю, що спричиняє наслідки передбачені п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону (***Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:*** учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. **У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю надає Замовнику відповідний перерахунок.**

1. **Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.**

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:

* розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства;
* невірне (неповне) завірення або не завірення учасником документу згідно вимог цього оголошення. Наприклад: завірення документу лише підписом уповноваженої особи.
* самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником.
* орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;
* недодержання встановлених форм згідно Додатків до цього оголошення, але зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;
* зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цього оголошення. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;
* відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі пропозиції;
* інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

**6. Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:**

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.

**Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (умов визначених в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимог до предмета закупівлі):**

Додаток 1 – Інші вимоги.

Додаток 2 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Додаток 3 – Проєкт договору про закупівлю.

Додаток 4 – Проєкт договору про закупівлю.

**Додаток 1**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**ІНШІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| 1 | Документи що підтверджують права підпису пропозиції та/або договору про закупівлю:* Наказ або рішення засновників про призначення керівника;
* Довіреність або доручення на особу, яка підписала пропозицію та/або буде підписантом договору про закупівлю *(документ надається у разі якщо пропозицію чи договір про закупівлю підписує не керівник)*.
 |
| 2 | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”.  |
| 3 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору про закупівлю, що міститься в Додатку 3 до Оголошення. |
| 4 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме:* Повне найменування;
* Юридична адреса;
* Поштова або фактична адреса;
* Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП);
* Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок та МФО);
* Тел./факс;
* E-mail;
* Посада керівника підприємством та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б).
 |
| 5 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником **(повна назва Учасника)** та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.Примітка:*\*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».* |
| 6 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.*Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».*  |

**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **І. Кількісні характеристики предмета закупівлі№ з/п.** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість одиниць** |
| 1 |  **Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті за ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (33168100-6 Ендоскопи), НК 024:2019: 35616 — Система ендоскопічної візуалізації у комплекті** | **Комплект** | **1** |

**ІІ. Загальні вимоги**

1. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався (**надати гарантійний лист від Учасника у складі пропозиції**).
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується:
* декларацією відповідності та/або сертифікатом відповідності

 **або**

* документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

**або**

* гарантійним листом від Учасника про надання відповідних документів ним під час поставки товару
1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів виробника українською мовою), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних технічних документів виробника до складу пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.
2. Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від Учасника, який підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цим оголошенням. Гарантійний лист повинен включати: назву Учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість, номер оголошення спрощенної закупівлі (**надати у складі пропозиції такий гарантійний лист**).
3. Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяців** з дня підписання акту введення в експлуатацію (**надати гарантійний лист від Учасника у складі пропозиції**).
4. Проведення кваліфікованого навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням (**надати гарантійний лист від Учасника у складі пропозиції**).
5. Завантаження та розвантаження, доставка товару, монтаж, налагодження та введення в експлуатацію товару здійснюється представниками Учасника (**надати гарантійний лист від Учасника у складі пропозиції**).

ІІІ. Медико-технічні вимоги

**Відеогастроскоп (комплект).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва вимоги | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання |
| 1 | Призначення: для використання в гастроентерології (візуалізація стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишці). |  |
| 2 | Склад комплекту відео гастроскопу:- відеогастроскоп;- відеопроцесор;- відеомонітор;- стійка пересувна ендоскопічна;- тестер герметичності;- відеоколоноскоп;- бронхоскоп;- апарат електрохірургічний;- аспіратор медичний;- іригаційна помпа;- інсуфлятор вуглекислого газу |  |
| 3 | Відеогастроскоп: |  |
| 3.1 | Кут поля зору не менше 1400. |  |
| 3.2 | Напрямок огляду: прямий (00). |  |
| 3.3 | Глибина різкості: не менше 4 - 100 мм. |  |
| 3.4 | Діаметр негнучкої частини дистального кінця: не більше 10,2 мм. |  |
| 3.5 | Максимальний діаметр ввідної частини: не більше 9,8 мм. |  |
| 3.6 | Діаметр інструментального каналу: не менше 2,8 мм. |  |
| 3.7 | Кути вигину дистального кінця: не менше 210 ° вгору, 100 ° вниз, 120 ° вліво, 120 ° вправо. |  |
| 3.8 | Наявність на дистальному кінці ендоскопа окремого патрубка водяного струменю (для подачі води під тиском) |  |
| 3.9 | Довжина робочої частини: не менше 1050 мм. |  |
| 4 | Відеопроцесор: |  |
| 4.1 | Повинен мати вбудований освітлювач з системою повітряного насосу. |  |
| 4.2 | Джерело світла в процесорі повинно бути ксенонове. |  |
| 4.3 | Потужність основної ксенонової лампи джерела світла не менше 150 Вт. |  |
| 4.4 | Наявність допоміжної світлодіодної лампи (LED) |  |
| 4.5 | Режими налаштування освітленості: автоматичний (вибір – по середньому або по максимуму) та ручний режим. |  |
| 4.6 | Режим автоматичного налаштування освітлення для проведення фотодинамічної терапії. |  |
| 4.7 | Режим налаштування яскравості освітлення для визначення положення дистального кінця ендоскопа усередині тіла людини. |  |
| 4.8 | Наявність функції сканування стоп-кадрів для автоматичного вибору найбільш чіткого зображення на екрані. |  |
| 4.9 | Повітряний насос повинен бути постійного струму, діафрагменого типу. |  |
| 4.10 | Тиск при подачі повітря (при швидкості потоку 0) повинен бути в межах не гірше від 45 до 70 кПа.  |  |
| 4.11 | Подача повітря повинна бути не менш ніж від 2 до 7 л/хв. |  |
| 4.12 | Повинно бути не менше п’яти рівнів регуляції подачі повітря (у вхідний отвір ємності для води) |  |
| 4.13 | Наявність цифрового відеовиходу типу DVI або аналогічного йому. |  |
| 4.14 | Функція запису зображення у форматі JPEG, BMP або аналогічному. |  |
| 4.15 | Повинен забезпечувати оптимізацію зображення у декількох спектральних діапазонах, тобто мати технологію або NBI, або i-Scan, або FICE, або SPIES або аналогічну. |  |
| 5 | Відеомонітор: |  |
| 5.1 | Діагональ не менше 24” |  |
| 5.2 | Професійний РК- монітор, тип матриці – TFT. |  |
| 6 | Стійка пересувна ендоскопічна: |  |
| 6.1 | Повинна мати можливість підключення до електромережі |  |
| 6.2 | Кількість полиць - не менш 4-х |  |
| 6.3 | Повинна мати чотири колеса, два з яких фіксуються |  |
| 6.4 | Повинна мати тримач для гнучких ендоскопів |  |
| 7 | Тип ендоскопу - відеоколоноскоп: |  |
| 7.1 | Призначення: для використання в гастроентерології (візуалізація нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, товстого кишківника). |  |
| 7.2 | Кут поля зору: не менше 140°. |  |
| 7.3 | Напрямок огляду: прямий (00). |  |
| 7.4 | Глибина різкості: не менше 3 - 100 мм. |  |
| 7.5 | Діаметр ввідної трубки: не більше 13,2 мм. |  |
| 7.6 | Діаметр інструментального каналу: не менше 4,2 мм. |  |
| 7.7 | Кути вигину дистального кінця: не менше 180° вгору, 180° вниз, 160° вліво, 160° вправо. |  |
| 7.8 | Наявність на дистальному кінці ендоскопа окремого патрубка водяного струменю (для подачі води під тиском) |  |
| 7.9 | Довжина робочої частини: не менше 1690 мм. |  |
| 8 | Бронхоскоп (комплект): |  |
| 8.1 | Тип ендоскопу – портативний бронхоскоп**.** |  |
| 8.2 | Галузі застосування: дослідження бронхів. |  |
| 8.3 | Глибина різкості: не гірше ніж 3-50 мм. |  |
| 8.4 | Поле зору: не менше 100 град. |  |
| 8.5 | Інструментальний канал: не менше 2,0 мм. |  |
| 8.6 | Зовнішній діаметр дистального кінця: не більше 4,8 мм. |  |
| 8.7 | Діаметр трубки, що вводиться: не більше 4,9 мм. |  |
| 8.8 | Кути вигину дистального кінця: не менше 180 ° вгору, 130 ° вниз. |  |
| 8.9 | Довжина робочої частини: не менше 600 мм. |  |
| 8.10 | Можливість повного занурення фібробронхоскопа у дезінфікуючий розчин. |  |
| 8.11 | Блок батареї з лампою, який може підключатися до фібробронхоскопа без допомоги фіброоптичного світловода та ендоскопічного освітлювача. |  |
| 8.12 | Батарея - елемент типу CR123A Duracell, Panasonic, Sanyo або еквівалент. |  |
| 8.13 | Лампа галогенова або світлодіодна до блоку батареї. |  |
| 8.14 | Можливість повного занурення у дезінфікуючий розчин блока батареї з лампою. |  |
| 8.15 | Можливість освітлення від блоку батареї з лампою або від ендоскопічного освітлювача з вбудованою інсуфляційною помпою за допомогою змінного кабелю світловода. |  |
| 8.16 | Фіброволоконний світловод для з'єднання ендоскопічного освітлювача потужністю не менше 150 Вт з фібробронхоскопом. |  |
| 8.17 | Ендоскопічний освітлювач з джерелом світла потужністю не менше 150 Вт з галогеновою лампою та вбудованою інсуфляційною помпою. |  |
| 8.18 | В комплект портативного бронхоскопа повинні входити:- блок батареї з лампою;- джерело світла потужністю не менше 150 Вт з галогеновою лампою та вбудованою інсуфляційною помпою;- знімний фіброволоконний світловод;- набір щіток для чистки;- тестер герметичності. |  |
| 9 | Апарат електрохірургічний: |  |
| 9.1 | Електрохірургічний апарат повинен бути призначений для різання та коагуляції при усіх оперативних втручаннях у відкритій хірургії, лапароскопії, ендоскопії, а також у вологих середовищах при монополярній та біполярній електрорезекції. |  |
| 9.2 | Апарат електрохірургічний: Апарат повинен бути оснащений виходом типу CF (плаваючим), що дозволить його застосування при операціях на центральній нервовій системі та серці. |  |
| 9.3 | Апарат повинен бути виконаний по I класу захисту від ураження електричним струмом та не вимагати приєднання додаткового захисного дроту для заземлення. |  |
| 9.4 | Апарат повинен бути оснащений не менш, ніж двома універсальними виходами – монополяр/біполяр – з розпізнаванням інструментів. Апарат повинен мати не менше одного монополярного 3-контактного роз’єму та не менше одного 2-контактного біполярного роз’єму . |  |
| 9.5 | Система розпізнавання інструментів повинна ідентифікувати підключені аксесуари, автоматично виводити для них відповідні режими та налаштування, зберігати у пам’яті апарату останні застосовані налаштування для конкретного інструменту, а також повинна дозволяти обмежувати максимальну експлуатаційну потужність для інструментів, коли це потребується. |  |
| 9.6 | Апарат повинен бути оснащений рухомим сенсорним екраном з діагоналлю не менше 10ʺ з регулюванням кута нахилу. |  |
| 9.7 | Апарат повинен мати систему зміни графічного оформлення для роботи у світлій та темній операційній та зміни знаків відображення роботи. |  |
| 9.8 | Для кожного виходу повинна бути призначена окрема панель управління на екрані, при доторканні до елементів якого можливо змінювати налаштування. |  |
| 9.9 | Апарат повинен мати можливість приєднання не менше двох ножних перемикачів одночасно, а також можливість обслуговування бездротовим ножним перемикачем, що передає дані за допомогою радіохвиль. |  |
| 9.10 | Повинна бути опція перемикання програм та регулювання ефекту та потужності при натисканні на кнопку педального перемикача при її наявності. |  |
| 9.11 | Налаштування режимів повинні виконуватись незалежно для кожного виходу та для кожної програми. |  |
| 9.12 | Зміна налаштувань ефектів повинна виконуватись на сенсорній панелі за допомогою знаків, а також за допомогою рукоятки або додаткової кнопки на педалі. |  |
| 9.13 | Апарат повинен бути оснащений системою автоматичного регулювання вихідної потужності в залежності від робочих умов, що працює незалежно для режимів різання та коагуляції, для кожного виходу, режиму та програми. |  |
| 9.14 | Апарат повинен мати функцію моніторингу потужності, що показує дійсну миттєву потужність на виході з запам’ятовуванням інформації за останній час активації – не менше 60 секунд. |  |
| 9.15 | При увімкненні апарату повинно виконуватись внутрішнє тестування апарату та приєднаних аксесуарів. |  |
| 9.16 | Прилад повинен бути оснащений системою безперервного контролю приєднання нейтрального електроду, не менше 7 рівнів оптичної сигналізації. Контроль повинен виконуватись постійно під час роботи генератору.При недостатньому приляганні нейтрального електрода на екрані повинно вмикатись повідомлення. |  |
| 9.17 | Апарат повинен бути оснащений системою контролю перевантаження – при перевантаженні апарату повинен вмикатись звуковий сигнал та повідомлення на екрані. |  |
| 9.18 | Усі налаштування, записані у пам’яті апарату користувачами, повинні зберігатися незалежно для кожної програми, не менш ніж 7 груп по 15 програм у кожній, та мати можливість копіювання програм між групами та збереження за новими найменуваннями. |  |
| 9.19 | Апарат повинен бути оснащений вбудованим аргоновим модулем, що дозволить виконувати аргонове різання та коагуляцію у відкритій хірургії, лапароскопії, ендоскопії. |  |
| 9.20 | Апарат повинен мати можливість приєднання одночасно не менше двох балонів з аргоном. |  |
| 9.21 | Налаштування потоку аргону та знаки активації аргонових інструментів повинні відображатися на екрані апарату. |  |
| 9.22 | Регулювання потоку газу повинно здійснюватись в діапазоні не гірше, ніж від 0,1 л/хв до 10 л/хв з кроком не менше, ніж 0,1 л/хв в усьому діапазоні. |  |
| 9.23 | Апарат повинен мати функцію спостереження за петлею при ендоскопічній операції для обмеження можливості випадкової активації струму у петлі, що не накладена на тканину. |  |
| 9.24 | Основні режими роботи:* 1. Монополярний розріз з різними ефектами гемостазу – не менше 9 ефектів - потужність не менше 350 Вт.
 |  |
|  | * 1. Прецизійний монополярний розріз – не менше 9 ефектів -потужність не менше 50 Вт.
 |  |
|  | * 1. Монополярне різання з осушенням – перехресне різання з м’якою коагуляцією, з можливістю налаштування потужності різання та коагуляції та часу роботи – не менше 9 ефектів, потужність не менше 150 Вт.
 |  |
|  | * 1. Контактна монополярна коагуляція з низькою напругою для глибокої коагуляції – не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт.
 |  |
|  | * 1. Традиційна контактна монополярна коагуляція - не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт.
 |  |
|  | * 1. Монополярна коагуляція для контактного та безконтактного застосування з високою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 200 Вт.
 |  |
|  | * 1. Спрей коагуляція – безконтактна, з високою напругою - потужність не менше 80 Вт.
 |  |
|  | * 1. Біполярне різання з різними ефектами гемостазу, що може використовуватись у новонароджених та осіб з водіями ритму серця - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт.
 |  |
|  | * 1. Біполярна контактна коагуляція з низькою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт., з функцією Автостарт та Автостоп.
 |  |
|  | * 1. Біполярна контактна коагуляція з високою напругою - не менше 9 ефектів, потужність не менше 120 Вт., з функцією Автостарт та Автостоп.
 |  |
|  | * 1. Універсальна біполярна коагуляція для гемостазу кровоточивих тканин, що розсікаються біполярними ножицями - не менше 9 ефектів, з функцією Автостарт та Автостоп.
 |  |
|  | * 1. Монополярне аргоноплазмове різання з регулюванням рівня гемостазу – не менше 9 ефектів – потужність не менше 350W.
 |  |
|  | * 1. Монополярна аргонова коагуляція – для відкритої та лапароскопічної хірургії – потужність не менше 80 W.
 |  |
|  | * 1. Монополярне різання для мукозектомії – не менше 9 рівнів.
 |  |
|  | * 1. Монополярне різання для поліпектомії з регулюванням тривалості циклів – не менше 9 рівнів.
 |  |
|  | * 1. Монополярне різання для папіллотомії з регулюванням тривалості циклів – не менше 9 рівнів.
 |  |
|  | * 1. Монополярна безконтактна коагуляція для ендоскопії – потужність не більше 30 W.
 |  |
|  | * 1. Монополярна аргоноплазмова коагуляція для ендоскопії – потужність не більше 40 W.
 |  |
|  | * 1. Монополярна аргоноплазмова коагуляція пульсуючим факелом для ендоскопії – потужність не більше 40 W.
 |  |
| 9.25 | Набір аксесуарів та інструментів для проведення електрохірургічних втручань:1. Візок з полицею та контейнером для не менше 2 циліндрів аргону.
 |  |
|  | 1. Двохпедальний ножний перемикач, довжина кабелю не менше 5 м
 |  |
|  | 1. Нейтральний електрод силіконовий, багаторазовий, для дорослих, розміром не менше 30x17 см
 |  |
|  | 1. Одноразовий нейтральний електрод, гідрогель, для дорослих та дітей, не менше 110см2, упаковка не менше 50 шт., не менше 2 уп.
 |  |
|  | 1. Кабель одноразового нейтрального електрода, довжина не менше 5 метрів.
 |  |
|  | 1. Гнучкий кабель для заземлення, довжина не менше 5 м.
 |  |
|  | 1. Аргоновий регулятор
 |  |
|  | 1. Балон для аргону місткістю не менше 5 л.
 |  |
|  | 1. Шланг подачі аргону довжиною не менше 3 м.
 |  |
|  | 1. Монополярний ендоскопічний кабель, довжина не менше 3 м., роз'єм не більше 3 мм., не менше 2 шт.
 |  |
|  | 1. Монополярний кабель для гнучкого аргонового електроду, довжина не менше 3,5 м.
 |  |
|  | 1. Гнучкий зонд для аргону, багаторазовий, діаметр не більше 2,3 мм, довжина не менше 2,2 метра
 |  |
|  | 1. Тримач для ендоскопічної петлі.
 |  |
|  | 1. Ендоскопічна петля для поліпектомії, не менше 30 мм овальна, діаметр не менше 2,0 мм.
 |  |
| 10 | Аспіратор медичний: |  |
| 10.1 | Пристрій повинен бути призначений для відсмоктування і збору секрету, рідин, що містяться в організмі. |  |
| 10.2 | Аспіратор повинен створювати в системі шлангів і ємності вакуум за допомогою маятникового поршню, який забезпечує малошумну роботу та не вимагає спеціального догляду. |  |
| 10.3 | У кришці ємності має бути антибактеріальний фільтр для запобігання від всмоктування секрету в помпу і проникнення бактерій всередину аспіратора. |  |
| 10.4 | У кришці має бути механічний захист від переповнення (поплавок), що додатково запобігає ненавмисному всмоктуванню секрету в головку помпи |  |
| 10.5 | Помпа повинна мати вакуум-роз'єм для прямого стикування з ємністю, де утворюється вакуум, без наявності зайвих шлангів. |  |
| 10.6 | Аспіратор повинен мати механічний регулятор рівня вакууму та манометр.  |  |
| 10.7 | Продуктивність помпи по повітрю не менше 16 л/хв з похибкою не гірше ± 2 л/хв. |  |
| 10.8 | Максимальний вакуум, що створюється не менше 80 кПа з похибкою не гірше ± 2 кПа |  |
| 10.9 | Рівень шуму не більш ніж 50.0 дБ |  |
| 10.10 | Можливість встановлення градуйованої ємності для збору секрету не менше 1 л. |  |
| 10.11 | Живлення від мережі змінного струму 220 В |  |
| 11 | Іригаційна помпа: |  |
| 11.1 | Призначення: Іригація шлунково-кишкового тракту теплою водою. Можливість використання з робочими каналами ендоскопів та вбудованими каналами для подачі води. |  |
| 11.2 | Характеристики іригаційної помпи: Максимальна швидкість подачі води через допоміжний канал не менше 300 мл/хв. |  |
| 11.3 | Максимальна швидкість подачі води через інструментальний канал не менше 600 мл/хв. |  |
| 11.4 | Наявність плавного регулювання швидкості потоку води на панелі управління в межах від 0-100% |  |
| 11.5 | Наявність вбудованого нагрівача ємності з водою на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C та можливістю встановлення в нього водного резервуара |  |
| 11.6 | Наявність ножного перемикача для керування приладом |  |
| 11.7 | Комплектація:Іригаційна помпа |  |
| 11.8 | Інструкція українською або російською мовами |  |
| 11.9 | Конектор для водного струменю, одноразового використання – не менше 20 шт. |  |
| 11.10 | Іригаційна трубка – не менше 5 шт. |  |
| 12 | Інсуфлятор вуглекислого газу: |  |
| 12.1 | Призначення:Інсуфляція СО2 в шлунково-кишковий тракт з метою його розширення при ендоскопічному обстеженні |  |
| 12.2 | Характеристики інсуфлятора вуглекислого газу :Газ, що використовується - СО2  |  |
| 12.3 | Тиск подачі газу на вході, не менше 172 кПа |  |
| 12.4 | Наявність регулювання швидкості потоку газу без додаткових трубок, не менш 3 рівнів |  |
| 12.5 | Наявність вбудованого нагрівача газу на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C |  |
| 12.6 | Наявність вбудованого нагрівача ємності з водою на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C та можливістю встановлення в нього водного резервуара |  |
| 12.7 | Наявність індикатору попередження про низький тиск СО2 у системі |  |
| 12.8 | Можливість підключення як до балону, так і до магістрального газопостачання |  |
| 12.9 | Комплектація: Інсуфлятор вуглекислого газу |  |
| 12.10 | Інструкція українською або російською мовами |  |
| 12.11 | Кришка для подачі СО2  універсальна (з трубкою інсуфляційною) – не менше 5 шт. |  |
| 12.12 | Шланг для підключення балону, довжина не менше 900 мм, підключення по типу DIN або аналог – не менше 1 шт. |  |

Примітка:

*У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з технічними та якісними характеристиками, які зазначено в Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.*

**Додаток 3**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

 **ПРОЄКТ**

**ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_\_**

м. Полтава «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.

**Комунальне підприємство “Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради”**, (надалі - **Покупець**), в особі голови комісії з реорганізації Оксака Григорія Анатолійовича, що діє на підставі Рішення Полтавської обласної ради № 377 від 24.12.2021 р. «Про реорганізацію комунального підприємства «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради», з однієї сторони та **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, надалі за текстом разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (із змінами), уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:

**I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцеві Товар **Системи**[**енд**](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761282-22?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B5%D0%BD%D0%B4#w2_2)**оскопічної візуалізації у комплекті за ДК 021:2015 – 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (33168100-6 Ендоскопи), НК 024:2019: 35616 — Система ендоскопічної візуалізації у комплекті (**відповідно до умов даного Договору (далі – Товар), а Покупець прийняти та оплатити його.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість Товару, визначені у Специфікації.

**II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ**

2.1. Постачальник повинен передати Товар, передбачений цим договором, якісні характеристики якого повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації, рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

2.2. Гарантійний строк експлуатації складає 12 місяців і обчислюється від дня введення Товару в експлуатацію, але не більше ніж 15 (п’ятнадцять) місяців із дати його постачання. При цьому, у випадку неналежного використання Товару, яке визначене в п. 2.6 Договору, в тому числі при порушенні п. 6.1.5 даного Договору (але не обмежуючись цим), Товар знімається з гарантійного обслуговування та може бути поставлений на гарантійне обслуговування тільки згідно додаткової сервісної угоди. Гарантійне обслуговування полягає у виконанні робіт, пов'язаних із забезпеченням використання Товару за призначенням, усуненням недоліків Товару для забезпечення його функціонування за призначенням (що включає зобов'язання здійснювати заміну чи ремонт Товару чи окремих складових, крім витратних матеріалів (комплектуючі, які зношуються, псуються), а також регулювальні роботи).

2.3. Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку.

2.4. Якщо протягом гарантійного строку Товару виявляється таким, що не підлягає ремонту, Постачальник зобов'язаний замінити такий Товар на аналогічний за своїми кількісними, якісними та функціональними властивостями, за винятком випадків, коли дефекти виникли внаслідок порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару.

2.6. Гарантії Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефекти Товару, що виникли внаслідок аварій з вини Покупця, неправильного використання, недбалості, халатності, або неправильного зберігання, та ін. Товару.

2.7. Післягарантійне обслуговування проводиться протягом всього терміну використання Товару за окремим договором про післягарантійне обслуговування.

**III. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна цього Договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки за поставлений Товар здійснюються в національній валюті України – гривні.

4.2. Оплата здійснюється Покупцем по факту поставки Товару, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати видаткової накладної.

4.3. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.4. Сторони можуть змінювати порядок оплати, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

**V. ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ**

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) Товару: **до 23.08.2022**. Подовження дії воєнного стану, підтвердженого Указом Президента України, автоматично пролонгує строк (термін) поставки (передачі) Товару на строк, визначений відповідним Указом Президента України. Сторони домовились, що у такому випадку підписання додаткової угоди не є обов’язковим.

5.2. Приймання-передача Товару по кількості та асортименту проводиться Покупцем (або його представником) в день приймання, що підтверджується підписанням матеріально-відповідальними особами Постачальника та Покупця, видаткової накладної.

Приймання-передача Товару по якості проводиться відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ Договору.

5.3. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника частинами (партіями), або одноразово.

5.4. У випадку, якщо в момент приймання Товару по кількості і асортименту виявиться, що кількість чи асортимент Товару не відповідає умовам даного Договору та видатковій накладній, Покупець має право вимагати від Постачальника передання кількості Товару, якого не вистачає, заміни Товару на асортимент, який встановлено цим Договором.

5.5. Постачальник зобов'язаний доставити Товар за місцем призначення, провести введення Товару в експлуатацію (пусконалагоджувальні роботи, інструктаж для персоналу методам роботи), в строк до 60 (шістдесяти) днів із моменту отримання від Покупця письмового підтвердження готовності для введення Товару в експлуатацію, яка визначається з врахуванням п. 5.6 Розділу V цього Договору, або у інший погоджений Сторонами строк. До об’єму робіт Постачальника не входять земляні, будівельні, штукатурні, малярські, зовнішні електромонтажні та інші аналогічні допоміжні роботи.

При цьому Постачальник має право не виконувати зобов’язання, передбачені абзацом першим цього пункту до моменту здійснення Покупцем повної оплати, поставленого Постачальником Товару.

Підписання Сторонами Акту введення в експлуатацію засвідчує виконання Постачальником введення Товару в експлуатацію.

5.6. Для проведення Постачальником робіт із введення Товару в експлуатацію та відповідно для відправлення повідомлення про готовність для введення Товару в експлуатацію, Покупець зобов’язується вчинити наступні дії:

підготувати відповідне приміщення для введення Товару в експлуатацію, придатне для його встановлення і використання (в тому числі забезпечити безперебійне, без перепадів напруги, електроживлення - електрична мережа: напруга 220 В, 50 Гц; необхідний режим температури та вологості повітря тощо) в місці поставки;

призначити фахівця, відповідального за введення в експлуатацію Товару, якому буде надане право приймати рішення про узгодження технічних і організаційних питань щодо виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором.

5.7. Поставка здійснюється на адресу Покупця: **м. Полтава , вул. Шевченко 34.**

5.8. У разі неможливості приймання Покупцем Товару за адресою, вказаною в п. 5.7. Договору, з причин неготовності приміщень для його зберігання, монтажу та інсталяції Покупець повідомляє про це Постачальника не пізніше, ніж за 3 дні до настання строку поставки. У випадку невчасного попередження, всі пов’язані із цим збитки Постачальника несе Покупець.

5.9. Право власності на Товар зберігається за Постачальником до повної його оплати, при цьому, до повної його оплати Покупець не має права розпоряджатися Товаром.

Постачальник має право вимагати від Покупця повернення Товару у разі прострочення останнім строків оплати Товару, передбачених Розділом IV Договору. У такому разі Покупець зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання від Постачальника такої вимоги повернути Товар.

5.10. Покупець, до повної оплати Товару, несе відповідальність за збереження цілісності упаковки, маркування Товару та його цілісність, при цьому, всі витрати понесені Покупцем у зв’язку із зберіганням Товару відшкодуванню не підлягають.

**VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість Товару у порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з наданими видатковими накладними, та оформити, зареєструвати їх належним чином.

6.1.3. Письмово повідомити про готовність для введення Товару в експлуатацію, яка визначається з врахуванням п. 5.5. та п. 5.6 цього Договору.

6.1.4. Підписати “Акт введення в експлуатацію”, що засвідчує виконання Постачальником введення Товару в експлуатацію згідно п. 5.5 даного Договору.

6.1.5. Протягом терміну гарантійного обслуговування Товару забезпечити його експлуатацію відповідно до технічних вимог фірми-виробника, не здійснювати з Товаром без письмової на те згоди Постачальника будь-яких операцій, які пов’язані з його пересуванням, розкомплектуванням, перепідключенням до інших електричних мереж та ін., а також будь-які дії, які пов’язані з будівельними та ремонтними роботами в приміщенні, де встановлено Товар.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

6.2.4. Повернути видаткову накладну/рахунок - фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів).

6.2.5. Вимагати заміни Товару неналежної якості та/або некомплектного Товару.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару разом з усіма документами, необхідними для прийняття Товару на умовах і у терміни цього Договору.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам установленим розділом ІІ цього Договору.

6.3.3. Провести введення Товару в експлуатацію відповідно до пунктів 5.5 – 5.7 цього Договору та скласти “Акт введення в експлуатацію”, що засвідчує виконання Постачальником введення Товару в експлуатацію.

6.3.4. Забезпечити Товар експлуатаційною документацією українською або російською мовою.

6.3.5. Нести всі ризики, яких може зазнати Товар до моменту його належної передачі.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку здійснення оплати, визначеного цим Договором.

6.4.2. На дострокову поставку Товару.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши про це його у строк до 15 (п’ятнадцяти) днів.

6.4.4. Не розпочинати поставку Товару, а в процесі виконання необхідних дій щодо поставки Товару призупиняти їх, та відповідно введення Товару в експлуатацію, якщо Покупець не виконав зобов’язання за цим Договором.

**VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену Законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором щодо строків поставки Товару, Постачальник сплачує Покупцю неустойку у вигляді пені у розмірі 0,01 % від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення.

7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань щодо оплати Товару Покупець сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми невчасно здійсненого платежу.

7.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, чиї права чи законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією відповідно до законодавства України.

7.5. Сплата штрафних санкцій, або неустойки не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

7.6. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань однією із Сторін даного Договору, або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку у встановлений строк (термін) або виконає його в неповному обсязі, друга Сторона має право зупинити виконання свого обов’язку, відмовитися від його виконання частково, або в повному обсязі.

7.8. У разі порушення зобов’язання настають такі правові наслідки: припинення від зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, або розірвання договору при цьому Сторони мають право вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором до моменту припинення, або розірвання; сплата неустойки; відшкодування збитків.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі наявності обставин непереборної сили, а саме: надзвичайних та невідворотних обставин, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань.

8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза або всупереч їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не можливо передбачити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), епідемії та пандемії, а також видання нормативних актів органами державної влади чи місцевого самоврядування, які істотно змінюють умови даного Договору, або інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, війна, військові дії, аварія на виробництві, недостача сировини, електроенергії, робочої сили, неможливість одержання транспортних засобів тощо.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є надання відповідного офіційного підтвердження настання дій таких обстави або нормативно-правові акти, що набули чинності.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8.6. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

**X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 23 серпня 2022 року (відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.03.2022 № 2119-IX, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX, Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX), а в частині оплати за поставлений Товар – до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов’язань. Подовження дії воєнного стану, підтвердженого Указом Президента України, автоматично пролонгує дію цього Договору на строк, визначений відповідним Указом Президента України, Сторони домовились, що у такому випадку підписання додаткової угоди не є обов’язковим. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

10.2. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.

**ХІ. ІНШІ УМОВИ**

11.1. Усі додатки та додаткові угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не встановлено інше.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, що оформлюється в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

11.3. Умови Договору можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, зокрема у випадку:

1) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника (Покупця), за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

2) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

3) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

4) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Ціна Договору коригується (в бік збільшення) у разі зміни на момент здійснення оплати ціни цього Договору, визначеної в п. 3.1. Договору, курсу іноземної валюти США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, більш ніж на 2 % від того, який існував на момент укладення цього Договору. При цьому ціни на Товар змінюються пропорційно такій зміні курсу купівлі іноземної валюти.

Перерахунок ціни Товару при здійсненні оплати здійснюється за наступною формулою:

S(нова) = (К1/К0)\*S1

S(нова) – змінена ціна Товару, що підлягає сплаті Постачальнику Покупцем за отриманий Товар;

S1 – ціна в гривнях за Товар, визначена Сторонами на момент укладення цього Договору;

К1 – курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, по відношенню до гривні на дату проведення Покупцем оплати вартості поставленого Товару;

К0 - курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, по відношенню до гривні на дату укладення цього Договору).

11.4. Додаткові угоди, додатки, листи та повідомлення, а також інші документи, передані за допомогою електронної пошти, мають силу оригіналу. Після передачі вищевказаних документів за допомогою електронної пошти, Сторони зобов’язані протягом 30 (тридцяти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або особисто.

11.5. У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів, відповідна сторона повинна повідомити іншу протягом 3 (трьох) днів а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. Зміна реквізитів здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору.

11.6. Сторони домовилися та погоджуються з тим, що персональні дані, отримані Сторонами внаслідок підписання та виконання цього Договору, можуть використовуватись, оброблятись ними з метою ведення господарської діяльності у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

**ХІІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

 **ПОКУПЕЦЬ: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупець:** | **Постачальник:** |
| **Комунальне підприємство «Полтавська****обласна дитяча клінічна лікарня****Полтавської обласної ради»** |  |
| 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 34 |  |
| р/р UA728201720344340001000032347в ДКСУ м. Київ |  |
| Код ЄДРПОУ 01204348 |  |
| ІПН 012043416019Св-во ПДВ № 1916014500357 Тел./факс: (0532) 56-08-70; 56-10-09 |  |
| **Голова комісії з реорганізації****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Оксак**  М.П.Погоджено:Виконуюча обов’язки головного лікаря\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ольга БАСТАНОГОВАГоловний бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ольга ПЛЕСКАЧЗаступник головного лікаря зекономічних питань\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тетяна Ярошенко |  |

Додаток 1

до Договору №\_\_\_\_\_

від «\_\_\_» 2022 року

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)** | **Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)** | **Сума з ПДВ (грн.)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| **Разом з ПДВ, грн.:** |  |
| **ПДВ, грн.** |  |

**Всього: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОКУПЕЦЬ: ПОСТАЧАЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Голова комісії з реорганізації****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Оксак**  М.П. |  |

**ДОДАТОК №4**

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**ФОРМА “КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ”**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)*

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(назва предмета закупівлі)*

*(назва замовника)*

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію.

Повне найменування учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (факс) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цінова пропозиція (з ПДВ або без ПДВ):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Найменування товару  | Одиниця виміру | Орієнтовна кількість | Ціна за одиницю, грн. без ПДВ | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування до місця визначеного замовником торгів |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Загальна вартість тендерної пропозиції**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вказати суму з ПДВ чи без ПДВ) Σ**

Вивчивши тендерну документацію та обсяги закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов зазначених у тендерній документації), а також маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції п протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми зобов'язуємося укласти Договір про закупівлю у терміни, що встановлені Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).*

*Примітка:*

*У разі необхідності замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі роз’яснювальну інформацію щодо розрахунку ціни пропозиції.**ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.*