**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**код за ДК 021-2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (відповідний код - ДК 021:2015: 50421200-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування рентгенологічного обладнання), Послуги по поточному ремонту системи рентгенографічної та флюороскопічної «OPERA T 30cs» заводський № 28692, р.в. 2011; Послуги по поточному ремонту апарату флюорографічного пересувного «12Ф9», зав. № 10131, р.в. 2010; Послуги по поточному ремонту системи рентгенографічної та флюороскопічної «OPERA RT 20 Harp», заводський № 38161, р.в. 2020**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Послуги за даною документацією процедури закупівлі включають у себе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування статей** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | **Послуги по поточному ремонту системи рентгенографічної та флюороскопічної «OPERA T 30cs» заводський № 28692, р.в. 2011:**- загальна діагностика та пошук пошкоджень;- розбирання та збирання стола рентгенівського апарату;- очищення та змащування усіх рухомих частин та з’єднань апарату;- підтяжка ланцюга переміщення колони рентгенівської;- центрування та юстування апарату, суміщення рентгенівського та світлового променя;- регулювання робочих режимів;- налаштування та перевірка комплексу в цілому після проведеного ремонту технологічним обладнанням з виконанням тестових знімків при різних технічних умовах дозоформуючих параметрів. | послуга | 1 |
| 2. | **Послуги по поточному ремонту апарату флюорографічного пересувного «12Ф9», зав. № 10131, р.в. 2010:**- діагностика несправності; аналіз помилок, що виникли при роботі;-розбирання та збирання апарату; - очищення та змащування усіх рухомих частин та з’єднань; - роботи з відновлення зв’язку (синхронізації з обміну діагностичної інформації) між АРМ лаборанта та приймача апарату;- заміна батарейки Bios на АРМ лаборанта із налаштуванням;- заміна модуля RS485; - калібрування апарату; - налаштування та перевірка апарату в цілому після проведеного ремонту технологічним обладнанням з виконанням тестових знімків при різних технічних умовах дозоформуючих параметрів. | послуга | 1 |
| 3. | **Послуги по поточному ремонту системи рентгенографічної та флюороскопічної «OPERA RT 20 Harp», заводський № 38161, р.в. 2020:**- діагностика несправності; аналіз помилок, що виникли при роботі;- повне розбирання колони стола рентгенівського апарату;- очищення та змащування усіх рухомих частин та з’єднань апарату;- заміна комплекту опорно-направляючих підшипників (4 шт.);- збирання колони стола рентгенівського;- регулювання рухомих механізмів;- центрування колони та стола рентгенівського;- юстування апарату, суміщення рентгенівського та світлового променя;- перевірка та налаштування робочих режимів;- перевірка комплексу в цілому після проведеного ремонту технологічним обладнанням з виконанням тестових знімків при різних технічних умовах дозоформуючих параметрів. | послуга | 1 |

***Примітка.*** *У випадку посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати «або еквівалент».*

***Загальні вимоги :***

**1.** Надання послуг з ремонту рентгенодіагностичного обладнання передбачає приїзд представника Виконавця на територію Замовника.

Технічне обслуговування обладнання здійснюється на місці його встановлення у Замовника, за адресою : 32319, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, село Мукша Китайгородська, ВУЛИЦЯ ВИГОВСЬКОГО ІВАНА, будинок 30.

**2.** Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

**3.** Учасник, при наданні послуг, повинен забезпечувати дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та радіаційної безпеки. (*копії посвідчень працівників, які пройшли навчання та перевірку на знання Правил із забезпечення радіаційної безпеки з питань використання джерел іонізуючого випромінювання надаються у складі тендерної пропозиції).*

**4.** Надання послуг Виконавцем здійснюється при наявності чинної ліцензії на здійснення діяльності з технічного обслуговування і ремонту рентгенодіагностичного обладнання. *(копія чинної Ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ надається у складі тендерної пропозиції).*

**5***.* Якість послуг повинна відповідати вимогам чинного законодавства України, санітарних норм та діючих стандартів щодо відповідного виду послуг. *(копія Свідоцтва про відповідність, згідно якого Виконавець має право на надання послуг з контролю фізико-технічних параметрів рентген-діагностичного обладнання та проведення радіаційного контролю на робочих місцях надається у складі тендерної пропозиції ).*

**6.**Послуги надаватимуться інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід з проведення ремонту та налаштування даного обладнання.

**7.** Після надання послуг з поточного ремонту рентгенодіагностичного обладнання, Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг та забезпечує безперебійну роботу обладнання за умови дотримання підготовленим медичним персоналом Замовника правил експлуатації обладнання та відповідності параметрів мережі живлення вимогам ДСТУ.

**8.** Вартість надання послуг з поточному ремонту рентгенодіагностичного обладнання, включає демонтаж та монтаж складових частин рентгенобладнання, розбирання та збирання; налаштування та калібрування; роботи з пусконаладки; загальновиробничі витрати; замінені запчастини і матеріали; транспортні та відрядні витрати; податки, що мають бути сплачені, прибуток та гарантійні зобов’язання протягом 6 місяців.

**9.** Гарантійні зобов’язання поширюються лише на ті блоки (вузли, елементи), які ремонтувалися Виконавцем, та були оплачені Замовником.

**10.** Термін надання послуг до 31.12.2024 року включно.

**У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно законодавства складати, якийсь з вказаних документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вищезазначених документів.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).