Додаток 2

до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

код: ДК 021:2015: 33150000-6

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

щодо закупівлі

Апаратури для радіотерапії, механотерапії,

електротерапії та фізичної терапії

код ДК 021:2015 – 33150000-6

| № з/п | Найменування медичного виробу | НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів» | Од. виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Апарат для короткохвильової терапії | 45207 Система короткохвильової діатермічної терапії, професійна | шт. | 1 |
| 2. | Апарат лазеротерапії високої інтенсивності | 60409 Лазер терапевтичний універсальний малої потужності , з живленням від мережі | шт. | 1 |

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника

1. Медико-технічні вимоги до апарату для короткохвильової терапії – 1шт.

| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Робоча частота | 27,12 МГц +/-06% |  |
|  | Кольоровий сенсорний дисплей не менше 12 дюймів | Наявність |  |
|  | Кількість каналів | Не менше 2 |  |
|  | Тип випромінювання неіонізуюче | Наявність |  |
|  | Потужність в імпульсному режимі | Не менше 1100 Вт |  |
|  | Потужність в постійному режимі | Не менше 400 Вт |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 165 мм | Не менше 2 |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 120 мм | Не менше 2 |  |
|  | Пластиковий плаский електрод 80 мм | Не менше 2 |  |
|  | Макс. ефект. потужність / пік плаского електрода | 400 Вт ефект. / 1100 Вт пік |  |
|  | Мова меню українська | Наявність |  |

2.Медико-технічні вимоги до лазера високої інтенсивності – 1 шт.

| Характеристики | Вимоги | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису |
| --- | --- | --- |
| Кнопоки регулювання на лазерному аплікаторі | Наявність |  |
| Функція самодіагностики внутрішніх контурів та функцій після ввімкнення приладу | Наявність |  |
| Функція встановлення терапевтичних параметрів за допомогою кнопок сенсорного екрану та/або кнопок на панелі пристрою | Наявність |  |
| Відображення про час та дозу протягом терапії | Наявність |  |
| Сенсорний кольоровий екран діагоналлю не менше 8.4”, 21.36 см | Наявність |  |
| Списку терапевтичних протоколів | Наявність |  |
| Екрану швидкого вибору терапевтичного протоколу | Наявність |  |
| Функці адаптації терапевтичних протоколів відповідно до пацієнта | Наявність |  |
| Функція ручного налаштування терапії | Наявність |  |
| Функція збереження власних протоколів лікування | Наявність |  |
| Меню «клієнти» (база пацієнтів) | Наявність |  |
| Можливість змінювати пароль, який апарат вимагає після включення | Наявність |  |
| Класифікація лазера | Не менше 4 класу |  |
| Вага головного блоку, включаючи аплікатор | Не більше 8 кг |  |
| Розміри | Не більше 320 x 190 x 280 мм |  |
| Живлення апарату від мережі | Напруга 100-240 В змінного струму, частота 50-60Гц |  |
| Клас електричного обладнання | Не менше ІІ класу |  |
| Наявність довжини хвилі | Не довше λ = 1064 нм ±25 нм |  |
| Наявність максимального значення вихідної потужності не менш ніж до 30 Вт включно | Не менше ніж до 30 Вт включно |  |
| Наявність режимів роботи лазера | Не менше ніж 6 режимів |  |
| Режими роботи лазера: CW (безперервний режим), PW (імпульсний режим), ISP (режим суперпульсації), TMP (трикутний режим), SP (режим одного імпульсу), послідовність | Наявність |  |
| Діапазон частот в імпульсному режимі | Не менше ніж ≥ 1 Гц – 20 кГц |  |
| Зона лікування | Не менш ніж 1 см2 – 500 см2 |  |
| Максимальне значення вихідної потужності | Не менше 30 Вт |  |
| Точність рівня потужності | ± 20% |  |
| Розходження пучка (пляма 10 мм) | Не більше – 0,13 радіан |  |
| Номінальна небезпечна для очей відстань (пляма 10 мм) | Не менше 10 м |  |
| Діаметр плями - насадка оптичного масштабування | Від 10 мм до 30 мм |  |
| Площа плями - насадка оптичного масштабування | Від 0,79 см2 до 7,1 см2 |  |
| Щільність енергії - насадка оптичного масштабування | 38,2 Вт/см2 при 10мм плямі, 4,2 Вт/см2 при 30 мм плямі |  |
| Маркування розміру плями – 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм | Наявність |  |
| Технічні характеристики променю націлювання: |  |  |
| Класифікація лазера променю націлювання | Клас 3R |  |
| Довжина хвилі | Не менше 620-670 нм |  |
| Максимальне значення вихідної потужності | < 5 мВт |  |
| Функція калібрування джерела лазерного випромінювання | Наявність |  |
| Системи сканування | Наявність |  |
| Захисні окуляри | Не менше 3-х |  |
| Візок | Наявність |  |
| Насадки оптичного масштабування | Наявність |  |
| Тримач для лазерного аплікатора | Наявність |  |
| Опція встановлення педалі | Наявність |  |