Додаток 1

до тендерної документації

Технічна специфікація

«код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (код НК 024:2019 34870 - Електричне лікарняне ліжко)»

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації (сертифікату відповідності)  або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту,

або

б) гарантійний лист про надання копій документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент поставки запропонованого товару.

5.   Проведення доставки, інсталяції за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Характеристики | Вимоги | Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліжко призначене для використання в палатах інтенсивної терапії, в лікарняних палатах та інших медичних закладах. | Відповідність |  |
| 2 | Ліжко вироблене зі сталевих елементів, покритих порошковою фарбою. | Відповідність |  |
| 3 | Сегменти ложа виготовлені зі сталевої труби прямокутного перетину, з декоративними панелями. | Відповідність |  |
| 4 | Ложе ліжка оснащене кутовими роликами, які захищають кімнатні стіни від зіткнень під час обробки/транспортування. Ложе ліжка складається з чотирьох сегментів. | Відповідність |  |
| 5 | Механізми ліжка дозволяють змінювати висоту ложа, кутове положення спинки, стегнову секцію, Тренделенбург і зворотну позицію Тренделенбурга. | Відповідність |  |
| 6 | Ліжко повинно бути обладнане пультом, який дозволяє контролювати функції ліжка, перелічені нижче: - регулювання висоти ложа, - зміна кута нахилу сегмента спини, - зміна кута нахилу сегмента стегна; - функція автоконтуру (зміна кута нахилу сегментів спини та стегна); - поздовжній нахил (Тренделенбург і зворотний Тренделенбург) | Наявність |  |
| 7 | Ложе ліжка повинно бути прозоре для рентгенівських променів. | Відповідність |  |
| 8 | Ліжко повинно бути обладнано поручнями по всій довжині з АВS пластику. | Відповідність |  |
| 9 | Ліжко повинно мати власне внутрішнє джерело електричної потужності, що у разі відключення живлення дає змогу здійснювати рухи, необхідні для забезпечення безпеки пацієнта (вирівнювання спального місця, Тренделенбург) | Відповідність |  |
| 10 | Ліжко повинно бути оснащене виконавчими механізмами, що дозволяють вирівнювати спинку і стегна (функція CPR) | Відповідність |  |
| 11 | Довжина ліжка | не менше 2180 мм |  |
| 12 | Ширина з поручнями | не більше 985 мм |  |
| 13 | Максимальна висота | не менше 800 мм |  |
| 14 | Мінімальна висота | не більше 385 мм |  |
| 15 | Кут нахилу спинки | не менше 70° |  |
| 16 | Кут нахилу стегна | не менше 40° |  |
| 17 | Позиція Тренделенбург | не гірше 16° |  |
| 18 | Позиція Анти-Тренделенбург | не гірше 17° |  |
| 19 | Авторегрессія спинки | не гірше 120 мм |  |
| 20 | Авторегресія стегнової секції | не гірше 45 мм |  |
| 21 | Діаметр колес | 150 мм |  |
| 22 | Максимальне навантаження | не менше 250 кг |  |
| 23 | Комплектація: Ліжко Матрас Пульт керування Вбудований акумулятор Рухомі гачки для рідин ( 2 шт.) Гусак | Наявність |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»