ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 51410000-9 Послуги зі встановлення медичного обладнання (Послуги з демонтажу/монтажу комп’ютерного томографа Astelion Advance 32-зрізового виробництва фірми Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, заводський № 4СС16Х2107)

Місце проведення послуг: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

Перелік послуг, які необхідно провести :

Демонтаж КТ

| № з/п | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Діагностика стану КТ на момент проведення демонтажу |
| 2 | Огляд системи – підготовчі роботи для проведення демонтажу та зберігання |
| 3 | Від’єднання системи від електроживлення, проведення заходів для унеможливлення враження персоналу електричним струмом |
| 4 | Розбирання захисту Гентрі |
| 5 | Демонтаж кріплень, кабелів високої напруги та кабелів передачі даних, пакування |
| 6 | Демонтаж рентген трубки та її пакування |
| 7 | Демонтаж високовольтного трансформатора |
| 8 | Від’єднання кріплень Гентрі від підлоги |
| 9 | Від’єднання кріплень стола від підлоги |
| 10 | Збирання захисту Гентрі для транспортування |
| 11 | Демонтаж консолі оператора |
| 12 | Розбирання та пакування для зберігання робочої станції лікаря |
| 13 | Демонтаж з’єднувальних та сигнальних кабелів |
| 14 | Переміщення: Гентрі, стола, високовольтного трансформатора, консолі оператора з робочої станції лікаря, кабелі на транспортувальні конструкції |
| 15 | Переведення вузлів системи в транспортне положення, закріплення механічних та електронних компонентів для попередження їх руйнування при транспортуванні та зберіганні |

Монтаж КТ

| № з/п | Найменування |
| --- | --- |
| 1 | Розбирання – розконсервація складових вузлів, блоків |
| 2 | Монтаж, установка кріплення Гентрі |
| 3 | Монтаж, установка кріплення стола |
| 4 | Монтаж, установка кріплення консолі оператора |
| 5 | Монтаж, установка робочої станції лікаря |
| 6 | Прокладання та підключення з’єднувальних та сигнальних кабелів |
| 7 | Розбирання захисту Гентрі, перевірка частин і вузлів після транспортування |
| 8 | Монтаж, встановлення, механічне кріплення рентгентрубки динамометричними засобами згідно вимог виробника |
| 9 | Фіксація кріплень, кабелів високої напруги та кабелів передачі даних |
| 10 | Перевірка кріплень та укладки кабельних з’єднань при різних режимах обертання та нахилу Гентрі |
| 11 | Монтаж, діагностика високовольтного трансформатора |
| 12 | Діагностика блоку розгону аноду рентгентрубки |
| 13 | Діагностика блоку розжарювання катоду рентгентрубки |
| 14 | Збирання захисту Гентрі |
| 15 | Налагоджування трубки та генератора високої напруги |
| 16 | Комплексне налагоджування і тестування роботи рентгенівської трубки та генератора |
| 17 | Комплексне налагоджування і тестування роботи системи, отримання та збереження зображення |
| 18 | Здійснення серії тестових знімків |

Надати гарантійний лист від імені учасника про надання вище перелічених послуг

Послуги повинні бути надані з моменту підписання договору за заявками Замовника, але не пізніше ніж до 31.12.2022 року.

Послуги надаються за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд спеціалістів Учасника на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних (пакувальних) матеріалів для надання послуг з демонтажу/монтажу комп’ютерного томографа Astelion Advance 32-зрізового виробництва фірми Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, заводський № 4СС16Х2107.

Послуги надаються протягом строку дії договору.

Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 6 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

Послуги повинні здійснюватись кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копію/ї сертифіката/тів (або іншого документа) щодо проходження працівниками учасника курсів, тренінгів, підвищення кваліфікації, навчання тощо, що надають право на проведення ремонту будь-якого рівня складності комп'ютерних томографів.	Учасник повинен мати ліцензію на право діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання з відповідним ДІВ (в тому числі право на проведення робіт з монтажу/демонтажу відповідного обладнання). Надати в складі тендерної пропозиції копію чинної ліцензії або лист-пояснення щодо ліцензії з посиланням на порядковий номер в ліцензійному реєстрі.

Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.