Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до Лампа операційна світлодіодна PANALEX 1

| № | Медико-технічна вимога Замовника | Відповідність ТАК/НІ | Посилання на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Області застосування: будь-які хірургічні операції |  |  |
|  | Світильник повинен складатися з головного освітлювача та 3-х плечового пантографу |  |  |
|  | Світильник повинен забезпечувати хірурга рівним, відкритим (без тіні), колір-коректованим освітленням найвищої якості |  |  |
|  | Для легкого позиціювання світильник повинен мати систему для кріплення до стелі |  |  |
|  | Технічні характеристики освітлювача: |  |  |
|  | Тип блоку освітлювача – світлодіодний |  |  |
|  | Діаметр блоку освітлювача - 700 мм |  |  |
|  | Регулювання по висоті блоку освітлювача — у діапазоні до 1200 мм |  |  |
|  | Максимальне освітлення на відстані 1-го метра - не менше 160 000 Люкс |  |  |
|  | Розмір фокусованого світлового поля – діапазон регулювання в межах 150-300 мм |  |  |
|  | Робоча зона, глибина освітлення в межах 500-1200 мм |  |  |
|  | Кольорова температура — змінна 3500-5000 К покроково(3500 К, 4000 К, 4500 К, 5000 К) |  |  |
|  | Індекс передачі кольору (Ra) - не менше ніж 94 |  |  |
|  | Загальна кількість світлодіодів –80 |  |  |
|  | Термін служби джерел світла – не менше 40 000 годин |  |  |
|  | Наявність контрольної панелі управління на корпусі світильника |  |  |
|  | Наявність 1 робочої та 1 змінної ручки для переміщення куполу світильника, що можуть автоклавуватися |  |  |
|  | Круглі пантографічні плечі |  |  |
|  | Наявність монтажного комплекту для кріплення |  |  |
|  | Можливість дезінфікувати та чистити рідинними речовинами або спреєм корпус освітлювача згідно класу захисту не гірше ніж IP 54 |  |  |
|  | Обертання освітлювача на 360º навколо всіх основних точок |  |  |
|  | Діапазон регулювання яскравості за допомогою регулятора на корпусі освітлювача – не менше 40000-160000 Люкс (25-100%) |  |  |
|  | Наявність функції ENDO-світло |  |  |
| 23 | Обладнання повинно бути новим та виготовлене не раніше 2017 року |  |  |
| 24 | Наявність дозволу МОЗ України на застосування в медичній практиці (додати копію Свідоцтва про Державну реєстрацію виробу медичного призначення з додатками) |  |  |
| 25 | Декларація відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |  |
| 26 | Гарантійний термін обслуговування обладнання повинен бути не менше, ніж 12 місяців |  |  |
| 27 | Роботи, пов’язані з монтажем, пуско – наладкою та введенням в експлуатацію обладнання повинні забезпечуватися Учасником. |  |  |
| 28 | Учасник повинен провести навчання медичного та технічного персоналу роботі з обладнанням |  |  |
| 29 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |  |
| 30 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |  |
| 31 | Строк поставки (вказати строк поставки, який пропонується) |  |  |
| 32 | Учасник повинен надати Інструкції з експлуатації українською мовою. |  |  |