Додаток № 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

# Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 - 38510000-3 Мікроскопи (Мікроскоп Leica DM500 у комплекті або еквівалент, код НК 024:2019 - 35484-Мікроскоп світловий стандартний)

# Кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № п/п | Найменування | код НК 024:2019 | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мікроскоп Leica DM500 у комплекті або еквівалент | 35484-Мікроскоп світловий стандартний | шт. | 5 |

Медико-технічні вимоги на мікроскоп Leica DM500 у комплекті або еквівалент

| № | Найменування параметру | Технічні вимоги | Відповідність Так/ні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мікроскоп Leica DM500 у комплекті або еквівалент - 1 шт. |
|  | Тубус і фотофіксація | 1) Тубус -бінокулярний; 2) Кут нахилу окулярних трубок не менше 45°; 3) Регульована між зінична відстань в діапазоні не менше 52-75 мм. |  |
|  | Предметний стіл | 1) Тримач зразків 2) Діапазон переміщення, не менше 76х26 мм. 3) Габарити не менше 185х140 мм. 4) Завантаження слайдів однією рукою. |  |
|  | Фокусування | 1)Управління фокусом у низькому положенні; 2) Механізм фокусування саморегулюється; 3) Крок точного фокусу за один оберт не більше 0,3 мм * під не більше мається на увазі значення кроку має бути в діапазоні від 0 мм до 0,3 мм; 4) Точність калібровки фокусу (або мінімальне значення ходу фокусу) не більше 3 мкм * під не більше мається на увазі що значення параметру точність калібровки фокусу має бути в діапазоні від 0 до 3 мікрон. |  |
|  | Освітлювальна система | 1) Світлодіодна 2) Термін служби не менше 20 000 год |  |
|  | Оптична корекція | 1) На нескінченність |  |
|  | Конденсор | 1) Попередньо сфокусований і відцентрований типу Abbe; 2) Слот для контрастних слайдерів; 3) Мітки збільшення на конденсорі |  |
|  | Револьверний пристрій | Повинен забезпечувати встановлення не менше 4-х об’єктивів. |  |
|  | Об’єктиви | 1)Plan або Hi Plan або Plan Achromat або Plan Achro. 2) Тип кріплення об’єктивів – різьба типу М25; 3) Збільшення: 4х, апертура не менше: 0.1, робоча відстань не менше 26 мм. 4) Збільшення: 10х, апертура не менше: 0.22, робоча відстань не менше: 7 мм; 5) Збільшення: 40х, апертура не менше: 0.65, робоча відстань не менше: 0,30 мм; 6) Збільшення: 100х, апертура не менше: 1.25, робоча відстань не менше: 0,1 мм, для роботи з імерсією |  |
|  | Окуляри | 1) Збільшення 10х; 2) Лінійне поле зору не менше 20 мм 3) Інтегровані в тубус. |  |
|  | Підключення до електромережі | 1) Напруга живлення в діапазоні 100–240 В 2) Споживана потужність не більше 5 Вт |  |
|  | Корпус мікроскопу | 1) Вбудована вертикальна ручка для переміщення і підйому; 2) Вбудований тримач шнура живлення; 3) Вертикальне підключення шнура живлення до стенду (або штативу). |  |
|  | Вага мікроскопу | Не більше 9 кг |  |
|  | Можливість дооснащення | 1) Можливість монтажу додаткової вставки, що монтується між корпусом і тубусом для підвищення вертикального положення тубуса (або проміжна насадка, або ергомодуль). 3) Можливість дооснащення мікроскопу проміжним модулем цифрової камери (з розподілом світла 50/50), що монтується між корпусом та бінокулярним тубусом мікроскопа. |  |
|  | Комплектація | Компоненти мікроскопа, такі як: штатив, тубус, окуляри, об’єктиви, цифрова камера для дооснащення - мають бути від одного виробника. | На підтвердження надати гарантійний лист |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ТА СПОСІБ ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ:

1.	Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам  (параметрам/характеристикам) щодо даного предмету закупівлі в повному обсязі. Для підтвердження відповідності Технічним вимогам, до предмету закупівлі, учасник має надати у складі своєї пропозиції заповнену таблицю відповідності з посиланням на сторінки технічної документації виробника, а саме:

•	інструкцію з експлуатації доступну на офіційному сайті виробника або її переклад (з наданням посилання на оригінальний документ на офіційному сайті виробника);

або

•	брошури доступні на офіційному сайті виробника або їх переклади українською мовою, допускається використання витягів з брошур з наданням перекладу інформації на українську мову (з наданням посилання на оригінальний документ на офіційному сайті виробника);

або

•	посилання на офіційний сайт виробника (витяги з офіційного сайту виробника) з перекладом інформації на українську мову (з наданням посилання на оригінальну інформацію на офіційному сайті виробника);

де були б підтверджені відповідні технічні параметри/характеристики наведені в Технічних вимогах, до предмету закупівлі.

Технічна документація на яку є посилання в таблиці відповідності має бути надана в складі пропозиції.

Відсутність підтвердження відповідності у будь-якому пункті Технічних вимог (в тому числі відсутність інформації, що підтверджує відповідність на вказаних сторінках технічної документації на які надано посилання), до предмету закупівлі, у встановлений замовником спосіб, буде означати, що такий параметр в Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає вимогам документації.

2. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації (надати гарантійний лист від учасника у складі пропозиції).

3. Гарантійний термін експлуатації запропонованого обладнання має становити не менше 12 місяців (надати гарантійний лист від учасника у складі пропозиції).

4. Наявність при поставці інструкцій українською мовою на мікроскоп (надати копію у складі пропозиції).

5. Наявність в учасника співробітника(ів) сертифікованого(их) виробником обладнання (надати гарантійний лист від учасника у складі пропозиції та копію сертифікату у складі пропозиції з нотаріально завіреним перекладом).

6. Наявність сертифікату ISO 9001 від виробника обладнання (надати копію сертифікату у складі пропозиції з нотаріально завіреним перекладом).

7. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання запропонованого ним обладнання у кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією – Учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, з документальним підтвердженням таких повноважень), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (для підтвердження відповідних повноважень надається авторизація від виробника), яким підтверджується можливість поставки товару учасником, що є предметом закупівлі цих торгів та ним пропонується.  Гарантійний лист повинен включати в себе: назву Учасника, ідентифікатор закупівлі (номер оголошення) про проведення спрощеної закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі згідно оголошення.