|  |  |
| --- | --- |
| **Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської МІСЬКої ради** | |
|  | **"ЗАТВЕРДЖЕНО"** |
| Рішенням уповноваженої особи Комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради від 31.08.2022 |
|  | |
| **ДОКУМЕНТАЦІЯ** | |
| **щодо проведення спрощеної закупівлі за предметом** | |
| згідно коду ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | |
|  | |
| **Монітор пацієнта ІМ8А з додатковим набором опцій для педіатрії; шприцевий насос, інфузійний волюметричний насос** | |

м. Миргород

2022

**Додаток 1**

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЗАКУПІВЛІ**

1. Надати інформацію у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

- найменування, місцезнаходження та місце реєстрації, телефон, електронна адреса (за наявності);

- банківські реквізити;

- керівництво (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів);

- свідоцтва (платника податку та про державну реєстрацію), статут (за наявності), довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій.

2. Обов’язкові вимоги до постачальника:

- Учасник постачає Замовнику товар у період дії договору;

- ціни повинні бути виставлені обов’язково з урахуванням ПДВ;

- обов’язково надання специфікації товару з цінами до договору.

3. У разі, якщо товар не відповідає вимогам Замовника, або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

4. Документація заповнюється виключно українською мовою (інформація, специфікація, договір тощо).

5. Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

**Додаток 2**

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

Ми, (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у проведенні спрощеної закупівлі товарів згідно коду ДК 021:2015 – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Монітор пацієнта ІМ8А з додатковим набором опцій для педіатрії; шприцевий насос, інфузійний волюметричний насос), згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на подання пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у цій пропозиції, за наступною ціною:

на загальну суму: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.**

*(сума цифрами) (сума прописом)*

у тому числі ПДВ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (якщо Учасник є платником ПДВ).

*(сума цифрами)*

1. Ми погоджуємося взяти на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені проектом договору, який наведений у документації.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та якості товарів, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

4. Уповноважена особа учасника щодо підпису документів цієї пропозиції **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначити П.І.Б. та посаду уповноваженої особи).*

5. Уповноважена особа учасника на підписання документів щодо укладення договору про закупівлю**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(зазначити П.І.Б. та посаду уповноваженої особи).*

6. Учасник гарантує якість товару.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

М.П.

**Додаток 3**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Загальні вимоги**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку, та всіх інших вимог Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців*.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл, відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.* ***Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.***

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.*

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

*На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.*

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати копії документів, наведених нижче, або гарантійний лист, що нижчезазначений документ буде надано під час поставки: - завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.*

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.*

**2. Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Код НК 024:2019** | **Вимоги до предмету закупівлі** | **Кількість** |
| 1 | Монітор пацієнта ІМ8А з додатковим набором опцій для педіатрії | 33586 | Визначені в Таблиці 1 | 1 шт. |
| 2 | Шприцевий насос, інфузійний волюметричний насос | 13217 | Визначені в Таблиці 2 | 1 шт. |

Таблиця 1

**Медико-технічні вимоги до монітору пацієнта ІМ8А з додатковим набором опцій для педіатрії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу** |
| **1.** | **Загальні відомості:** |  |  |
|  | Монітор пацієнта призначений для моніторингу ЕКГ, дихання, насиченості крові киснем та інших життєвонеобхідних показників у дорослих та дітей. | Наявність |  |
|  | Фізіологічні та технічні сигнали тривоги при відхилення від норми життєвих показників пацієнта або при виникненні технічних несправностей | Наявність |  |
| **2.** | **Екран:** |  |  |
|  | Кольоровий РК екран високої роздільної здатності TFT, що відображає параметри пацієнта, хвилі, сигнали тривоги, годинник, стан монітора. | Наявність |  |
|  | Діагональ, не менше | 12 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність, не гірше | 800 х 600 |  |
|  | На екрані монітора пацієнта повинні відображатися наступні параметри:  Інформація пацієнта  Стан сигналу тривоги  Фізіологічні та технічні сигнали тривоги  Поточний час  Стан батереї  Стан мережі  ЕКГ  NIBP  SPO2  ЧСС  TEMP  RESP | Наявність |  |
| **3.** | **Тренди:** | Наявність |  |
|  | Довжина трендів, не менше | 120 годин |  |
|  | Дані НІАТ, не менше | 1000 |  |
|  | Кількість записів тривог, не менше | 200 |  |
|  | Графічне та табличне зображення трендів | Наявність |  |
| **4.** | **ЕКГ:** | Наявність |  |
|  | Відведення для 5-електродного кабелю | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
|  | Підсилення (чутливість відображення), мм / мВ | 2,5; 5; 10; 20 |  |
|  | Вхідний опір (імпеданс) | ≥ 5 МОм |  |
|  | Діапазон вимірювання серцевих скорочень у дорослих, не вужче | 15 – 300 уд/хв, |  |
|  | Діапазон вимірювання серцевих скорочень у дітей, не вужче | 15 – 350 уд/хв, |  |
|  | Крок вимірювання ЧСС, не більше | 1 уд/хв |  |
|  | Діапазон напруги поляризації електрода | ± 400 мВ |  |
|  | Час відновлення базової лінії, не більше | 3 сек |  |
|  | Аналіз ST-сегментy | Наявність |  |
|  | Аналіз аритмії | Наявність |  |
| **5.** | **Дихання (RESP):** | Наявність |  |
|  | Метод вимірювання | Торакального електричного біоімпедансу |  |
|  | Діапазон вимірювання імпедансу, не вужче | 0,5 - 5 Ом |  |
|  | Відведення вимірювання | Відведення I, II |  |
|  | Посилення хвилі | ×0.25, ×0.5, ×1, ×2 |  |
|  | Опір базової лінії, не вужче | 500 – 4000 Ом |  |
|  | Швидкість сканування | 6.25мм/с, 12.5 мм/с, 25мм/с |  |
| **6.** | **Пульсоксиметрія (SpO2):** | Наявність |  |
|  | Моніторинг сатурації артеріальної крові (SpO2) | Наявність |  |
|  | Межі вимірювання частоти пульсу, не гірше | 30 – 250 уд/хв |  |
|  | Точність вимірювання частоти пульсу, не гірше | ±2 уд/хв |  |
|  | Роздільна здатність відображення SpO2 | 1 уд/хв |  |
|  | Діапазон вимірювання SpO2, не гірше | 0 – 100% |  |
|  | Параметри моніторингу | Індекс перфузії та індекс мінливості плетизмограми PVI |  |
| **7.** | **Неінвазивне вимірювання артеріального тиску (НІАТ)** | Наявність |  |
|  | Метод вимірювання | Осцилометричний |  |
|  | Режими ручного, автоматичного та безперервного вимірювання тиску | Наявність |  |
|  | Діапазон вимірювання систолічного тиску, не вужче | 40 – 270 мм. рт. ст. |  |
|  | Діапазон вимірювання діастолічного тиску, не вужче | 20 – 230 мм. рт. ст. |  |
|  | Діапазон вимірювання середнього тиску, не вужче | 10 – 210 мм. рт. ст. |  |
|  | Максимальна середня похибка вимірювання тиску, не гірше | ± 5мм.рт. ст. |  |
|  | Інтервал між вимірами в автоматичному режимі, не вужче | 1 – 480 хв |  |
| **8.** | **Контроль температури:** | Наявність |  |
|  | Кількість каналів, не менше | 2 |  |
|  | Межі вимірювання температури, не гірше | 5 - 50℃ |  |
|  | Крок вимірювання температури, не більше | 0,1℃ |  |
|  | Похибка вимірювання температури, не гірше | ± 0,2℃ |  |
| **9.** | **Програма розрахунку доз препаратів** | Наявність |  |
|  | Кількість видів препаратів, що розраховуються, не менше | 15 |  |
| **10.** | **Моніторинг концентрації CО2** | Можливість |  |
| **11.** | **Вимірювання тиску крові інвазивним методом** | Можливість |  |
| **12.** | **Термопринтер** | Можливість |  |
| **13.** | **Габарити та вага:** |  |  |
|  | Вага, не більше | 10 кг |  |
|  | Габарити (ВхШхГ), не більше | 320 мм × 285 мм × 170 мм |  |
| **14.** | **Характеристики електроживлення:** |  |  |
|  | Діапазон напруги від мережі змінного струму, не гірше | 100 В – 240 В |  |
|  | Частота мережі, не гірше | 50/60 Гц |  |
|  | Споживана потужність, не більше | 60 ВА |  |
|  | Вбудована Li-On батарея | Наявність |  |
|  | Ємність швидкозмінної Li-On батареї, не менше | 2600 мA |  |

Таблиця 2

**Медико-технічні вимоги до шприцевого насосу, інфузійного волюметричного насосу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування параметру** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу** |
| 1. | Прилад призначений для точного регулювання темпу нагнітання інфузії розчинів | Наявність |  |
| 2. | Водонепроникний корпус | Наявність |  |
| 3. | Автоматичне калібрування приладу | Наявність |  |
| 4. | Автоматичне визначення об’єму шприца | Наявність |  |
| 5. | Рівні оклюзії, не менше | 3 |  |
| 6. | Можливість роботи зі шприцами будь-яких виробників об’ємом 10, 20, 30 і 50/60 мл | Наявність |  |
| 7. | Інтерактивна аварійна система тривоги для забезпечення безпеки та надійності інфузії | Наявність |  |
| 8. | TFT LCD екран, який одночасно відображає час, індикацію заряду батареї, стан ін'єкції, обраний режим, швидкість введення, час введення, розмір шприца, сигнали тривоги, точність, дозу препарату та кількість рідини та ін. | Наявність |  |
| 9. | Діагональ екрану, не менше | 3” |  |
| 10. | Швидкість інфузії (шприц 50/60 мл), не гірше | 0,1 - 1300 мл/г |  |
| 11. | Швидкість інфузії (шприц 30 мл), не гірше | 0,1 - 900,0 мл/г |  |
| 12. | Швидкість інфузії (шприц 20 мл), не гірше | 0,1 - 600,0 мл/г |  |
| 13. | Швидкість інфузії (шприц 10 мл), не гірше | 0,1 - 400,0 мл/г |  |
| 14. | Точність інфузії, не гірше | ±0,1 мл/г |  |
| 15. | Швидкість Болюса (шприц 50/60 мл), не гірше | 1300 мл/г |  |
| 16. | Швидкість Болюса (шприц 30 мл), не гірше | 900,0 мл/г |  |
| 17. | Швидкість Болюса (шприц 20 мл), не гірше | 600,0 мл/г |  |
| 18. | Швидкість Болюса (шприц 10 мл), не гірше | 400,0 мл/г |  |
| 19. | Діапазон показників об’єму інфузії, не гірше | 0,1-9999 мл |  |
| 20. | Рівні тиску оклюзії, не гірше | 3 рівні з тиском від 40 до 130 кПа |  |
| 21. | Тривалість роботи вбудованої батареї, не менше | 7 год |  |
| 22. | Енергоспоживання, не більше | 20 ВА |  |
| 23. | Габарити, не більше | 320мм х 170мм х 140мм |  |
| 24. | Вага, не більше | 2,5 кг |  |

1. **Додаток 4**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ про закупівлю**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Миргород | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року |
| (місце укладення договору) | (дата) |

**Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Замовник), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*найменування Учасника-переможця*), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*посада, прізвище, ім'я та по батькові*), що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити*) (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про таке:

**I. Предмет договору**

1.1. Постачальник зобов'язується у 2022 році поставити Замовникові Товар згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, а саме – **Монітор пацієнта ІМ8А з додатковим набором опцій для педіатрії; шприцевий насос, інфузійний волюметричний насос** (далі – товар(и)), що зазначено в специфікації, яка додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник – прийняти і оплатити визначені умовами даного Договору товари.

1.2. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

**II. Якість товарів**

2.1. Постачальник гарантує якість товару, що постачається, отримання Замовником вчасно та відповідної якості товарів згідно із законодавством та умовами договору.

2.2. У разі погіршення якості товару викликати представників Постачальника для виявлення причин, складання акту для перерахунку.

2.3. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає стандартам, зазначеним у нормативних вимогах чинного законодавства.

2.4. Якщо протягом дії договору товар виявиться не якісним або таким, що не відповідає умовам цього договору, Замовник не зобов’язаний оплачувати такий товар.

**III. Ціна та загальна сума договору**

3.1. Вартість цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (*вказати цифрами та словами*), у т.ч. ПДВ\* \_\_\_\_\_\_\_ (*вартість Договору визначається з урахуванням розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України*).

3.2. Ціна товару кожного найменування зазначається у специфікації, яка додається до договору і яка є його невід’ємною частиною.

3.3. Валютою Договору є гривня України.

3.4. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою обох Сторін.

**IV. Порядок здійснення оплати**

4.1. Оплата за поставлені товари Постачальником, проводиться за фактом отримання Замовником таких товарів протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання товарів.

4.2. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі на підставі рахунків, актів та видаткових накладних (на товар) згідно до специфікації на розрахунковий рахунок Постачальника.

4.3. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення оплати Замовником протягом строку визначеного в п.4.1. Договору, Замовником може бути застосовано право на відстрочку платежу протягом \_\_\_\_\_\_\_ банківських днів з наступного дня після завершення строку визначеного в п.4.1. Договору, без права на претензію з боку Постачальникащодо несвоєчасної оплати за поставлені товари.

**V. постачання товару(ів)**

5.1. Строк виконання зобов’язань за Договором: Постачальник повинен поставити товари та передати Замовнику протягом \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарних днів з дня отримання заявки від Замовника, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2022 р., а в частині розрахунків – до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами.

5.2. Зобов'язання Постачальника щодо поставки постачання товару(ів) вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Замовника за адресою, визначеною у заявці Замовника.

5.3. Місце постачання товару(ів):

5.3.1. Місце постачання товару(ів) за адресою замовника 37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 172.

5.4. Замовник має право пред'явити претензію Постачальнику по кількості та якості товару та / або щодо строку постачання товару.

5.5. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Постачальнику, по кількості – у день прийому-передачі товару, по якості – в будь-який момент впродовж дії даного Договору.

**VI. Права та обов'язки сторін**

**6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Приймати поставлені товари, у разі дотримання відповідності якісних умов предмету закупівлі Постачальником.

6.1.2. Висувати претензію на отримання товару, що є предметом закупівлі у строки та на умовах викладених у даному договорі. Претензія на отримання товару готується у вигляді заявки.

6.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у місячний строк;

6.2.2. Контролювати постачання товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. За ініціативи Постачальника, погоджувати збільшення ціни за одиницю товару, у разі якщо підвищення ціни за одиницю має фінансове та економічне обґрунтування, та не перевищує середній рівень споживчих цін в регіоні у відповідний період.

**6.3. Постачальник зобов'язаний:**

6.3.1. Забезпечити постачання товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити постачання товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

**6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокове виконання зобов’язань в частині виконання своїх зобов’язань за даним Договором, у разі отримання письмового погодження на те від Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше ніж за 30 днів.

6.4.4. Не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору/внесення змін до договору щодо збільшення ціни за одиницю товару збільшувати ціну за одиницю товару, який є частиною предмета закупівлі за даним Договором, при цьому зменшуючи обсяг продукції, яка постачається в межах суми договору, але не більше ніж 10 (десять) % від ціни за одиницю товару. Така зміна ціни за одиницю товару повинна бути фінансово та економічно обґрунтованою в письмовому вигляді, з наданням документу від Постачальника із зазначенням опису причин та обставин, які вплинули на зміну ціни із додатковим наданням документу від уповноваженого на те органу (Інспекції по цінам, Торгово-промисловою Палатою України (або її структурними підрозділами), та ін.), що свідчитиме про рівень ціни товару у відповідному регіоні.

6.4.5. За згодою сторін залучати до виконання зобов’язань за даним Договором субпідрядну(і) організацію(ії) з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання взятих на себе зобов’язань.

**VII. Відповідальність сторін**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) від суми неотриманих товарів за кожний день затримки.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

**VIII. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України (м. Київ).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. Усі спори та розбіжності, які виникли впродовж терміну дії Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

9.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, розв’язуються у відповідності до законодавства України.

**X. Строк дії договору**

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 року.

10.2. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами.

10.3. Дія Договору припиняється:

- 31.12.2022 р.;

- достроково за згодою Сторін, у строк визначений Сторонами в установленому даним Договором порядку;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, та умовами цього Договору.

**XI. Інші умови**

11.1. Умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

11.2. Постачальник є платником податку на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою сторін є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.

11.4. Порядок змін умов Договору:

11.4.1. Будь-яка Сторона, яка ініціює пропозицію внесення змін до умов Договору надсилає інші Стороні лист із описом таких змін, які пропонуються та проект додаткової угоди, якою передбачено зміни до положень останньої редакції Договору.

11.4.2. Пропозиція внесення змін до умов Договору надсилається у письмовому вигляді поштовим зв’язком за контактними даними, які визначені умовами Договору. Пропозиція супроводжується проектом додаткової угоди за підписом уповноваженої особи Сторони, якою надана така пропозиція, із описом змін до умов Договору.

11.4.2.1. Пропозиція внесення змін до умов Договору може надаватись будь-якою Стороною засобами електронного зв’язку із обов’язковим направленням у найкоротші строки інші Стороні оригіналу примірника у паперовому вигляді. Перебіг строку розгляду пропозиції починається з дня отримання екземпляру наданому у паперовому вигляді.

11.4.3. Сторона, яка отримала пропозицію внесення змін до умов Договору, протягом двох робочих днів з дня її отримання розглядає надану пропозицію та проект додаткової угоди та повідомляє іншу Сторону про результат розгляду такої пропозиції. У повідомленні може зазначатись підстави або обґрунтування, які вплинули на відмову у прийнятті пропозиції щодо внесення змін до умов Договору.

11.4.4. У разі прийняття пропозиції щодо внесення змін до умов Договору Стороною, яка отримала таку пропозицію, уповноваженою особою такої Сторони укладається додаткова угода в погодженій обома Сторонами редакції в двох автентичних екземплярах та направляється протягом 3 робочих днів з дня її вкладання інші Стороні.

11.4.5. У разі, якщо Стороною, яка отримала пропозицію щодо внесення змін до умов Договору, приймається пропозиція не в цілому, або пропонуються зміни до наданої пропозиції, протягом двох робочих днів з дня отримання пропозиції, такою Стороною направляється відповідне повідомлення із переліком (або описом) пропонуємих змін. Розгляд такого повідомлення іншою Стороною відбувається на умовах та у порядку визначеному п.11.4.3 Договору.

11.4.6. У разі якщо Сторона, якій направляється пропозиція щодо внесення змін до умов Договору, не повідомляє іншій Стороні про результат розгляду такої пропозиції, або відповідь про прийняття пропозиції укласти договір одержано із запізненням, Сторона, яка надіслала пропозицію, звільняється від зобов'язань, які стосуються переліку пропонуємих змін.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають рівну юридичну силу.

11.8. Невід'ємною частиною цього Договору є специфікація.

11.9. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

**XII. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є додаткові угоди до цього договору, якщо вони підписані протягом строку дії обома сторонами договору.

12.2. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою сторін є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.

**XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК:** | **Постачальник:** |
| **Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради** адреса: вул. Гоголя, 172, м. Миргород, Полтавська область, 37600код ЄДРПОУ – 01999402тел.: +380535546905e-mail: myrgorod.crl@gmail.comIBAN – UА528201720344331004100035496 в УДКСУ у Миргородському районіМФО 820172 |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| МП ПІП | МП ПІП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *вартість визначається з поміткою «з ПДВ» або «у т.ч. ПДВ» у тому випадку, якшо Постачальник є платником податку на додану вартість.*