**ДОДАТОК 5**

1. **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Од.вим. | Кількість |
| 1. | Послуги зі встановлення Станції асептичної обробкиПерелік робіт:1. Визначення методу демонтажу. Визначення кількості частин, що розділяються. Виміри геометричних розмірів отворів, дверей, коридорів та ін. з урахуванням ваги фрагментів та можливості навантаження – розвантаження компонентів.2. Розбирання ізолятора на фрагменти– Зняття навісного обладнання– Маркування пневматичних та електричних з'єднань. Фотореєстрація– Роз'єднання пневматичних та електричних з'єднань відповідно до обраного ступеня розбирання. Фотореєстрація.– Відділення розвантажувального модуля.– Відокремлення камери ізолятора від основи (ніжок)3. Упаковка частин та навісного обладнання. Фіксація дверей, рухомих деталей та ін.4. Складання ізолятора у вихідній конфігурації.5. Підключення пневматичних та електричних з'єднань.6. Перевірка повноти та якості монтажу.7. Перевірка та підтвердження працездатності ізолятора на новому місці– Перевірка подачі електроживлення– Перевірка функціонування системи керування– Виконує тест герметичності камери, всієї системи, рукавичок.– Виконання перевірки цілісності фільтрів НЕРА– Виконання циклу із використанням індикаторів. (Порожня камера)– Виконання циклу із використанням індикаторів. (Повна камера) | послуга | 1 |

У разі неякісного надання послуг постачальник зобов’язується усунути виявлені недоліки.

1. **Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:**

1) Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики послуги, яка пропонується до постачання.

2) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує надання послуг належної якості та в установлені строки.

3) Лист виробника обладнання про те, що постачальник послуг є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell та його переклад на українську мову.

4) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

***Примітка:*** *Технічна та інша документація, передбачена умовами Оголошення або вимогами до предмета закупівлі викладаються українською мовою. Документи, що мають відношення до пропозиції, надані мовою оригіналу повинні мати переклад українською мовою.*