Додаток 1 до Оголошення про спрощену закупівлю

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

**ДК 021:2015- 33190000-8-Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (фармацевтичний холодильник Haier HYC 610)**

**Запропоновані учасником товари за медико-технічними властивостями повинні відповідати наступним медико-технічним вимогам та кожному із учасників необхідно підготувати наступний пакет документів** **та додати *фото* товару**:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації та національним та/або міжнародним стандартам.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді технічного опису або інструкції користувача українською мовою. Підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником товару надається Учасником у формі заповнених таблиць, наведених у п. 7 цього додатку.

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) копію Сертифікату відповідності та копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013. № 753
«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

1. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, з дня підписання акта введення в експлуатацію обладнання. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, 2021 року випуску.

 На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

1. Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання спеціалістів здійснюється за рахунок Учасника (Учасник надає оригінал гарантійного листа).
2. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися інженерами, сертифікованими виробником.

На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката сервісного інженера або іншого документу, виданого виробником.

1. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер закупівлі, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

1. Якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

**Холодильник фармацевтичний Haier HYC 610**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування технічних параметрів** | **Діапазон значень або наявність** | **Відповідність (так/ні) та посилання на відповідну сторінку інструкції, технічного опису, тощо** |
|  **Холодильник фармацевтичний**  |  |
|  | Вертикальна холодильна шафа, кліматичний тип 4 | наявність |  |
|  | Розморожування | автоматичне |  |
|  | Охолодження  | примусове |  |
|  | Скляні двері з електропідігрівом | наявність |  |
|  | Зовнішня панель – холоднокатана сталь з порошковим покриттям, внутрішня панель – холоднокатана сталь з порошковим покриттям | наявність |  |
|  | Ізоляція – Спінений уретан без CFC | наявність |  |
|  | Компресор – герметичний, охолодження за рахунок циркуляції повітря, електронне керування | наявність |  |
|  | Межа автоматичного регулювання та підтримування температур від + 2°С до + 8°С, крок регулювання 0,1°С, контроль температури – мікропроцесорне керування | наявність |  |
|  | Потужність холодильної шафи що до споживання не більше ніж 550 Вт  | наявність |  |
|  | Габаритний розмір зовнішній: ширина 780 мм; глибина 840 мм; висота 1950 мм;внутрішні:ширина 680 мм; глибина 640 мм; висота 1 400 мм; | наявність |  |
|  | Вага 204 кг | наявність |  |
|  | Корисний об’єм охолоджуючої камери 610 л | наявність |  |
|  | Енергоживлення В/Гц 220/50 | наявність |  |
|  | Індикація заданих та дійсних параметрів температури в камері на дисплеї | наявність |  |
|  | Наявність дисплею з індикацією температури | наявність |  |
|  | Наявність не менше 6-ти поличок з дроту, що регулюються по висоті та витримують навантаження не гірше 30 кг | наявність |  |
|  | Наявність функції аварійної сигналізації (звукова та світлова). Сигналізація при: відхилення від встановленого діапазону температур, відключення живлення, відкриті дверей, помилка датчика, низький рівень заряду акумулятора | наявність |  |
|  | Наявність вмонтованого замка з двома ключами | наявність |  |
|  | Використання екологічно безпечного холодоагенту R134a | наявність |  |
|  | Наявність внутрішнього освітлення LED 3 W | наявність |  |
|  | Наявність тестового отвору | наявність |  |
|  | Рівень шуму під час роботи | Не більше 43 дБ |  |
|  | Cкляні двері з електропідігрівом та ручкою, ніжок що регулюються по висоті та коліс для переміщення холодильника в межах приміщення, акумуляторна батарея з тривалістю роботи не менше 48 годин | наявність |  |
|  | USB-Інтерфейс та температурний реєстратор  | наявність |  |
|  | Сертифікація в Україні | Медичний виріб |  |
|  | Гарантійний термін експлуатації | Не менше 12 місяців з моменту інсталяції |  |

 **Відповідно до Закону України Про публічні закупівлі, розділ III загальні умови здійснення закупівлі, Стаття 14, частина 4 у разі здійснення спрощеної закупівлі у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників.**

**Враховуючи вищевикладене, керуючись ЗУ «Про публічні закупівлі», Замовник вважає за потрібне у вимогах до предмета закупівлі зазначити модель і торгівельну марку та вказує, що ніякі аналоги/або еквіваленти прийматися у пропозиціях учасників не будуть.**

*Доставка товару здійснюється за рахунок учасника!!!*