Додаток 1

до оголошення

про проведення

спрощеної закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Система мамографічна рентгенівська стаціонарна цифрова (Код ДК 021:2015 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код НК 024:2019: 37672 - Система мамографічна рентгенівська стаціонарна цифрова)

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

2. Учасник повинен  надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді  копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача  або тощо українською або російською мовою.

3. Надати копію діючої, на момент проведення закупівлі, ліцензії ДІВ (на роботу з Джерелами іонізуючого випромінювання).

4. Учасник повинен надати сканований з оригіналу гарантійний лист від офіційного представника, що підтверджує можливість постачання учасником системи мамографічної рентгенівської діагностичної в необхідній кількості, в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (надати сканований з оригіналу гарантійний лист).

5. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати гарантійний лист від Учасника)

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

7. Інструктаж спеціалістів за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

8. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію але початок гарантійного строку не пізніше ніж через 6 місяців з дати підписання видаткової накладної (надати гарантійний лист від Учасника).

9. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Найменування, характеристики | Значення параметру/ вимога | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції або іншого документу із зазначеням запропонованих значень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основні галузі клінічного застосування: |  |  |
|  | Загальна мамографія, скринінгові дослідження молочної залози | Відповідність |  |
| 2. | Характеристики рентгенівського генератора: |  |  |
|  | Вимоги щодо електроживлення | 220 (+/-10%) В, 50/60 Гц |  |
|  | Високочастотний генератор | Наявність |  |
|  | Частота інвертора генератору | не менше 80 кГц |  |
|  | Вихідна потужність генератору | не менше 5 кВт |  |
|  | Діапазон напруги | від 20 до 40 кВ |  |
|  | Діапазон вихідного струму | від 10 ~ 160 мА |  |
|  | Мінімальне значенням мАс | не більше 0,5 |  |
|  | Максимальне значенням мАс | не менше 560 |  |
|  | Крок зміним мАс | автоматична не більше 0,5 мАс |  |
|  | Діапазон регулювання експозиції | Не гірше нід 0,005с – 10с |  |
| 3. | Наявні характеристики рентгенівського випромінювача: |  |  |
|  | Трубка рентгенівська з анодом, що обертається, двофокусна | Наявність |  |
|  | Розміри фокальних плям | Велика: не більше 0,3 мм |  |
|  |  | Мала: не більше 0,1 мм |  |
|  | Тип охолодження анода | Повітряне охолодження |  |
|  | Матеріал анода: молібден | Наявність |  |
|  | Мінімальна теплоємність анода | не менше 300 000 |  |
|  | Швидкість обертання аноду | Не менше 1000 обертів/хв |  |
|  | Мікропроцесорна система захисту | Наявність |  |
| 4. | Наявні характеристики експонометрa: |  |  |
|  | Автоматичний вибір експозиції | Наявність |  |
|  | Полуавтоматичний вибір експозиції | Наявність |  |
|  | Автоматичний контроль експозиції з інтегрованою системою контролю якості знімка | Наявність |  |
|  | Ручне управління щільністю | Наявність |  |
|  | Захист від розсіяного випромінення | Наявність |  |
| 5. | Наявні характеристики неізоцентричної С-дуги: |  |  |
|  | Діапазон електричного обертального руху | не менше -155°~ +195° |  |
|  | Вертикальне переміщення С-дуги в діапазоні | не вужче від 630 до 1440 мм |  |
|  | Дисплей на стійці має відображати поточний стан і інформацію про положення, яке потрібно сфотографувати | Наявність |  |
|  | Відстань фокус-плівка | не більше ніж 66 см |  |
| 6. | Наявні характеристики коліматора: |  |  |
|  | Інтенсивність світового проміння | Не менше 100 люкс |  |
|  | Тип коліматора | Автоматичний |  |
| 7. | Наявні характеристики системи компресії: |  |  |
|  | Компресійний пристрій ручний або моторизований | Наявність |  |
|  | Пересувна компресійна пластина 24см х30см | Наявність |  |
|  | Діапазон сили компресії (Н) | не вужче від 150Н до 200Н |  |
|  | Алюмінієвий еквівалент компресійних пластин | Не більшніж 0.2 мм А1 |  |
| 8. | Наявні характеристики робочої станції та плоскопанельного детектора: |  |  |
|  | Медичний монітор | Не гірше, 5 мегапікселів |  |
|  | Програмне забезпечення для обробки зображень | Наявність |  |
|  | Жорсткий диск | не менше 1 Тб |  |
|  | Вага детектора | Не більше 3,5 кг |  |
|  | Просторова роздільна здатність детектора | не гірше 7 пар.л/мм |  |
|  | Розмір детектора | Не менше 24х30 см |  |
|  | Розмір матриці | Не менше 2816х3584 пікселів |  |
|  | Просторова розподільча здатність | Не менше 16 біт |  |
|  | Розмір пікселя | Не менше 85 мкм |  |
|  | Консоль для введення даних пацієнта, попереднього перегляду, діагностики, вимірів, друку та архівації зображень з можливостями: -ведення бази даних пацієнтів і досліджень -корекція даних пацієнтів -вимірювання: лінійні розміри, кути -накладення на зображення довільних текстових приміток -встановлення радіографічних маркерів на зображенні -ручний і автоматичний підбір яскравості та контрасту -інверсія зображення -автоматична установка яскравості та контрасту в залежності від досліджуваної області -поліпшення контрасту дрібних деталей зображень зі збереженням фотографічної широти -можливість друку різних форматів | Наявність |  |
| 9. | Додаткова робоча станція лікаря рентгенолога |  |  |
|  | Програмне забезпечення для роботи лікаря рентгенолога з DICOM медичними зображеннями | Наявність |  |
|  | Можливість протоколювання з використанням шаблонів, вставкою зображень та написання висновків. Друк на звичайних та спеціалізованих DICOM-принтерах. | Наявність |  |
|  | Інструменти для роботи з зображенням: поворот, відображення, кути(в т.ч. Кобба), вимірювання розмірів, площ геометричних фігур(овал, багатокутники, довільні форми), масштабування, використання фільтрів, режим автоматичного виділення об’єкту, калібрування зображення, маркування на зображенні(текст, лінія, стрілка). | Наявність |  |
|  | Автоматична розкладка на екрані 2-х моніторів проекцій молочних залоз: MLO-R,MLO-L, CC-R, CC-L | Наявність |  |
|  | Функція аналізу мамограм: інвертування (позитив / негатив) тільки для тканин молочної залози, залишаючи фон поза молочної залози чорним | Наявність |  |
|  | Функція аналізу мамограм: зміна вікна яскравості / контрасту тільки для тканин молочної залози, залишаючи фон поза молочної залози чорним | Наявність |  |
|  | Сучасний персональний комп’ютер у комплекті з клавіатурою, мишею | Наявність |  |
| 10. | Комплектація системи |  |  |
|  | Мамографічна система з вищезазначеними характеристиками | Наявність |  |
|  | Робоча станція | Наявність |  |
|  | Додаткова робоча станція лікаря рентгенолога | Наявність |  |
|  | Плоскопанельний детектор | Наявність |  |
|  | Принтер для друку цифрових рентгенівських зображень | Наявність |  |
|  | Дозиметр | Наявність |  |