Додаток 2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Станина і телескопічна тумба столу виготовлені з нержавіючої сталі.  Верхня частина (ложе) столу рентген-прозора і складається з секції для голови, центральної секції (секції для сидіння), спинної секції та двох секцій для ніг.   Ложе столу обладнано знімним набором рентген-прозорих панелей, що дублюють секції ложе. Це дає змогу робити рентгенівські знімки на касетах.   Опори для рук рентгенпрозорі та швидкоз’ємні.

Конструкцією столу передбачено використання рентгенівських апаратів типу С-дуга для виконання рентгенівських знімків на секції для голови, спинній секції, секціях для ніг та опорах для рук.  Матрац виготовлений з PU-матеріалу, який забезпечує гігієнічність та якісне і легке очищення після використання.  Наявність коліс забезпечує легке переміщення столу в межах операційного залу, а опорні ніжки забезпечують фіксацію і надійну стійкість столу.   Регулювання висоти столу відбувається за допомогою педалі гідравлічного приводу.   Регулювання нахилів ложе в положення тренделенбург та зворотній тренделенбург, нахилів ложе вліво і вправо, нахилів секції спинної і вигину верхньої частини столу догори відбувається вручну за допомогою ручок, розташованих під секцією для голови.  Секція для голови та секції для ніг знімаються.  Налаштування нахилів секції для голови та відведення в сторону секцій для ніг здійснюються вручну за допомогою механічних зубчастих фіксаторів.

Положення опор для рук, опор під коліна, опор бічних, упорів для плечей, опор для стоп ніг, дуги анестезіологічної налаштовується вручну шляхом ослаблення замків фіксуючих, встановленням потрібного положення і подальшою фіксацією замка  Блокування і розблокування основи столу відбувається шляхом одноразового натискання ногою на педаль гальм, розташовану на основі столу.Завдяки повністю механічній конструкції на роботу цього столу не може вплинути раптове припинення електроживлення, тому він є безпечним і надійним.Це ідеальний операційний стіл з широким діапазоном можливих застосувань, простий у використанні, зручний при налаштуваннях, характеризується надійністю та стабільними експлуатаційними характеристиками.

Одночасне переміщення секції для сидіння і спинної секції донизу забезпечує кут випуклості 120°, що спрощує маніпуляції з пацієнтом під час операцій на нирках.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Тип столу | універсальний (хірургічний) |
| Тип приводу | механіко-гідравлічний |
| Тип ложі | 5-секційне, рентгенпрозоре, (опційно міст для нирок) |
| Розміри верхньої частини столу – ложі (Д×Ш) | 2020×500 мм |
| Розміри секції для голови | 255×500 мм |
| Розміри спинної секції | 460×500 мм |
| Розміри мосту для нирок | 85×500 мм |
| Розміри центральної секції (секції для сидіння) | 500×500 мм |
| Розміри секції для ніг | 600×220 мм (2 шт) |
| Розміри опори для ступнів ніг | 240×200 мм (2 шт) |
| Висота верхньої частини стола від підлоги | 760-1020 мм |
| Висота верхньої частини стола від підлоги з встановленим набором рентгенопрозорих панелей | 800-1060 мм |
| Діапазон переміщення вгору-вниз | 260 мм |
| Тренделенбург | 22° |
| Зворотній тренделенбург | 22° |
| Бічний нахил ложі вліво | 20° |
| Бічний нахил ложі вправо | 20° |
| Нахил секції для голови вгору | 65° |
| Нахил секції для голови вниз | 75° |
| Нахил секцій для ніг | 85° |
| Нахил секцій для ніг вгору | 15° |
| Відведення секцій для ноги в бік | 2×90° (180°) |
| Нахил спинної секції вгору | 75° |
| Кут випуклості (вигин) верхньої частини столу | 120° |
| Максимальні безпечне навантаження | 160 кг |

Базова комплектація:

|  | Стіл операційний "БІОМЕД"МТ300 в складі: | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дуга анестезіологічна | 1 шт. |
| 2. | Опора для плечей | 2 к-ти |
| 3. | Бічна Опора | 2 к-ти |
| 4. | Опора для руки | 2 к-ти |
| 5. | Опора під коліна | 2 к-ти |
| 6. | Секція для голови | 1 шт. |
| 7. | Секція для ноги | 2 шт. |
| 8. | Опора для стоп ніг | 1 к-т |
| 9. | Матрац | 1 к-т |
| 10. | Набір панелей рентгенопрозорих | 1 к-т |
| 11. | Інструкція з експлуатації | 1 шт. |