Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

код ДК 021:2015: - 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - Технічне обслугвування Мамографа MAMMOMAT Select

- Мамографа MAMMOMAT Select – 1 послуга.

Методика проведення обслуговування

Послуги по технічному обслуговуванню проводяться згідно з даною методикою та за „Технологічною карткою технічного обслуговування”

Перелік, періодичність та обсяг робіт визначається в „Договорі на технічне обслуговування”.

Проводити КО, яке охоплює такі види робіт:

– контроль технічного стану(КТС)

– технічне обслуговування(ТО)

- дрібний ремонт

Зміст, порядок та норми проведення КО проводяться згідно інструкції по експлуатації, технічному контролю або за погодженням із Замовником.

Послідовність дій персоналу при виконанні перевірок наступна:

-	переконатись, що на робочих місцях доза опромінення не перевищує встановлених норм. В разі відсутності останнього роботи проводити забороняється;

-	прийняти всі заходи для запобігання випадковому потраплянню в зону розповсюдження іонізуючого випромінювання сторонніх осіб та персоналу медичного закладу. Для цього переконатись в працездатності штатних засобів оповіщення;

-	увімкнути вентиляцію. Переконатися, що вентиляція працює. При неможливості ввімкнення вентиляції роботи припинити та повідомити відповідальних осіб медичного закладу та своє керівництво;

-	ввімкнути апарат. Про всі дії по вмиканню та зміні уставок

апарата повідомляти голосовою командою (наприклад: „Вмикаю апарат”, „Напруга __________”, тощо);

-	переконатись в працездатності рентгенівського апарата. При індикації про неготовність апарата припинити перевірку;

-	встановити на центраторі апарата необхідний алюмінієвий фільтр;

-	встановити необхідну відстань від центратора до тест-об’єкта;

-	встановити на пульті керування апарата необхідні уставки напруги та струму;

-	з пультової кімнати через захисне вікно переконатись в відсутності персоналу та сторонніх осіб в процедурній кімнаті;

-	виконати експозицію;

-	по індикації на пульті апарата впевнитись в закінченні експозиції (світлова та звукова індикація);

-	при виникненні порушень в роботі апаратури, припинити роботу, вимкнути апарат, повідомити відповідальних осіб (вимикання апарата може бути здійснене штатно з пульта керування апаратом, нештатно - головним вимикачем живлення).

Методика проведення перевірки інших параметрів викладена в

„Технологічній картці технічного обслуговування”.

Перевірка здійснюється при вимкненому рентгенівському апараті.

Учасник у складі пропозиції надає документ, що підтверджує право займатись відповідною діяльністю (у разі наявності: або копію ліцензії, або копію свідоцтва тощо) або лист пояснення про не надання такого документу згідно чинного законодавства.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".