ДОДАТОК № 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

щодо закупівлі: ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33195100-4 Монітори) (Монітор пацієнта, НК 024:2023: 33586 — Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування товару (назва номенклатурної позиції предмета закупівлі) | Одиниця виміру | Кількість одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монітор пацієнта | шт | 8 |

Загальні вимоги:

1.	Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується декларацією та сертифікатом відповідності (про відповідність/оцінювання відповідності) або документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).

2.	Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідну(і) сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документу(ів) українською мовою), в якому(их) міститься ця інформація, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.

3.	Можливість поставки Учасником запропонованого товару повинна підтверджуватись листом виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або уповноваженого представника на території України або дилера (дистриб'ютора) офіційно уповноваженого на це виробником, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією, оголошенням та тендерною пропозицією Учасника. (надати у складі тендерної пропозиції сканований з оригіналу такий гарантійний лист із зазначенням номеру закупівлі).

4.	Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

5.	Учасник повинен забезпечити навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням, доставку, налагодження та введення в експлуатацію товару (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції)

Медико-технічні вимоги:

| № з/п | Найменування | Наявність функції або величина параметра | Відповідність (так/ні) з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні характеристики |
|  | Відсік для зберігання аксесуарів, який розміщений на задній стінці корпусу монітора пацієнта | Наявність |  |
|  | Автоматичне визначення видів аритмії, не гірше | 25 |  |
|  | Можливість зміни порогів аритмій | Наявність |  |
|  | Можливість збереження трендів, не менше | 1200 годин |  |
|  | Можливість збереження епізодів аритмій, не менше | 128 |  |
|  | Можливість збереження вимірювань НІАТ, не менше | 1600 |  |
|  | Можливість збереження останніх тривог і помилок, не менше | 1800 |  |
|  | Можливість перегляду розгорнутих кривих, не менше | 48 год |  |
|  | Внутрішній друкуючий пристрій | Можливість |  |
|  | Багатофункціональна ручка для роботи з меню монітора | Наявність |  |
|  | Збереження інформації пацієнта на зовнішній USB носій або на ПК за допомогою станції моніторингу | Наявність |  |
|  | Розрахунок параметрів дозування ліків | Наявність |  |
|  | Розрахунок параметрів гемодинаміки | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного розпізнавання кардіостимулятора | Наявність |  |
|  | Роз’єм RJ45 | Наявність |  |
|  | USB роз’єм, не менше | 2 |  |
|  | Час роботи від акумулятора | не менше 4 год. |  |
|  | Живлення від мережі | 100—240 В, 50/60 Гц |  |
|  | Екран |
|  | Діагональ екрану, не менше | 12 дюймів |  |
|  | Роздільна здатність екрану, не менше | 800×600 пікселів |  |
|  | Можливість синхронізації з дефібрилятором, що подаватиме імпульси розряду у відповідності з R- зубцями, що зчитуються монітором | Наявність |  |
|  | Можливість зупинки моніторингу (стоп-кадр), перегляду та друку | Наявність |  |
|  | ЕКГ |
|  | Чутливість, не гірше | 1,25 мм/мВ (X0,125) 2.5 мм/мВ (×1/4), 5 мм/мВ (×1/2), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), 40 мм/мВ (×4) Похибка: ± 5% |  |
|  | Швидкість розгортки, не гірше | 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Похибка: ± 5% |  |
|  | Коефіцієнт придушення сигналів в режимі діагностики, не гірше | 90 дБ |  |
|  | Коефіцієнт придушення сигналів в режимі моніторингу, не гірше | 105 дБ |  |
|  | Фільтр 50/60 Гц | Наявність |  |
|  | Вхідний опір | ≥ 5МОм |  |
|  | Частотні характеристики ЕКГ |
|  | Діагностичний режим, не гірше | 0.05 – 150Гц |  |
|  | Режим моніторингу, не гірше | 0.5 – 40Гц |  |
|  | Хірургічний режим, не гірше | 1 – 20Гц |  |
|  | Час реакції на зміну ЧСС | < 11 с |  |
|  | Діапазон вимірювання серцевих скорочень в дорослих, не вужче вказаного діапазону | 15 – 300 ударів в хвилину |  |
|  | Діапазон вимірювання серцевих скорочень в дітей і новонароджених, не вужче вказаного діапазону | 15 – 350 ударів в хвилину |  |
|  | Вимірювання ST-сегменту |
|  | Діапазон вимірювань, не вужче | Від -2.0 до 2.0 мВ |  |
|  | Неінвазивне вимірювання артеріального тиску (NIBP) |
|  | Режим роботи, не гірше | Ручний, автоматичний, STAT |  |
|  | Діапазон тиску NIBP |
|  | Діапазон систолічного тиску, не вужче | 25 – 290 мм рт.ст. |  |
|  | Діапазон діастолічного тиску, не вужче | 10 – 250 мм рт.ст. |  |
|  | Діапазон середнього тиску, не вужче | 15 – 260 мм рт.ст. |  |
|  | Захист від перекачування манжети | Наявність |  |
|  | Діапазон вимірювання частоти пульсу, не менше | Від 30 до 300 уд/хв. |  |
|  | Пульсоксиметрія (SpO2) |
|  | Параметри, що моніторуються: |
|  | Діапазон вимірювання ІП, не менше | 0,05% до 20% |  |
|  | Діапазон вимірювання SpO2, не гірше | 1 – 100% |  |
|  | Частота пульсу |
|  | Діапазон вимірювання частоти пульсу, не вужче вказаного діапазону | 20-300 уд./хв. |  |
|  | Частота оновлення частоти пульсу, не більше | 1 с |  |
|  | Дихання (RESP) |
|  | Діапазон вимірювання частоти дихання, не вужче вказаного діапазону | 0 – 120 вдих / хв (дорослі) |  |
|  | Діапазон вимірювання частоти дихання, не вужче вказаного діапазону | 0 – 150 вдих / хв (Діти, новонароджені) |  |
|  | Точність (частота дихання), не гірше | 2 вдих / хв або ± 2%, більше зі значень |  |
|  | Час тривоги по апное, не гірше | 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с |  |
|  | Температура |
|  | Температурний діапазон, не вужче | Від 0 до 50 °C |  |
|  | Похибка, не гірше | ± 0,1 ° C |  |
|  | Частота оновлення, не більше | 1 с |  |
|  | Капнографія (CO2) |
|  | Модуль визначення СО2 вбудований в корпус апарату | Можливість |  |
|  | Інвазивне вимірювання артеріального тиску |
|  | Модуль інвазивного вимірювання артеріального тиску (ІАТ) | Наявність |  |
|  | Метод | Пряме інвазивне вимірювання |  |
|  | Діапазон вимірювань, не вужче | Від -50 до 300 мм рт.ст. |  |
|  | Роздільна здатність, не більше | 1 мм рт.ст. |  |
|  | Частота оновлення, не більше | 1 с |  |
|  | Габарити |
|  | Розміри, не більше | 345×160×255 мм |  |
|  | Вага, не більше | 4 кг. |  |
|  | Центральна станція моніторингу |
|  | Підключення до центральної станції моніторингу, що йде в комплекті | Можливість |  |
|  | Комплектація |
|  | Температурний датчик | Наявність |
|  | Кабель інвазивного тиску, 2 шт. | Наявність |
|  | Манжетка | Наявність |
|  | Датчик SpO2 | Наявність |
|  | Кабель ЕКГ | Наявність |
|  | Електроди ЕКГ | Наявність |
|  | Батарея | Наявність |
|  | Кабель живлення | Наявність |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі подачі еквіваленту учасники повинні у складі пропозиції надати порівняльну таблицю.