Додаток 1

Інформація про необхідні технічні,

якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Спеціалізоване лабораторне обладнання для проведення вимірів радону в повітрі, воді, ґрунтах (радіометр)

ДК 021:2015 – 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин»

| № | Технічні характеристики | Параметри | Відповідність: так/ні, значення для запропонованого товару, посилання на сторінку документації виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режими та цикли вимірювання: | 10 хв, 60 хв (дифузія) 1 хв, 10 хв (потік) 10 хв (режим Rn/Tn) Інтервальний режим (стосується режиму потоку) |  |
| 2 | Тип детектора радону | Імпульсна іонізаційна камера |  |
| 3 | Режим роботи: | 3D-альфа спектроскопія та current mode режим |  |
| 4 | Загальний об'єм детектора | 0,62 літра |  |
| 5 | Активний об'єм детектора | 0,56 літра |  |
| 6 | Чутливість детектора (Rn): | 1 імп/хв при 20 Бк/м³ |  |
| 7 | Ефективність детектора в режимі дискримінації Rn/Tn: • Радон • Thoron зі швидкістю потоку 1 л/хв • Thoron зі швидкістю потоку 2 л/хв | 1 імп/хв. при 60 Бк/м³ 1 імп/хв. при 200 Бк/м³ 1 імп/хв. при 140 Бк/м³ |  |
| 8 | Фоновий сигнал за рахунок внутрішнього забруднення детектора | < 1 Бк/м³ |  |
| 9 | Діапазон вимірювання радону (Rn-222) | Від 2 Бк/м³ до 2 000 000 Бк/м³ |  |
| 10 | Діапазон вимірювання торону (Rn-220): | Від 2 Бк/м³ до 2 000 000 Бк/м³ |  |
| 11 | Захист | > 10 000 000 Бк/м³ |  |
| 12 | Системна лінійна похибка | < 3% у загальному діапазоні |  |
| 13 | Похибка калібрування приладу (Rn-222) | ± 3 % (плюс невизначеність первинного стандарту) |  |
| 14 | Діапазон витрати вбудованого насоса: | Регульована: 0,05 - 0,5, 1, 2 л/хв |  |
| 15 | Зберігання даних (енергонезалежне): | До 60 000 точок вимірювання ~ 40 днів для 1 хв. циклу вимірювання ~ 400 днів для 10 хв. циклу вимірювання ~ 2500 днів для 60 хв. циклу вимірювання |  |
| 16 | Інтерфейси /Роздільна здатність графічного дисплея | USB, RS232, Bluetooth / 160 x 104 пікселів |  |
| 17 | Ресурс батареї (режим дифузії) Ресурс батареї (режим потоку): | До 10 днів > 10 год |  |
| 18 | Діапазон вимірювання Атмосферного тиску повітря: Діапазон вимірювання Температури навколишнього середовища: Діапазон вимірювання Відносної вологості повітря: | від 700 мбар до 1100 мбар від 20 °C до + 70 °C від 0% rH до 99% rH |  |
| 19 | Датчик переміщення | 3-осьовий, ємнісний напівпровідниковий датчик |  |
| 20 | Діапазон роботи системи: • Температура • Атмосферний тиск • Вологість | -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F) 700 мбар … 1100 мбар 0 % rH … 95 % rH (без конденсації) |  |
| 21 | Живлення | 100 – 240 В (400 мА) 50 – 60 Гц |  |
| 22 | Вага, не більше | 7 кг |  |
| 23 | Розміри, не більше | 350 мм x 370 мм x 150 мм |  |

Додаткові вимоги:

1. Обладнання повинно мати можливість здійснювати вимірювання радону у повітрі, воді і ґрунтах.

2.	Підтверджуючі документи технічних параметрів обладнання Додатку 1, які повинні бути подані учасником: технічний документ виробника (експлуатаційна документація та/або настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або керівництво, та/або технічні специфікації, та/або брошюри від виробника), який містять підтвердження технічних характеристик обладнання, або листом від виробника / офіційного представника на території України. По кожному пункту Учасник повинен вказати назву документу, де підтверджується відповідність та № сторінки.

2.1.	Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним вимогам щодо даного предмету закупівлі шляхом заповнення таблиці Додатку 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» в повному обсязі  з  посиланням на відповідну сторінку (пункт) з технічної документації виробника. Таку технічну документацію українською мовою (або переклад) на  запропоноване  обладнання, учасник повинен подати разом у складі своєї пропозиції.

2.2. Відсутність підтвердження відповідності у будь-якому пункті Таблиці  Додатку 1 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» у встановлений замовником  спосіб, буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації.

3. Вартість пуско-налагоджувальних робіт, постановки методики на зразках замовника, транспортні витрати по доставці товару до місця встановлення обладнання та навчання персоналу на місці встановлення обладнання (не менше 1 робочого дня) повинно бути включене у вартість товару.

4.  Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений іншою мовою, ніж українська, учасник повинен надати автентичний переклад такого документа українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник.

5. Гарантійний термін повинен становити не менше 12 місяців після вводу обладнання в експлуатацію.

6.	Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що був у використанні чи експлуатувався).