**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**протоколом Уповноваженої особи з публічних закупівель**

**від «27 » вересня 2022 року № 151**

 **Шерстюк Ганна Анатолійвна**

**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

(керуючись постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами відповідно постанови КМУ №723 від 24.06.22 р.))

1. Найменування: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. **"**Місцезнаходження: **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
3. Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: **01999655**
4. Назва предмета закупівлі: **Артроскопічна стійка, в комплекті**

 Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі**: (код ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

 Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **згідно Додатку №1 до оголошення.**

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:**згідно Додатку №1 до оголошення.**

1. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг **вул. Олеся Гончара, 27-а, м. Полтава, 36039**
2. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до **21листопада2022 р.**
3. Умови оплати: **Розрахунки проводяться у національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника після отримання товару та підписання накладної на оплату товару протягом 30-ти банківських днів.**
4. Очікувана вартість предмета закупівлі:**7 500 000грн 00 коп**
5. Період уточнення інформації про закупівлю: **03.10.2022р.**
6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:**06.10.2022р.**
7. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ***ціна 100%.***
8. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: ***не вимагається.***
9. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: ***не вимагається.***
10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:***0,5% в грошових одиницях від очікуваної вартості.***
11. Учасник повинен завантажити в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

-Гарантійний лист(в довільній формі) про надання товару до 21листопада 2022 року;

-Інформаційну довідку в довільній формі про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору.

 - Довідка у довільній формі, за підписом керівника, скріплена печаткою Учасника, з зазначенням аналогічного договору(2021р.) по реалізації товару, що являється предметом закупівлі, переліку організацій (замовників), з адресами, контактними телефонами, номерами та датою укладення такого договору, сума договору, разом із копією такого договору.

- копії установчих документів, що підтверджують право підприємства на здійснення певного виду господарської діяльності (статут або положення);

- копії документів про призначення на посаду особи, що уповноважена підписувати договір, або довіреність, оформлену належним чином;

-гарантійний лист про те, що запропонований товар відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам, технічним умовам, ДСТУ),що підтверджується сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами, передбаченими чинним законодавством - завірені належним чином копії цих документів повинні надаватися на кожну окрему партію товару при доставці. Авторизований лист від виробника або представника на території України, про можливість представлять інтереси данної продукції.

- цінову пропозицію (подається у вигляді сканованої копії у форматі pdf або [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a), оформлена на фірмовому бланку учасника (за наявності) за формою, наведеною в Додатку №3 до оголошення(учасник не повинен відступати від даної форми)з вказанням конкретної марки товару. В ціні пропозиції учасник враховує податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування та усі інші витрати. Ціну за одиницю товару учасник повинен зазначати тільки з двома знаками після коми. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції);

- документальним підтвердженням погодження учасником з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначених в Додатку №1 до оголошення;

- документальним підтвердженням погодження учасником проекту договору викладеного в Додатку №2 до оголошення (*положення договору може бути уточнено під час підписання, без зміни істотних вимог до договору)*;

**20.** Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.*.*

Учасник повинен надати Замовнику підписаний договір у 3-ми денний строк з дня опублікування повідомлення про намір укласти договір. У разі невиконання зазначеної умови Замовник має право визнати це, як відмовуУчасника від укладення договору про закупівлю та відхилити його пропозицію.

**21.**Інша інформація.

У разі ненадання одночасно усіх необхідних документів, пропозиція Учасника розгляду не підлягає та відхиляється як така, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.Після проведення аукціону додатково завантаженою може бути форма «пропозиція» з новою, зниженою ціноюза умови наявності такої можливості.

Всі документи визначені умовами цієї закупівлі завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій, виготовлених з оригіналів документів, складених безпосередньо учасником (довідки в довільній формі, інші документи, складені учасником згідно умов даної закупівлі), з копій документів, надання яких вимагається умовами даної закупівлі, а так само з оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами та установами, та необхідність у наданні яких вимагається умовами цієї закупівлі. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином за підписом учасника.

**Додатки до оголошення про спрощені закупівлі:**

Додаток №1 - Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі(технічні вимоги)

Додаток № 2 – Проєкт Договору.

Додаток № 3 – Форма «Цінова Пропозиція

Додаток №1 до оголошення

про проведенняспрощеної закупівлі

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

(технічні вимоги)

**Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність значення (посилання на № стор. технічної документації виробника)** |
| 1. | Ендовідіокамера – 1 од. | Ендовідеокамера повинна складатись з блоку керування камерою та голівки камери на базі трьох-чіпової матриці сприйняття зображення з технологією CMOS |  |
| Голівка камери повинна бути такою, що автоклавується (при температурі не менше ніж 132 градуса Цельсію) |  |
| Цифровий вивід сигналу: не гірше ніж 1080p та 1080i |  |
| Режим цифрового збільшення зображення, не менше ніж у два рази |  |
| Можливість цифрового збільшення кнопками керування безпосередньо з головки відеокамери |  |
| Наявність не менше 2х DVI-D відеовиходів |  |
| Автоматичне визначення балансу білого з блоку керування та будь-якою клавішою голівки камери |  |
| Можливість керування джерелом світла з кнопок голівки камери |  |
| Наявність портів, що дозволять керувати записом зображення та відео з кнопок головки камери при підключенні додаткового пристрою |  |
| Співвідношення сигнал/шум не менше ніж 54 дБ |  |
| Діапазон балансу білого для ксенонових та світлодіодних джерел світла |  |
| Енергоспоживання не більше 74 ВА |  |
| Можливість автоматичного вибору та адаптації камери не менше ніж на 8- медичних процедур |  |
| Можливість автоматичного налаштування зображення та вибору між ендоскопами малого діаметру (1,9-2,7мм), середнього діаметру (2,9-5,0мм) та великого діаметру (10мм) |  |
| Можливість збереження у памяті камери не менш ніж 8 індивідуальних налаштувань |  |
| Можливість вибору виходу сигналу як 50 Гц, так і 60 Гц |  |
| Довжина кабелю головки відеокамери не менше 3м |  |
| 2. | Оптика – 2 од. | Оптика високої розподільчої здатності, з окуляром, що автоклавується, діаметром не більше 4,0мм, кутом дистального кінця 30 градусів |  |
| 3. | Тубус – 2 од. | Артроскопічний тубус, діаметром не більше 5,5мм, системою неперервного потоку, з двома кранами, що обертаються та системою фіксаціїї оптики, з обтюратором в комплекті |  |
| 4 | Консоль іригації– 1 од | Можливість іригації при артроскопічнихвтручаннях |  |
| Тиск подачі в діапазоні не менше ніж 30-150 мм рт.ст. |  |
| Швидкість подачі рідини в діапазоні 10- 2000 мл/хв |  |
| Можливість підключення пульту дистанційного керування |  |
| Можливість керування підвищенням/зниженням тиску подачі зкнопок на панелі помпи або з пульта дистанційного керування |  |
| Наявність цифрового екрану для індикації показань тиску |  |
| Наявність режиму «тимчасової тампонади суглобу» або аналогу при підключенні пульту дистанційного керування |  |
| 5 | Артроскопічні трубки – 1 пак | Трубки для іригації в артроскопії, 10 штук в пакунку |  |
| 6 | Шейверартроскопічний -1 комплект | Консоль повинна бути призначена для керування артроскопічнимишейверними рукоятками |  |
| Наявність двох тач-скрин (що реагують на нажаття пальцями) екранів для налаштувань та керування різноманітними функціями  |  |
| Можливість підключення безпровідної(дистанційної) ножної педалі |  |
| Можливість підключення не менш ніж двох рукояток одномоментно |  |
| Максимальна швидкість в режимі вперед/назад не менше 12000 обертів за хвилину |  |
| Максимальна швидкість в режимі осциляції не менше 4000 обертів за хвилину |  |
| Можливість автоклавуванняартроскопічної рукоятки шейверу |  |
| Наявність не менш ніж двох кнопок для керування на артроскопічній рукоятці шейверу |  |
| Можливість активації турборежиму(або аналогу) |  |
| Можливість активації функціїї «відкритого/закритого отвору шейверного леза» при застосуванні лез шейвера |  |
| Можливість встановлення швидкості обертання за допомогою кнопок артроскопічної рукоятки |  |
| Наявність вбудованого в артроскопічну рукоятку шейверуаспіраційного каналу |  |
| Наявність перемикача на артроскопічній рукоятці шейверу для керування швидкістю аспірації |  |
| Потужність, не менше 24 Н\*см |  |
| Вага рукоятки, не більше 550 грам |  |
| Довжина кабелю рукоятки не менше 3,0 м |  |
| Наявність у комплекті поставки шейверної консолі керування – 1 шт |  |
| Наявність у комплекті поставки артроскопічної рукоятки шейвера з двома кнопками для керування – 2шт |  |
| Наявність у комплекті поставки агресивних(внутрішне лезо зазубрене, зовнішне лезо зазубрене) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130мм, 6 шт/упаковка – 1 уп. |  |
| Наявність у комплекті поставки напівагресивних(внутрішне лезо зазубрене, зовнішне лезо гостре) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130мм, 6 шт/упаковка – 1уп. |  |
| Наявність у комплекті поставки неагресивних(внутрішне та зовнішне лезо гострі) артроскопічних лез з аспіраційним каналом, діаметром не менше 4,2 мм, робоча довжина не менше 130мм, 6 шт/упаковка – 1 уп |  |
| Наявність у комплекті поставки артроскопічних борів, діаметром не більше 4,0 мм, робоча довжина не менше 130мм, максимальна швидкість обертання не менше 12000 обертів за хвилину, 6 шт/упаковка – 1 уп |  |
| 7 | Джерело світла – 1 од. | Джерело випромінювання: світлодіоди |  |
| Наявність рідкокристалічного екрану на передній панелі  |  |
| Автоматичне визначення підключення світловоду |  |
| Можливість керування потужністю випромінюваного світла з кроком 5% від 5% до 100% |  |
| Мінімальний строк роботи лампи не менше ніж 20 000 годин |  |
| Кольорова температура, не гірше, в діапазоні 5500-7500К |  |
| Енергоспоживання не більше 130 ВА |  |
| Потужність світлодіоду, не менше 90 Ватт |  |
| 8 | Фіброоптичний кабель -1 од | Універсальний світловолоконний кабель, діаметром не менше 5мм та довжиною не менше 3,5м, з можливістю автоклавування |  |
| 9 | Патрубок – 1 од | Перехідник до світловоду для підключення до оптики |  |
| 10 | Генератор енергії– 1 комплект | Блок керування повинен використовуватись для резекції, висічення та коагуляції тканини в артроскопіних оперативних втручаннях, а також для зупинки кровотечі з кровоносних судин та проведення ортопедичних операцій |  |
| Наявність сенсорного кольорового екрану на передній панелі генератору |  |
| Наявність контролю температури на робочому кінці електроду |  |
| Можливість налаштування та обмеження максимальної температури на робочому кінці електроду в налаштуваннях генератора |  |
| Можливість роботи як з біполярними так і з монополярними активними електродами |  |
| Можливість роботи в біполярному режимі в рідині |  |
| Наявність режимів Абляція та Коагуляція (або аналоги) в біполярному режимі |  |
| Наявність на передній панелі блоку гнізда для підключення нейтральних електродів для монополярних режимів |  |
| Можливість підключення як однополюсних так і двополюсних нейтральних електродів |  |
| Наявність індикації якості прилягання нейтрального електрода до тіла пацієнта |  |
| Можливість керування за допомогою як дротової так і бездротової ножних педалей,а також за допомогою кнопок на рукоятці електроду |  |
| Охолодження – за рахунок вбудованого вентилятора |  |
| Самодігностика генератору при вмиканні |  |
| Максимальне вихідна потужність не менше 400 Вт |  |
| Макимальнийвіхідний струм в режимі Абляції (або аналог) не менше 1,6 А |  |
| Макимальнийвіхідний струм в режимі Коагуляції (або аналог) не менше 1,4 А |  |
| 11 | Електрод - 1 од. | Наявність у комплекті поставки електроду, що повинен мати кут наконечника 90 градусів та оснащен функцією відсмоктування |  |
| 12 | Електрод - 1 од. | Наявність у комплекті поставки електроду, що повинен мати кут наконечника 50 градусів та оснащен функцією відсмоктування |  |
| 13 | Монітор – 1 од. | Екран з LED технологією |  |
| Діагональ монітору не менше 31 дюйма |  |
| Кольори дисплею не менше 1,07 млрд кольорів |  |
| Крок пікселя не менше 0,17мм(горизонталь) та 0,17(вертикаль) |  |
| Контрастність дисплею не гірше 1500/1 |  |
| Кут огляду не менше 178/178 град |  |
| Яскравість монітору не менше 350 кд / м2 |  |
| Швидкіcть відклику не більше 11 мсек |  |
| Наявність протиблікового покриття дисплею |  |
| Енергоспоживання не більше 110 ВА |  |
| 14 | Стійка приладова – 1 од. | Наявність не менше ніж 8ми вбудованих розеток |  |
| Загальне максимальне навантаження на стійку не менше ніж 145кг |  |
| Наявність не менше ніж 5 полиць з можливістю регулювання по висоті |  |
| Наявність 4-х колес, два з яких зі стопорами |  |
| Наявність у комплекті інфузійноїстійки |  |
| Наявність у комплекті поставки тримача, призначенного для утримання головки камери |  |
| 15 | Інструменти для артроскопії коліна | Артроскопічнийвикусувач, діаметр не більше 3,3мм, довжина робочої частини не більше 130мм, прямий – 2 шт |  |
| Артроскопічнийвикусувач, діаметр не більше 3,3мм, довжина робочої частини не більше 130мм, бранши загнути догори 15 градусів – 1 шт |  |
| Артроскопічний затискач, діаметр не більше 3,3мм, довжина робочої частини не більше 130мм – 1 шт |  |
| Артроскопічнийвикусувач, діаметр не більше 3,3мм, довжина робочої частини не більше 130мм, робоча частина загнута вліво на 25 градусів – 1 шт |  |
| Артроскопічнийвикусувач, діаметр не більше 3,3мм, довжина робочої частини не більше 130мм, робоча частина загнута вправо на 25 градусів – 1 шт |  |
| Зонд артроскопічний, діаметром не менше 4,0мм -1 шт |  |

Додаток №2 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

м. Полтава «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"**області (надалі – Замовник) в особі Директора Селькіної Г.Б., який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (надалі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника, а Замовник -прийняти та оплатити**КОД ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

* 1. Найменування (номенклатура, асортимент) Товару: згідно специфікації
	2. Орієнтовна кількість товару зазначено в специфікації до Договору (додаток 1).
	3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
	4. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого в Україні законодавством.
	5. Цей Договір виконується відповідно до: оголошення воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 ‟Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” (із змінами та доповненнями) та Згідно з наказом МОЗ №761 від 09.05.2022р «Перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану»
	6. Згідно з наказом МОЗ №761 від 09.05.2022р зі змінами «Перелік медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану» обладнання, що закуповується за договором відповідає наступному медичному обладнанню: ВКАЗАТИ НАЗВУ, ЯК В ПЕРЕЛІКУ НАКАЗУ МОЗ №761
	7. **ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **ЯКІСТЬ ТОВАРУ**
2. Постачальник повинен передати Покупцю передбачений цим Договором Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим відповідними нормативно-правовими актами, виходячи зі специфіки конкретного виду Товару.
3. Товар, що поставляється за цим Договором, має відповідати комплектності, якості та кількості згідно з додатками до цього Договору та технічними характеристикам, зазначеним у тендерній документації.
	1. Постачальник гарантує якість Товару протягом його гарантійного строку. Термін придатності товару , на момент поставки повинен становити не менше 80% від загального терміну придатності. У разі невідповідності товару вимогам щодо його якості протягом гарантійного строку Постачальник зобов’язаний замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 3 (трьох) календарних днів.
	2. У разі якщо після поставки Товару Покупець виявить приховані недоліки Товару (які неможливо було виявити під час простого огляду), Покупець зобов'язаний повідомити про них Постачальнику протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення. Постачальник зобов'язаний за вибором Покупця провести наступні дії:

- замінити Товар на аналогічний, що не має недоліків, і відповідає умовам Договору, відповідної Специфікації, стандартам і правилам, встановленим законодавством України, протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання від Покупця повідомлення про виявлені приховані недоліки Товару, або в більш короткий термін, вказаний Покупцем, якщо це необхідно Покупцю;

2.5.Усі витрати, пов'язані з необхідністю заміни / ремонту Товару, в тому числі транспортні витрати, витрати з навантаження / розвантаження, несе Постачальник.

* 1. При виникненні обставин, зазначених у цьому пункті, Покупець має право вимагати від Постачальника відшкодування документально підтверджених збитків.
	2. Усі витрати, пов’язані з повторною передачею Товару, у зв’язку з неналежною якістю такого Товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
	3. При виникненні обставин, зазначених у цьому пункті, Покупець має право вимагати від Постачальника відшкодування документально підтверджених збитків, викликаних необхідністю заміни матеріалів.
	4. Постачальник гарантує, що технічні характеристики Товару відповідають технічним характеристикам, зазначеним у документації до нього.
	5. Постачальник гарантує, що укладення і виконання умов цього Договору не порушують права розробника Товару.
1. **ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ**

3.1. Загальна вартість Товару за цим Договором становить:  **\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (** *прописом***) З/Без ПДВ**

3.2. За взаємною згодою Сторін вартість Договору може бути зменшена або збільшена шляхом укладання додаткової угоди.

1. **ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**
2. Оплата за договором може здійснюється поетапно - за фактично переданий Товар, який поставляється у відповідності до потреб Покупця, викладені у Заявках.
3. Оплата за посталений товар здійснюється у безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) днів з дати підписання обома Сторонами відповідної видаткової накладної.
4. Постачальник не може вимагати від Покупця проведення будь-яких додаткових оплат, крім оплати за фактично поставлений Товар.
5. Грошовою одиницею, в якій здійснюються розрахунки за Договором, є гривня.
6. **СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**
7. Поставка товарів здійснюється в асортименті та кількості відповідно до замовлення у бідь-який спосіб Покупця протягом 5 (п’яти) календарних днів після надання Покупцем відповідної заявки Постачальнику, відповідно до Специфікації до цього Договору.
8. Факт передачі Товару від Постачальника Покупцю здійснюється засвідчується підписаною Сторонами видаткової накладної, в якій сторони зазначають найменування, кількість, ціну та загальну суму Товару, що постачається
9. Сторони домовились, що поставка Товару за Договором здійснюється на умовах DDP, що визначені Правилами використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс 2020, прийнятими Міжнародною торговою палатою, з урахуванням відповідних особливостей, передбачених цим Договором.
10. Місце поставки Товару: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
11. Строк (термін) передачі Товару: п’ять календарних днів з моменту направлення відповідної заявки на поставку окремої партії Товару.
12. Транспортні витрати, пов’язані з доставкою Товару до місця, вказаного у п. 5.4 цього Договору, несе Постачальник.
13. Постачальник повинен одночасно з Товаром передати Покупцеві документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із Товаром, що поставляються на підставі даного Договору або чинного законодавства України, в тому числі видаткову накладну, податкову накладну, необхідну технічну та іншу документацію на Товар.
14. **ТАРА (УПАКОВКА). МАРКУВАННЯ**
15. Товар передається Постачальником Покупцю в тарі (упаковці), яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов.
16. Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування.
17. Кожне пакувальне місце Товару повинно бути промаркованим на тарі (упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов і виконано таким чином, який виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до Покупця.
18. **ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ**
19. Приймання-передача окремої партії Товару оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідної видаткової накладної.
20. У випадку наявності у Покупця обґрунтованих зауважень щодо переданого Товару неналежної якості або Товару, що не відповідає вимогам цього Договору та технічним вимогам Покупця, Сторонами складається двосторонній акт, у якому зазначається перелік недоліків Товару та конкретний строк їх усунення.
21. Зауваження та недоліки Товару усуваються за рахунок Постачальника у строк не більше, ніж 5 (п’ять) календарних днів.
22. Після усунення зауважень Покупця Товар пред’являється до приймання і приймається в порядку, визначеному пунктами 7.2 - 7.4 цього Договору.
23. Моментом виконання Постачальником обов’язку передачі Товару та переходу права власності на Товар до Покупця вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної.
24. Ризики випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходять до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю і підписання Сторонами видаткової накладної.
25. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**
26. Покупець зобов’язаний:
27. Прийняти Товар згідно видаткової накладної у разі його належної якості та у відповідності вимогам (письмової Заявки) Покупця;
28. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за фактично переданий Товар.
29. Покупець має право:
30. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання зобов’язань Постачальником, зокрема, але не виключно, вимог щодо якості наданого (переданого) Товару, повідомивши про це його у 15-денний строк;
31. Виявляти недоліки переданого Товару та оформляти дефектний акт з переліком недоліків відповідно до п. 7.3 цього Договору;
32. Змінювати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків та/або фактичної необхідності Покупця.
33. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення видаткової накладної (відсутність печатки, підписів тощо), та/ або прострочення строку поставки Товару, та/або передачі Товару неналежної якості.
34. Не приймати Товар, якщо такий не відповідає заявці Замовника.
35. Постачальник зобов’язаний:
36. Забезпечити передачу Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
37. Забезпечити передачу Товару у строки, встановлені цим Договором;
38. Усувати виявлені Покупцем недоліки згідно з дефектним актом відповідно до п. 7.4 цього Договору.
39. Постачальник має право:
40. Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для передачі Товару за цим Договором;
41. Отримати за переданий Товар оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;
42. На дострокову поставку Товару за погодженням з Покупцем.
43. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**
44. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України.

9.2. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 5 відсотків вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

Якщо при прийманні Товару Покупець виявить Товар неналежної якості або Товар, що не відповідає вимогам, зазначеним у Додатку № 2 до цього Договору, Покупець має право отримати від Постачальника на заміну таку ж кількість Товару належної якості або Товар, що відповідає вимогам Договору, та стягнути з Постачальника штраф у розмірі 20 % вартості неякісного Товару, якщо Постачальник недопоставить необхідну для заміни кількість Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення недоліків.

1. У випадку затримки платежів Покупцем, за умови його належного фінансування, Постачальник має право вимагати оплати Покупцем пені у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання зобов’язання, але не більше 10 відсотків загальної вартості Договору.
2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов’язку виконання договірних зобов’язань.
3. Відповідно до частини четвертої статті 236 Господарського кодексу Покупець може відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Постачальником, якщо Постачальник порушив умови та вимоги виконання договірних зобов’язань за цим Договором, зокрема, але не виключно, вимоги щодо якості переданого Товару.
4. **ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**
5. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання пов’язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти (далі - форс-мажорні обставини). До форс-мажорних обставин належать обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, а саме: пожежі, повені, шторми, пилові бурі, землетруси, засуха, або інші природні явища, війни, обмеження або санкції держави або державної влади, дії чи бездіяльність державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо), блокади, страйки, саботажі, безладдя, заколоти, громадянські заворушення, запровадження надзвичайного стану, злочинні дії третіх осіб, протидіяти яким неможливо і які не залежали від компетенції дій чи бездіяльності Сторін за Договором, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором. Сторона, яка посилається на виникнення форс-мажорних обставин зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
6. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли Стороні стало відомо про такі обставини, повідомити іншу Сторону в письмовій формі.
7. Доказом (моментом) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору) є відповідні документи, які видаються компетентними органами.
8. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.
9. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**
10. Усі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів до досягнення Сторонами взаємної згоди.
11. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
12. **СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**
13. Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 21 листопада 2022 року, з можливістю пролонгації на термін відведений для воєнного стану, а в частині виконання зобов’язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
14. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
15. **ІНШІ УМОВИ**
16. Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
17. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених законодавством України про публічні закупівлі.
18. Зміни умов цього Договору оформляються додатковою угодою, що підписується Сторонами.
19. Будь-які повідомлення Сторін надсилаються в письмовій формі або телеграфом, факсом, електронною поштою з подальшим їх письмовим підтвердженням.
20. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов’язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
21. Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється згідно з законодавством України.
22. Податковий статус Сторін:
23. Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах;
24. Покупець звільнений від сплати податку на прибуток згідно з пунктом 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України.
25. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**
26. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 - Специфікація;

**ХІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

 **Постачальник Замовник**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Г.Б.Селькіна** М.П. |

**Додаток № 1до договору №\_\_\_\_\_**

**від "\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.**

 **С П Е Ц І Ф І К А Ц І Я**

**ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування товарузгідно із реєстраційним посвідченням | Од. виміру | Кількість | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ***Всього:*** |  |
| ***В т. ч. ПДВ:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК** | **ЗАМОВНИК** |
| ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** МП | **Директор*****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Селькіна Г.Б.***МП |

\

Додаток №3 до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

***Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності).***

***Учасник не повинен відступати від даної форми.***

# Форма «ЦІНОВА пропозиціЯ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі за предметом

**ДК 021:2015)-33160000-9-НК 024:2019 - 44091 Багаторазовий набір для проведення хірургічної артроскопії, що не містить лікарських засобів (Артроскопічна стійка, в комплекті)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний код |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| **Строк поставки товару** | Учасник вказує строк поставки товару  |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування предмету закупівлізгідно із реєстраційним посвідченням** | **Одиницявиміру**  | **Кількість** | **Ціна за** **одиницю з ПДВ\*** **(грн.)** | **Сума з ПДВ\*****(грн.)** | **Виробник, країна виробництва** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всього з ПДВ\* (грн.)** |  |  |

*\*Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, зазначається „без ПДВ”*

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені даним оголошенням (скановані копії в форматі pdfабо [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a)) на підтвердження заявлених вимог.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)