Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Предмет закупівлі: Монокулярний мікроскоп; Бінокулярний мікроскоп (НК 024:2023 - 35484 Мікроскоп світловий стандартний) (ДК 021:2015: 38510000-3 Мікроскопи)

І. ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати

- Завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, або

- Гарантійний лист, що один із вище зазначених документів буде надано під час поставки.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

*** -Постанова КМУ від 02.10.2013 № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

2. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дати інсталяції приладів в лабораторії Замовника (надати гарантійний лист)

3. Гарантійне та післягарантійне обслуговування повинно виконуватись спеціалістом відповідної кваліфікації (надати копію сертифікату інженера).

4. Надати гарантійний лист (оригінал), наданий безпосередньо виробником обладнання (або його офіційним представником в Україні), який підтверджує можливість поставки мікроскопів, що є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, необхідної якості, в потрібні терміни, визначені цією документацією та пропозицією. У випадку якщо лист надається офіційним представником надати підтвердження його повноважень (копії гарантійних або авторизаційних листів або договорів). Гарантійний лист повинен містити посилання на ідентифікатор торгів та найменування замовника торгів.

5. Товар повинен бути новим, таким, що не використовувався у якості демонстраційного зразка, рік виробництва не раніше 2022 року (надати гарантійний лист).

6. Учасник зобов’язаний надати відповіді на всі пункти МТВ з посиланням на відповідні пункти та сторінки в інструкції користувача або технічному паспорті обладнання.

ІІ. ПОСТАВКА ТОВАРУ:

      - Поставка здійснюється за рахунок учасника згідно заявки замовника. При поставці на кожну партію товару Учасник надає копії Сертифікатів якості від виробника (паспортів якості, сертифікатів аналізу, звітів про тестування тощо), а також видаткові накладні.

- Місце поставки: склад Замовника за адресою:

місто Вінниця, вулиця Синьоводська, будинок 142. Передача товару здійснюється безпосередньо в склад.

- Доставка здійснюються партіями протягом 3 днів з моменту подання заявки.

ІІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| № п/п | Найменування товару закупівлі | код НК 024:2023 | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монокулярний мікроскоп | 35484 Мікроскоп світловий стандартний | шт. | 3 |
| 2 | Бінокулярний мікроскоп | 35484 Мікроскоп світловий стандартний | шт. | 1 |

Медико-технічні вимоги до монокулярного мікроскопа

| № з/п | Найменування технічних параметрів | Діапазон значень або наявність | Відповідність (так/ні) з посиланням на офіційну інформацію виробника (указати сторінку технічної документації) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробник | Європа, США, Японія |  |
| 2. | Збільшення мікроскопу | Від 40 до 1000, Опційно – до 2000 |  |
| 3. | Окуляр: - збільшення - лінійне поле зору, мм | 10 18 |  |
| 4. | Об’єктив напів-план зі збільшенням 4: - числова апертура | 0,10 |  |
| 5. | Об’єктив напів-план зі збільшенням 10: - числова апертура | 0,25 |  |
| 6. | Об’єктив напів-план зі збільшенням S40: - число апертура | 0,65 |  |
| 7. | Об’єктива напів-план зі збільшенням S100: - число апертура | 1,25 |  |
| 8. | Наявність пружинного кріплення фронтальної лінзи у імерсійних об’єктивах зі збільшенням S40, S60, S100 | Наявність |  |
| 9. | Револьвер для об’єктивів | 4-х позиційний з шарикопідшипниковим механізмом |  |
| 10. | Нахил окулярних трубок | 45 градусів |  |
| 11. | Обертання голови мікроскопа навколо вертикальної осі приладу | На 360 градусів |  |
| 12. | Діапазон регулювання міжзіничної відстані, мм | Не менше від 48 до 75 |  |
| 13. | Діапазон діоптричного регулювання окулярного тубусу, діоптрій | Не менше ± 5 |  |
| 14. | Предметний столик з механізмом координатного переміщення об’єкта - розмір предметного столика, мм - діапазон горизонтального переміщення по осям X-Y, мм - діапазон вертикального переміщення (відстань фокусування), мм | Наявність - Не менше 130х130 - Не гірше 70х28 - Не менше 23 |  |
| 15. | Конденсор з регуляцією по висоті | Наявність |  |
| 16. | Числова апертура конденсора Аббе при дослідженні з масляною імерсією | Не менше 1,25 |  |
| 17. | Апертурна діафрагма | Ірисова |  |
| 18. | Тримач фільтрів у конденсорі | Наявність |  |
| 19. | Можливість регулювання інтенсивності джерела світла | Наявність |  |
| 20. | Джерело освітлення | LED лампа, потужністю 1 Вт |  |
| 21. | Можливість використання мікроскопа без підключення до мережі живлення (вбудований акумулятор) | Наявність |  |
| 22. | Оптика з антигрибковим покриттям | Наявність |  |
| 23. | Оптика з антибліковим покриттям | Наявність |  |
| 24. | Фокусування | Розміщенні з двох сторін макро- та мікрогвинти з коаксіальним механізмом регулювання |  |
| 25. | Мікрогвинт: - градуювання - точність - один повний оберт гвинта має зміщувати столик | - не менше 200 поділок - не гірше 2 мкм - не більш 0,4 мм |  |
| 26. | Загальне вертикальне переміщення столика з конденсором, мм | не менше 23 |  |
| 27. | Обмежувальний гвинт (фіксатор) для уникнення пошкодження зразка та об’єктива | Наявність |  |
| 28. | Контроль плавності ходу для макрогвинта | Наявність |  |
| 29. | До комплектації мікроскопу має входити: - посібник користувача - шнур живлення - пилозахисний чохол - запасний запобіжник - 4 футляра для об’єктивів - матовий фільтр - імерсійне масло | Навести повну комплектацію |  |
| 30. | Можливість комплектації (опційно): - дискусійна голова на два робочі місця - алюмінієвий захисний кейс - широкопольний окуляр WF 5x/18 - широкопольний окуляр WF 15x - широкопольний окуляр WF 20x/11,5 - напів-план об’єктив 20x N.A. - напів-план об’єктив 60x N.A. - блакитний фільтр, 32 мм діаметр - жовтий фільтр, 32 мм діаметр - нейтральний сірий фільтр, 32 мм діаметр - зелений фільтр, 32 мм діаметр | Навести повну комплектацію |  |

Медико-технічні вимоги до бінокулярного мікроскопа

| № з/п | Найменування технічних параметрів | Діапазон значень або наявність | Відповідність (так/ні) з посиланням на офіційну інформацію виробника (указати сторінку технічної документації) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробник | Європа, США, Японія |  |
| 2. | Збільшення мікроскопу | Від 40 до 1000, Опційно – до 2000 |  |
| 3. | Окуляри: - збільшення - лінійне поле зору, мм | 10 18 |  |
| 4. | Об’єктив напів-план зі збільшенням 4: - число апертура | 0,10 |  |
| 5. | Об’єктив напів-план зі збільшенням 10: - число апертура | 0,25 |  |
| 6. | Об’єктив напів-план зі збільшенням S40: - число апертура | 0,65 |  |
| 7. | Об’єктив напів-план зі збільшенням S100: - число апертура | 1,25 |  |
| 8. | Наявність пружинного кріплення фронтальної лінзи у імерсійних об’єктивах зі збільшенням S40, S60, S100 | Наявність |  |
| 9. | Револьвер для об’єктивів | 4-х позиційний з шарикопідшипниковим механізмом |  |
| 10. | Нахил окулярних трубок | 45 градусів |  |
| 11. | Обертання голови мікроскопа навколо вертикальної осі приладу | На 360 градусів |  |
| 12. | Діапазон регулювання міжзіничної відстані, мм | Не менше від 48 до 75 |  |
| 13. | Діапазон діоптричного регулювання окулярного тубусу, діоптрій | Не менше ± 5 |  |
| 14. | Предметний столик з механізмом координатного переміщення об’єкта - розмір предметного столика, мм - діапазон горизонтального переміщення по осям X-Y, мм - діапазон вертикального переміщення (відстань фокусування), мм | Наявність - Не менше 130х130 - Не гірше 70х28 - Не менше 23 |  |
| 15. | Конденсор з регуляцією по висоті | Наявність |  |
| 16. | Числова апертура конденсора Аббе при дослідженні з масляною імерсією | Не менше 1,25 |  |
| 17. | Апертурна діафрагма | Ірисова |  |
| 18. | Тримач фільтрів у конденсорі | Наявність |  |
| 19. | Можливість регулювання інтенсивності джерела світла | Наявність |  |
| 20. | Джерело освітлення | LED лампа, потужністю 1 Вт |  |
| 21. | Можливість використання мікроскопа без підключення до мережі живлення (вбудований акумулятор) | Наявність |  |
| 22. | Оптика з антигрибковим покриттям | Наявність |  |
| 23. | Оптика з антибліковим покриттям | Наявність |  |
| 24. | Фокусування | Розміщенні з двох сторін макро- та мікрогвинти з коаксіальним механізмом регулювання |  |
| 25. | Мікрогвинт: - градуювання - точність - один повний оберт гвинта має зміщувати столик | - не менше 200 поділок - не гірше 2 мкм - не більш 0,4 мм |  |
| 26. | Загальне вертикальне переміщення столика з конденсором, мм | не менше 23 |  |
| 27. | Обмежувальний гвинт (фіксатор) для уникнення пошкодження зразка та об’єктива | Наявність |  |
| 28. | Контроль плавності ходу для макрогвинта | Наявність |  |
| 29. | До комплектації мікроскопу має входити: - посібник користувача - шнур живлення - пилозахисний чохол - запасний запобіжник - 4 футляра для об’єктивів - матовий фільтр - імерсійне масло | Навести повну комплектацію |  |
| 30. | Можливість комплектації (опційно): - дискусійна голова на два робочі місця - алюмінієвий захисний кейс - широкопольний окуляр WF 5x/18 - широкопольний окуляр WF 15x - широкопольний окуляр WF 20x/11,5 - напів-план об’єктив 20x N.A. - напів-план об’єктив 60x N.A. - блакитний фільтр, 32 мм діаметр - жовтий фільтр, 32 мм діаметр - нейтральний сірий фільтр, 32 мм діаметр - зелений фільтр, 32 мм діаметр | Навести повну комплектацію |  |

* у разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеному товарі.

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.