ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

(Послуги з сервісного технічного обслуговування інтервенційної ангіографічної системи Infinix-I Sky INFX-8000C(InfinixVC-i)/G3 (s/n G3E18X2030))

Місце надання послуг: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Послуги з сервісного технічного обслуговування інтервенційної ангіографічної системи Infinix-I Sky INFX-8000C(InfinixVC-i)/G3 (s/n G3E18X2030) згідно рекомендацій виробника, які включають в себе: Перевірка/перекалібрування системи та якості зображення: Перевірка системи АВС в режимі флюороскопії, перевірка системи АВС в режимі радіографії, перевірка роботи системи F-ACT, перевірка якості зображень в режимах DA, DSA, CF, PF (відсутність артефактів та погіршення якості зображення). Проведення/калібрування рівня сигналу з плоского детектору (при наявності). Перевірка/калібрування роботи цифрового фільтру DPRF. Перевірка роботи ін’єктору (при керуванні від системи). Перевірка/калібрування системи дозиметрії. Обслуговування CAS-810, CAS-820, CAS-830, CAS-880 (C-арка): Перевірка функціональності пульту керування, перевірка механічних рухомих частин, перевірка кріплень, перевірка стану кабелів у місцях постійного руху, перевірка роботи двигунів, перевірка стану системи редукторів та шківів, перевірка кінцевих датчиків, перевірка механічних стоперів, перевірка/чистка магнітних гальм, перевірка енкодерів та потенціометрів (при необхідності – повторне калібрування), перевірка роботи системи безпеки (аварійна зона арка-стіл та арка-підлога, контакт з трубою, контакт з детектором), перевірка роботи аварійного переміщення, перевірка роботи аварійних кнопок. Перевірка вхідної напруги, що подається на арку. Перевірка внутрішніх напруг у контрольних точках. Перевірка роботи коліматору (перевірка роботи системи вибору фільтрів, перевірка роботи усіх шторок та компенсаційних фільтрів, перевірка напруг у контрольних точках, перевірка роботи віртуального коліматору). Обслуговування столу (САТ-850В, САТ-870В): Перевірка функціональності, перевірка рухомих частин, перевірка стану поздовжніх та поперечних рейок переміщення, перевірка мотору та редуктора, перевірка енкодерів та потенціометрів (при необхідності - повторне калібрування), перевірка механічних стоперів, перевірка стану кабелів у місцях постійного руху, перевірка роз’ємів, перевірка магнітних гальм, перевірка анкерних болтів системи кріплення до полу, перевірка роботи педалі скопії та графії. Перевірка вхідної напруги, що подається на стіл. Перевірка внутрішніх напруг у контрольних точках. Обслуговування цифрової системи DFP-8000D: Очистка плат та інших деталей системи від пилу, очистка вентиляторів. Перевірка вхідної напруги, перевірка напруги, що формуються АС-DС перетворювачами, перевірка стану акумуляторних батарей на деяких платах. Перевірка стану RAID-контролеру та накопичувачів на жорстких дисках. Проведення діагностичних тестів апаратної частини системи. Обслуговування генератору, системи живлення та системи керування аркою та столом: Перевірка кабелів та роз’ємів, очистка системи від пилу, перевірка роботи охолоджуючих вентиляторів, перевірка/заміна запобіжників, перевірка вхідних напруг, перевірка вихідних напруг у контрольних точках. Перевірка системи охолодження: перевірка роботи помп, перевірка рівнів охолоджуючої рідини у чілері та теплообміннику, дозаправлення охолоджуючою рідиною до необхідного рівня, перевірка рівня рН (при додаванні нової рідини), перевірка на відсутність протікань у системі охолодження, перевірка стану фільтрів). Перевірка/калібрування плоского детектору. Перевірка/калібрування напруги та струму флюороскопіїї. Перевірка/калібрування напруги та струму радіографії. Перевірка/калібрування напруги та струму імпульсної флюороскопії. Перевірка роботи таймеру флюороскопії. | послуга | 1 |

Якісні вимоги до послуг:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення оновлень програмного забезпечення та/або оновлень апаратної частини FMI (FIELD MODIFICATION INSTRUCTION) згідно рекомендацій виробника |  |
| 2 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника |  |
| 3 | Віддалена підтримка сервісним інженером (за умови підключення до віддаленого доступу) |  |
| 4 | Вартість послуг включає вартість витратних матеріалів, передбаченних виробником, для проведення сервісного технічного обслуговування |  |
| 5 | Послуги з сервісного технічного обслуговування повинні бути надані 1 раз з моменту підписання до 21.12.2023 року |  |

Вимоги до учасників:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
|  | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід з обслуговування ангіографічних систем. Надати у складі тендерної пропозиції копію документа, що підтверджує проходження працівниками учасника курсів, тренінгів, підвищення кваліфікації, тощо, що надають право на проведення технічного (сервісного) обслуговування та ремонту. |  |
|  | Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ. Надати у складі тендерної пропозиції чинну ліцензію на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання. |  |

В складі тендерної пропозиції надати лист-погодження з даними технічними вимогами.