**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | **Послуги з поточного ремонту і технічного****Обслуговування автоматичного імуноферментного аналізатора AP22 ELITE** | **послуга** | **1** |
| 1.1 | **Обслуговування оптичного блока**- очищення лінз - перевірка частоти лампи- зчитування оптичної щільності на мікропланшеті після ручного дозування- налаштування положення групи ламп по осі Z- налаштування положення групи ламп по осі X- налаштування положення групи ламп відносно блока зчитування- калібрування яскравості лампи- налаштування положення каретки фільтрів |  |  |
| 1.2 | **Обслуговування блока промивання**- очищення дозатора- перевірка дозування/аспірації- очищення гідросистеми миючою рідиною - калібрування положення блока промивання- калібрування дозування блока промивання |
| 1.3 | **Обслуговування блока делютора**- перевірка з’єднань трубок з наконечниками- перевірка стану шприца- перевірка стану голок дозатора- перевірка трубок перистальтичного насоса- перевірка функціонування оптичних датчиків шприца  |
| 1.4 | **Обслуговування рухомих частин маніпулятора по вісі X-Y**- чистка/змащування направляючих маніпулятора - перевірка різьбових з’єднань- перевірка електричних з’єднань- калібрування положення дозатора- калібрування ременя X-Y |
| 1.5 | **Обслуговування рухомих частин маніпулятора по вісі Z**- калібрування положення дозатора- калібрування висоти- калібрування чутливості дозатора |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

 1. Послуги повинні надаватися згідно методики та стандартів виробника сервісними інженерами, що пройшли спеціалізовані тренінги та мають досвід по проведенню ремонту і технічному обслуговуванню даного обладнання (гарантійний лист надається).

 2. Надання послуг з ремонту та профілактичного обслуговування аналізаторів передбачає приїзд представника Виконавця послуг на територію Замовника (гарантійний лист надається).

 3. Виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника (гарантійний лист надається).

 4. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (гарантійний лист надається).

 5. Виконавець послуг повинен передбачити механізм оперативної заміни критичних позицій, у випадку виявлення дефекту після надання послуги: у випадку раптового виходу з ладу обладнання, включеного до договору, Виконавець послуг повинен направити представника для ремонту протягом 3 діб з моменту звернення Замовника (гарантійний лист надається).

 6. Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості запасних частин та витратних матеріалів) накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (гарантійний лист надається).