**Додаток 2**

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі***

**код ДК 021:2015 – 32350000-1: Частини до аудіо- та відеообладнання**

**ДК 021:2015-32354110-3: Рентгенівська плівка**

**Код НК 024:2019 – 40979 медична рентгенівська плівка, екран; Код НК 024:2019 – 40979 медична рентгенівська плівка, екран; Код НК 024:2019 –40977 Рентгенівська стоматологічна плівка**

Плівка рентгенівська медична **MEDIPHOT X-90N /RP** синьо чутлива 30х40 см № 100 – 10 шт

Плівка рентгенівська медична **MEDIPHOT X-90N /RP** синь чутлива   24х30 см № 100 – 5 шт

Плівка радіографічна стоматологічна медична Емансіс 3х4 №100 – 10 шт

**1.** **Плівка рентгенівська медична MEDIPHOT X-90N/RP синьочутлива**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню

2.Листова плівка з двохстороннім нанесенням емульсійного шару, сенсибілізована в синій частині спектру, на поліетилентерефтолатній (лавсановій) основі.

Призначення для застосування з підсилюючими екранами синього, зеленого, та комбінованого світіння.

3. Плівка для обробки в ручному та автоматичному режимах.

4 Мати наступні формати, в см: 24х30; 30х40 – повинна бути упакована в коробки по 100 аркушів

5.Плівка повинна відповідати наступним умовам зберігання:

* температура, °С +10...+25;
* відносна вологість, % 30…60±10;

6.Термін зберігання – не менше 36 місяців.

7.Плівка повинна відповідати наступним медико-технічним характеристикам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Ручна та автоматична обробка, значення** |
| Чутливість (Швидкість) S в Р -1 (від-до) | 1200-2000 |
| Контрастність(середній градієнт) від-до | 2,6 -2,72 |
| Груба вуаль(Dmin) від-до | 0,1-0,18 |
| Максимальна оптична щільність (Dmax), від-до | 2,77-2,8 |
| Вміст срібла, г/м2, від | 5,2 |

**Плівка радіографічна стоматологічна медична Емансіс**

1. Наявність листа з інструкцією по застосуванню

2. Двохстороння несенсибілізована плівка на поліетилентерефтолатній (лавсановій) основі, запакована в світло та волого непроникні блістери.

3. Плівка повинна бути упакована в коробці по 100 аркушів

4. Мати наступні формати, в см: 3х4.

5. Плівка повинна відповідати наступним умовам  зберігання:

6. температура, °С +10...+25;

7. відносна вологість, % 30...60±10;

8. Термін зберігання – не менше 24 місяців.

**Загальні вимоги:**

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 80% від терміну визначеного виробником.
2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом цієї закупівлі та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення закупівлі, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.