***Додаток № 1 до тендерної документації***

***Технічні (якісні)вимоги:***

***Код ДК 021:2015 – 33120000-7 – Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Код за НК 024:2019-54514 - Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз - Тест-смужки LabStrip U11 Plus***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування****(або еквівалент)** | **Код за нк 024:2023** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Медико-технічні характеристики** |
| 1 | ***Тест-смужки LabStrip U11 Plus*** до аналізатору сечі DocUReader 2 pro | 54514Численні аналіти сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | шт | 42 | 1. Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне визначення 11 показників у сечі.2. Облік результатів тестування за допомогою аналізатора DocUReader 2 pro3. Тривалість проведення аналізу - 1 – 2 хв. 4. Порогові рівні речовин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тестова область | Чутливість | Діапазон |
| при визначенні |
|  |  | на приладі |
| Глюкоза | 2,8 - 5,5 ммоль / л | 0 - 110 ммоль / л |
| Білірубін | 3,3 -8,6 мкмоль / л | 0 -100 мкмоль / л |
| Кетони | 0,5 - 1,0 ммоль / л | 0 - 7,8 моль / л |
| Кров (гемоглобін) | 150 - 450 мкг / л | 0 - 6000 мкг / л |
| (Еритроцити) | 5 - 15 клітин / мкл | 0 - 200 клітин / мкл |
| Білок | 0,15 - 0,3 г / л | 0 - 3,0 г / л |
| Нітрити | 13-22 мкмоль / л |  |  |
| Лейкоцити | 5 - 15 клітин / мкл | 0 - 500 клітин / мкл |
| Уробіліноген | 3,2 - 16мкмоль / л | 3,2 - 128 мкмоль / л |
| pH |  | 5,0 - 9,0 |
| Питома щільність |  | 1,005-1,030 |

5. Тести зберігаються при кімнатній температурі до 300С6. При зберіганні в контейнері смужки стабільні до закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.7. Термін придатності тестів 24 місяці.8. Кількість полосок у упаковці-150. |