**Додаток №3**

**До тендерної документації**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ДК 021:2015 код 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, коди НК: 37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова ( Система рентгенівська мамографічна)

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

**ДК 021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини**

**НК 024:2019: 37672 — Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

2. Учасник повинен надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача або тощо українською або російською мовою.

3. Надати копію діючої, на момент проведення закупівлі, ліцензії ДІВ (на роботу з Джерелами іонізуючого випромінювання).

4. Учасник повинен надати сканований з оригіналу гарантійний лист від офіційного представника, що підтверджує можливість постачання учасником системи рентгенівської діагностичної в необхідній кількості, в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (надати сканований з оригіналу гарантійний лист).

5. Гарантійне та після гарантійне обслуговування повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати гарантійний лист від Учасника)

6. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

7. Інструктаж спеціалістів за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника).

8. Строк поставки, не більше 90 робочих днів з моменту письмової заявки. (надати гарантійний лист від Учасника).

9. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника).

10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист від Учасника).

**Медико-технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування, характеристики** | **Значення параметру/**  **вимога** | | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку інструкції або іншого документу із зазначеням запропонованих значень** |
| **1.** | **Основні галузі клінічного застосування:** |  | |  |
|  | **Загальна мамографія,**  **скринінгові дослідження молочної залози** | Відповідність | |  |
| **2.** | **Характеристики рентгенівського генератора:** |  | |  |
|  | Вимоги щодо електроживлення | 220 В, 50 Гц | |  |
|  | Високочастотний генератор | Наявність | |  |
|  | Вихідна потужність генератору | не менше 4.9 кВт | |  |
|  | Діапазон напруги | від 20 до 40 кВ | |  |
|  | Діапазон вихідного струму | від 10 ~ 200 мА | |  |
|  | Мінімальне значенням мАс | не більше 0,1 | |  |
|  | Максимальне значенням мАс | не менше 630 | |  |
|  | Діапазон регулювання експозиції | Не гірше нід 0,05с – 10с | |  |
| **3.** | **Наявні характеристики рентгенівського випромінювача:** |  | |  |
|  | Трубка рентгенівська з анодом, що обертається, двофокусна | Наявність | |  |
|  | Матеріал аноду | молібден | |  |
|  | Розміри фокальних плям | Велика: не більше 0,3 мм | |  |
|  |  | Мала: не більше 0,1 мм | |  |
|  | Мінімальна теплоємність анода | не менше 300 000 т.о. | |  |
|  | Швидкість обертання аноду | Не менше 3000 обертів/хв | |  |
|  | Фільтрація | Не гірше 0.5 мм берилій | |  |
|  |  |  | |  |
| **4.** | **Наявні характеристики коліматора:** |  |  | |
|  | Інтенсивність світового проміння | Не менше 160 люкс |  | |
|  | Тип коліматора | Ручний з індикацією світлового поля та центру випромінення |  | |
|  | Час автовідключення | Не менше 30 сек |  | |
| **5.** | **Наявні характеристики С-дуги:** |  | |  |
|  | Діапазон електричного обертального руху | не менше -135°~ +180° | |  |
|  | Вертикальне переміщення С-дуги в діапазоні | не вужче від 720 до 1380 мм | |  |
|  | Дисплей на стійці має відображати поточний стан і інформацію про положення, яке потрібно сфотографувати | Наявність | |  |
|  | Відстань фокус-плівка | не більше ніж 64 см | |  |
| **6.** | **Наявні характеристики системи компресії:** |  | |  |
|  | Компресійний пристрій ручний або моторизований | Наявність | |  |
|  | Пересувна компресійна пластина 24см х30см | Наявність | |  |
|  | Пересувна компресійна пластина 18см х24см | Наявність | |  |
|  | Діапазон підйому компресійної пластини | не вужче від 0 до 200 мм | |  |
| **7.** | **Наявні характеристики робочої станції та плоскопанельного детектора:** |  | |  |
|  | Програмне забезпечення для обробки зображень | Наявність | |  |
|  | Жорсткий диск | не менше 1 Тб | |  |
|  | Просторова роздільна здатність детектора | не гірше 6.5 пар.л/мм | |  |
|  | Розмір детектора | Не менше 24х30 см | |  |
|  | Розмір матриці | Не менше 3072х3840пікселів | |  |
|  | Просторова розподільча здатність | Не менше 16 біт | |  |
|  | Розмір пікселя | Не менше 76 мкм | |  |
|  | Консоль для введення даних пацієнта, попереднього перегляду, діагностики, вимірів, друку та архівації зображень з можливостями:  -ведення бази даних пацієнтів і досліджень  -корекція даних пацієнтів  -вимірювання: лінійні розміри, кути  -накладення на зображення довільних текстових приміток  -ручний і автоматичний підбір яскравості та контрасту  -інверсія зображення  -автоматична установка яскравості та контрасту в залежності від досліджуваної області  -поліпшення контрасту дрібних деталей зображень  -можливість друку різних форматів | Наявність | |  |
| **8.** | **Комплектація системи** |  | |  |
|  | Мамографічна система з вищезазначеними характеристиками | Наявність | |  |
|  | Робоча станція | Наявність | |  |

**У кожному випадку де у тексті даного Технічного завдання згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".**

**Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.**

**Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.**

**Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.**